采购货物技术要求

### 包1.便携式彩色超声诊断系统

- 1.数量：主机1套、线阵探头1个、凸阵探头1个、其他必备附件1套、台车1个。

- 2.设备用途及说明：

- 用于疼痛治疗引导、血管穿刺、神经阻滞、围术期超声检查等

- 3.技术要求：

- 3.1主机系统性能概括：

- *3.1.1操作面板全密闭设计（附图证明）；

- 3.1.2冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤25秒；

- 3.1.3医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥12英寸；显示器可视角度：≥85度（上/下/左/右）；

- 3.1.4主机重量（含电池）≤4.5公斤；

- 3.1.5操作模式为触控板操作，非传统轨迹球操作形式（附图证明）；

- 3.1.6主机操作面板（非显示器）无触摸屏设计（附图证明）；

- 3.1.7自定义功能按键≥2；

- 3.1.8可充式锂电池；

- 3.1.9主机可耐受≥80cm跌落（提供相关证明文件）。

- 3.2系统动态范围≥160dB，可进行调节。

- 3.3系统成像技术：

- 3.3.1高分辨率成像技术；

- 3.3.2多波束成像技术；

- 3.3.3组织谐波成像技术。

- 3.4高清彩色血流技术。

- 3.5自动增益调节技术：一键优化二维图像。

- 3.6分段调节增益技术：时间增益补偿（TGC），可调节段数≥2。

- 3.7实时放大功能。

- 3.8二维（2D/B）成像模式。

- 3.9运动（M）成像模式。

- 3.10脉冲波（PW）多普勒成像模式。

- 3.11测量与计算软件包：一般测量，心脏测量，妇产科测量，血管测量等。

- 3.12具备穿刺针显像增强技术，支持线阵和凸阵探头（附图证明），穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。

- 3.13图像存储、管理及回放重现：

- 3.13.1具备图像及视频存储功能；

- 3.13.2内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告；

- 3.13.3支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB；

- 3.13.4主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。

- 3.14 探头：

- *3.14.1探头接口为无针贴片式或触点式设计（非针孔式）（附图证明）；

- *3.14.2探头接口的触点数≥128个（附图证明）；

- 3.14.3凸阵探头：频率范围2-5MHz，最大显示深度≥30cm；

- 3.14.4线阵探头：频率范围6-13 MHz，最大显示深度≥6cm。

- 4.其它配置需求：

- 4.1专用台车，可牢固放置主机及探头，有储物篮放置杂物。

- 4.2探头接扩展器，可同时连接探头≥3个，每个接口均为激活状态。

- *4.3支持直流电和交流电供电，电源接口非磁吸式，电池连续工作时间≥2.5小时(提供证明材料)。

### 包2.妇产高端彩色多普勒超声诊断仪

- 1.数量：

- 主机1套、腹部二维凸阵探头1个、腔内容积凸阵探头1个、单晶面阵容积探头1个、高频线阵探头1个。

- 2.设备用途及说明：

- 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

- 3.技术要求（主要规格及系统概述）：

- 3.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括；

- 3.1.1主机一体化LCD显示器≥22英寸，全方位关节臂旋转；

- 3.1.2液晶触摸屏≥12英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能；

- 3.1.3数字化二维灰阶成像单元；

- 3.1.4数字化彩色多普勒单元；

- 3.1.5数字化能量多普勒成像单元；

- 3.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元；

- 3.1.7 CW连续波多普勒成像单元；

- 3.1.8实时四维成像单元；

- 3.1.9二维凸阵探头及线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像；

- 3.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型；

- *3.1.11	具备二维灰阶血流成像技术；

- 3.1.12具备二维立体血流成像技术；

- 3.1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态；

- 3.1.14组织多普勒成像技术；

- 3.1.15弹性成像技术；

- 3.1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头；

- 3.1.17具备子宫形态分类功能；

- 3.1.18具备标准超声图文评估流程助手；

- 3.1.19具备机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报；

- 3.1.20具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

- 3.2容积四维成像技术：

- 3.2.1具备灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，同时支持≥3个独立的可移动光源。

- 3.2.2具有断层超声显像技术；

- 3.2.3具有胎儿自动识别技术；

- 3.2.4具有卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数；

- 3.2.5具有窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数；

- 3.2.6具有STIC时间空间相关成像技术；

- *3.2.7具备胎心容积导航技术；

- 3.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线；

- 3.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查；

- *3.2.10具备实时空间对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息；

- 3.2.11具备胎儿颅脑自动分析功能，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面；

- 3.2.12具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

- 3.3测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）：

- 3.3.1一般测量；

- 3.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能；

- 3.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析；

- 3.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；

- 3.3.5自动NT测量技术；

- 3.3.6自动IT测量技术；

- 3.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积；

- 3.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

- 3.4图像存储、管理及回放重现：

- 3.4.1输入/输出信号：USB,HDMI,S-Video,VGA；

- 3.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0；

- 3.4.3超声图像存档与病案管理系统；

- 3.4.4回放重现单元；

- 3.4.5硬盘容量≥2T；

- 3.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像；

- 3.4.7配置3D/4D容积数据离线处理软件，实现与主机相同的3D超声影像数据分析功能（提供注册证或备案凭证复印件）；

- 3.4.8配置妇产超声医学一站式管理平台软件，通过设备DICOM端口，采集超声图像、测量值以及三维原始数据，传入软件系统，实现在客户端电脑对数据进行后期处理，包括风险计算，数据检索，输出超声图文报告（提供注册证或备案凭证复印件）；

- *3.4.9具备一键式输出3D打印格式，包含不限于STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式。

- 3.5技术参数要求

- 3.5.1监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器；

- 3.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；

- 3.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口；

- 3.5.4≥12英寸多点触控触摸屏；

- 3.5.5超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

- 3.6探头；

- 3.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种；

- 3.6.2单晶面阵容积探头：超声频率2.0—8.0 MHz;

- *3.6.3单晶面阵容积探头：成像角度≥185°；（建议170）

- 3.6.4腔内容积凸阵探头：超声频率4.0—9.0 MHz;

- 3.6.5腔内容积凸阵探头：成像角度≥180°;

- 3.6.6腹部二维凸阵探头：超声频率2.0—5.0 MHz;

- 3.6.7腹部二维凸阵探头：成像角度≥112°；（比较高端）

- 3.6.8高频线阵探头：超声频率3.0—8.0 MHz;

- 3.7二维灰阶及容积成像主要参数:

- 3.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

- 3.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒；

- 3.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键；

- 3.7.4二维成像扫描深度≥45cm;

- 3.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧；

- 3.7.6系统动态范围≥400dB;

- 3.7.7预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

- 3.8频谱多普勒:

- 3.8.1方式：PW，CW;

- 3.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示；

- 3.8.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s;

- 3.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）；

- 3.8.5零位移动：≥10级；

- 3.9彩色多普勒:

- 3.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示；

- 3.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

- 3.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒；

- 3.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）；

- 3.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。

- 3.10其它配置要求:

- 配备与医院系统通联超声工作站、UPS电源。（根据临床实际需求配置）

### 包3.便携高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）

- 1.数量：

- 主机1套、单晶体电子相控阵1把、单晶体电子凸阵探头1把、高频线阵探头1把、单晶体经食道探头1把。

- 2.设备用途及说明：

- 2.1用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部，产科，脑血管，外周血管，妇科，小器官和浅表，肌肉骨骼，眼科，超声心动图（成人、小儿、胎儿），经食管超声心动图等；

- 2.2所投型号必须为2022年以来注册最新机型（提供注册证）。

- 3.技术要求（主要规格及系统概述）：

- *3.1主机系统性能概括

- 高分辨率液晶显示器≥15英寸，分辨率≥1920×1080，具备液晶触摸屏≥10英寸，可俯仰调节角度≥60°（附机器照片证明）。

- 3.2系统成像技术:

- 3.2.1 2D灰阶成像实时复合成像技术；

- 3.2.2斑点噪声抑制功能；

- 3.2.3组织谐波成像；

- 3.2.4解剖M型；

- 3.2.5梯形成像；

- 3.2.6频谱多普勒成像；

- 3.2.7具有High PRF功能；

- 3.2.8智能优化技术：自动调节PW取样容积位置和角度；

- 3.2.9彩色多普勒成像；

- 3.2.10自适应宽频彩色血流成像；

- 3.2.11彩色能量成像；

- 3.2.12方向性彩色能量成像；

- 3.2.13 M型彩色多普勒；

- 3.2.14自动彩色多普勒：自动调节取样框位置和角度；

- 3.2.15组织多普勒成像；

- 3.2.16可偏转连续波多普勒。

- 3.3先进成像技术：

- 3.3.1微血管低速血流成像；

- 3.3.2造影成像；

- 3.3.3左心室造影。

- 3.4穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。

- 3.5测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式):

- 3.5.1.一般测量：距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记)、角度、体积等；

- 3.5.2.多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；

- 3.5.3.产科测量；

- 3.5.4.外周血管测量；

- 3.5.5.心脏功能测量与分析；

- 3.5.6.High Q自动多普勒分析，实时或冻结状态下都可以进行分析；

- *3.5.7.自动二维心功能定量；

- 3.5.8.自动组织瓣环运动位移功能；

- 3.5.9.心脏自动应变定量；

- 3.5.10.使用二维斑点追踪技术客观评价左心室整体功能和局部室壁运动；

- 3.5.11.自动识别左心室切面，追踪，并提供左心室18节段收缩期峰值纵向应变牛眼图。

- 3.6图像存储与影像回放；

- 3.6.1.支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式；

- 3.6.2.记录装置：硬盘存储≥500GB、支持USB接口闪存。

- 3.7探头规格：

- 3.7.1探头附具体型号，可与同品牌台式机通用且无需转接器；

- 3.7.2支持非成像连续波CW/PW探头。

- 3.8二维成像主要参数：

- *3.8.1所配备的单晶体探头数量不少于3把；

- 3.8.2具有三维经食道功能；

- 3.8.3扫描：单晶体电子相控阵：超声频率1-4.8MHz；单晶体电子凸阵探头：超声频率1-4.5MHz；高频线阵探头：超声频率3-11MHz；单晶体经食道探头：超声频率2-7MHz；

- 3.8.4扫描深度：≥30cm；

- 3.8.5增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8。

- 3.9频谱多普勒方式：

- 3.9.1自动速度刻度调整的角度校正；

- 3.9.2包含但不限于以下五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速；

- 3.9.3取样宽度及位置范围：宽度1.0mm-20mm；分级可调。

- 3.10彩色多普勒：

- 3.10.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示；

- 3.10.2显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20°-+20°；

- 3.10.3双同步和三同步模式下独立声束偏转技术。

- 3.11超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI。

- 4.其它配置需求：

- 4.1配备电脑工作站、UPS电源；

- 4.2专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定；

- 4.3三探头接口台车可选，所有探头接口统一。台车带集成键盘，提供续航电池，续航时间≥2小时。

### 包4.高端超声诊断仪全身机（侧重皮肤）

- 1.数量：

- 主机1套、超宽频带凸阵探头1把（腹部）、超宽频带线阵探头1把（浅表）、超宽频带相控阵探头1把（心脏）、超高频线阵探头1把（皮肤）、“L”型高频线阵探头1把。

- 2.设备用途及说明：

- 2.1主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、直肠、皮肤等方面的临床超声诊断和科研。

- 2.2所投型号必须为2024年以来注册最新机型（提供注册证）。

- 3.技术要求（主要规格及系统概述）：

- 3.1主机系统性能概括：

- 3.1.1≥21英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920×1080，采用灵活、可调节支撑臂；

- 3.1.2应用智能波束形成技术；

- 3.1.3智能动态微切片技术；

- 3.1.4多路并行复合数据流处理技术；

- 3.1.5组织特异性优化成像；

- 3.1.6≥3种不同方式的组织谐波成像技术；

- 3.1.7差量组织谐波成像；

- 3.1.8空间、频率双复合成像技术；

- 3.1.9高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，实现血流的高分辨和高帧频显示，无外溢显示≤0.2mm的血管血流；

- 3.1.10精确成像技术；

- 3.1.11智能图像一键优化技术；

- 3.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头；

- 3.1.13穿刺针增强显示，可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式供选择；

- 3.1.14超微血流成像，应用多普勒技术，显示超微细血流及低速血流信号；

- 3.1.15彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s（附图）；

- 3.1.16常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量；

- *3.1.17支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示；

- *3.1.18具有血管指数定量，可检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比；

- 3.1.19多重反射消除技术，发射与接收时声束偏转，消除多重反射带来的伪像，声束偏转角度可选择调节；

- *3.1.20应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内等探头，具有成像质量控制曲线显示；

- 3.1.21 2D模式的剪切波弹性成像，支持静态和动态图像显示；

- 3.1.21.1支持凸阵、线阵和腔内等探头；

- 3.1.21.2可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)；

- 3.1.21.3具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，同时可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度；

- 3.1.21.4可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图；

- 3.1.21.5剪切波弹性成像的三维立体显示功能（附图）；

- 3.1.21.6测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度。具有专业测量分析报告系统。

- *3.1.22超声造影成像功能，具有双幅监控模式。

- 3.1.23血管识别成像模式，用不同颜色显示造影剂灌注状态；

- 3.1.23.1造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，具有运动抑制功能；

- 3.1.23.2造影微血管参数成像，彩色和时间可自行设置，支持原始数据功能；

- 3.1.23.3造影与超微细血流成像技术结合应用模式，增强显示超低速造影剂信号；

- 3.1.23.4具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像；

- 3.1.23.5支持造影图像的三维立体显示；

- 3.1.23.6超声造影定量功能可对感兴趣区域内的造影信息进行时间曲线分析，具有运动自动追踪功能，支持拟合曲线功能，基于曲线的模型函数进行拟合，计算特征参数值。

- 3.1.24具有微小钙化增强显示功能（附图并说明）。

- 3.1.25具有脂肪肝和肝纤维化的量化评估功能。

- 3.1.26超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥175cm。

- 3.2测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

- 3.2.1心脏功能测量与分析；

- 3.2.2妇、产科测量与分析；

- 3.2.3血管血流测量与分析；

- 3.2.4血管内中膜自动测量；

- 3.2.5颈后透明层自动测量；

- 3.2.6血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度；

- 3.2.7 2D直方图分析工具。

- 3.3输入/输出信号：

- 3.3.1输入：外部视频输入；

- 3.3.2输出：复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个；

- 3.3.3连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

- 3.4图像管理与记录装置：

- 3.4.1内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储；

- 3.4.2支持原始数据存储（RAW DATA）；

- 3.4.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD。

- 3.5系统通用功能

- 3.5.1显示器：≥22英寸高分辨率宽屏显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠；

- 3.5.2≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280×800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节；

- 3.5.3操作控制台可上下左右自由调节；

- 3.5.4探头个数：配置探头不少于5把；

- 3.5.5激活成像探头接口≥4个，通用可互换；

- 3.5.6系统最大成像深度≥45cm（依据探头）。

- 3.6探头规格

- 3.6.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调；

- 3.6.2系统支持的探头频率范围：在2—30MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz（依据探头）；

- 3.6.3探头类型：凸阵，线阵，相控阵、双平面，高频线阵探头等；

- 3.6.4超宽频带凸阵探头：频率范围：2~6MHz，单晶体探头；

- 3.6.5超宽频带线阵探头：频率范围：5~18MHz；

- 3.6.6超宽频带相控阵探头：频率范围：2~6MHz，单晶体探头，最大成像角度≥110°；

- 3.6.7超高频线阵探头：频率范围：8~24 MHz；

- 3.6.8“L”型高频线阵探头：频率范围：9.0~22.0 MHz。

- 4.功能

- 4.1二维灰阶成像主要参数：

- 4.1.1智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

- 4.1.2 A/D≥14bit；

- 4.1.3声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦；

- 4.1.4并行多声束信号接收技术，接收信号的方向≥64个；

- 4.1.5扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）；

- 4.1.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒；

- 4.1.7增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8横向增益可进行调节，分段≥6。

- 4.2频谱多普勒：

- 4.2.1方式：PWD、HPRF PWD、CWD；

- 4.2.2频谱显示具有自动包络、智能化显示功能；

- 4.2.3智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节；

- 4.2.4最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s CWD：最大血流速度≥22.0m/s；

- 4.2.5最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）；

- 4.2.6电影回放时间：≥210秒；

- 4.2.7取样宽度及位置范围：宽度0.3mm~20mm；不少于15级。

- 4.3彩色多普勒

- 4.3.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；

- 4.3.2彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨血流成像，超微血流成像；

- 4.3.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频；

- 4.3.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°；

- 4.3.5显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比；

- 4.3.6彩色显示速度：超微血流模式最低平均血流显示速度≤2mm/s；

- 4.3.7彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm；

- 4.4超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

- 5.图文报告配套设备

| 产品配置单 | 数量（台、套、件） |
| --- | --- |
| 超声工作站（显示屏≥25英寸，办公桌椅、打印机，外置高清采集卡、显卡（专业看图卡，手柄，医用超声专用检查床，医用超声专用检查椅） | 1套 |
| UPS（功率大于3KW） | 1个 |