	产品名称
	短波治疗仪
	数量
	1

	质量层次
	进口

	设备配置要求及用途：

使深部组织血管扩张、充血、促进血液、淋巴循环、增强组织代谢，降低中枢和周围神经系统兴奋性，增强白细胞的吞噬功能等。有很好的止痛，解痉疗效，借助胃肠平滑肌痉挛，消失（亚急性、慢性炎症）促进组织病理产物吸收。

	具体技术参数：

	*1.高分辨率智能彩色触摸屏，≥10种语言可供选择，具备中文汉化操作界面；

2.≥60种内置不同临床科室医学领域的治疗处方及彩色皮肤、肌肉、骨骼治疗指导图；

3.内置与治疗处方相连的患者数据库

4.可自定义治疗处方≥100个并保存

5.操作模式≥3种：至少包含病症模式、处方模式、专家模式

6.自动测试识别所连接的配件

7.可与PC和电脑网络互联升级软件

8.可编程序列

9.具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，多种屏幕外框颜色可供选择

10.可连接电容或者电感治疗头

11.脉冲模式最大输出功率≤400W；连续模式最大输出功率≤200W
*12.设备可单独设置脉冲频率；脉冲频率范围：50-1500Hz（±10%）
*13.设备可单独设置脉冲宽度：50-2000us（±15%）
*14.可配套≥3 款不同规格电容治疗头，直径至少包含 42mm、85mm、130mm。
*15.可配套≥2 款电感治疗头，直径至少包含 80mm、140mm
*16.可配套橡胶电容电极板，尺寸至少覆盖 12cm×18cm 规格
*17.配备多节万向调节机械臂，可360°全方位旋转，适配全身各部位治疗摆放。


▲每套产品配置清单：
	名称
	数量

	主机
	1台

	电源线
	1根

	产品说明书、保修卡和安装验收单 
	1套


