采购需求
一、采购标的 
1. 采购标的
[bookmark: _GoBack]本项目采购内容为采购一套射频治疗仪，包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。本项目接受进口产品。
二、商务要求 
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货期：合同签订后30日历天
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
付款方式：其他
付款周期：四年
付款比例：合同签订后，医学装备到货安装调试合格后，办理入出库手续，且完成医院付款审批手续后，甲方分阶段支付合同款项的95%。合同总价款的5%于设备合同履约期满后一次性无息付清。质保期内，若设备因自身质量故障实施维修，维修占用时长不计入设备正常使用周期，质保期限相应顺延。
3. 售后服务（质保期）
质保期：四年
4. 其他
提供供货方案、安装、调试方案、培训方案、质保期内保证措施、质保期外保证措施、售后服务方案等内容
设备参数：
	设备名称
	射频治疗仪

	质量层次
	允许进口
	数量
	1台

	质保时间
	四年
	交货时间
	合同签订后30日历天

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否

	设备配置要求及用途：在吸脂手术前利用射频能量对脂肪进行软化以辅助后续吸脂过程，临床适用干1.婴儿肥、双下巴、蝴蝶袖、等;2.面部皮肤松弛、鼻唇沟等;3.身体塑形、腹部松弛等;

	具体技术参数：

	★1、RF输出功率及模式：搭载10W-75W可调;直接手具输出能量。

	2、RF输出频率：1MHz,误差±20%

	3、RF输出模式:连续模式、脉冲模式、固定模式、循环模式等。

	4、阻抗上下限在30-1000ohm之间系统自动识别匹配。

	5、手具直径：1.2mm-5mm多规格可选择

	6、手具长度：10cm-22cm多规格可选择

	★7、具备内外双传感器;内部、外部双温度保护，实时监测及反馈显示及声频提示

	★8、温度监测控制要求：监测表层皮肤温度35-42℃可调,监测内部皮肤温度50-70℃可调,

	★9、能量过载保护:在瞬时温度大于35℃/cm3/s即时切断能量输出。同时具有文字信息报警及声音报警的实时报警反馈。

	10、具备多项控制系统:选择模式、待机模式、准备模式，连续输出模式，固定模式，循环模式；

	★11、控制系统:表皮安全截止温度设定：35--42℃可调,步进0.5℃;截止温度设定：50--70℃可调,步进0.5℃

	12、控制系统:实时阻抗监测和有声反馈，温度瞬时浪涌保护功能等

	13、控具备：能量输出、贴合状态、温度安全截止制系统:有声反馈防护等功能。

	14、控制系统:能量输出控制,脚踏开关


三、技术参数

产品配置清单表：

	产品配置清单
	数量

	射频系统主机
	1套

	手具模块
	2套

	脚踏开关
	1付

	电源线
	1根

	操作手册（中文）
	1本



