采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

本项目采购内容为采购一套射频治疗仪，包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。本项目接受进口产品。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后30日历天

交货地点：郑州市第一人民医院东大街院区内

- 付款条件（进度和方式）

付款方式：其他

付款周期：四年

- 付款比例：合同签订后，医学装备到货安装调试合格后，办理入出库手续，且完成医院付款审批手续后，甲方分阶段支付合同款项的95%。合同总价款的5%于设备合同履约期满后一次性无息付清。质保期内，若设备因自身质量故障实施维修，维修占用时长不计入设备正常使用周期，质保期限相应顺延。

- 售后服务（质保期）

质保期：四年

- 其他

- 提供供货方案、安装、调试方案、培训方案、应急方案、售后服务方案等内容

设备参数：

| 设备名称 | 射频治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 允许进口 | 数量 | 1台 |
| 质保时间 | 四年 | 交货时间 | 合同签订后30日历天 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：在吸脂手术前利用射频能量对脂肪进行软化以辅助后续吸脂过程，临床适用干1.婴儿肥、双下巴、蝴蝶袖、等;2.面部皮肤松弛、鼻唇沟等;3.身体塑形、腹部松弛等; |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| - ★1、RF输出功率及模式：搭载10W-75W可调;直接手具输出能量。 |  |  |  |
| 2、RF输出频率：1MHz,误差±20% |  |  |  |
| 3、RF输出模式:连续模式、脉冲模式、固定模式、循环模式等。 |  |  |  |
| 4、阻抗上下限在30-1000ohm之间系统自动识别匹配。 |  |  |  |
| 5、手具直径：1.2mm-5mm多规格可选择 |  |  |  |
| 6、手具长度：10cm-22cm多规格可选择 |  |  |  |
| ★7、具备内外双传感器;内部、外部双温度保护，实时监测及反馈显示及声频提示 |  |  |  |
| ★8、温度监测控制要求：监测表层皮肤温度35-42℃可调,监测内部皮肤温度50-70℃可调, |  |  |  |
| ★9、能量过载保护:在瞬时温度大于35℃/cm3/s即时切断能量输出。同时具有文字信息报警及声音报警的实时报警反馈。 |  |  |  |
| 10、具备多项控制系统:选择模式、待机模式、准备模式，连续输出模式，固定模式，循环模式； |  |  |  |
| ★11、控制系统:表皮安全截止温度设定：35--42℃可调,步进0.5℃;截止温度设定：50--70℃可调,步进0.5℃ |  |  |  |
| 12、控制系统:实时阻抗监测和有声反馈，温度瞬时浪涌保护功能等 |  |  |  |
| 13、控具备：能量输出、贴合状态、温度安全截止制系统:有声反馈防护等功能。 |  |  |  |
| 14、控制系统:能量输出控制,脚踏开关 |  |  |  |

三、技术参数

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 射频系统主机 | 1套 |
| 手具模块 | 2套 |
| 脚踏开关 | 1付 |
| 电源线 | 1根 |
| 操作手册（中文） | 1本 |