[bookmark: _Toc31925]采购需求

一、采购标的 
1. 采购标的
本项目采购内容为采购一套超声内镜系统，包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。本项目不接受进口产品。
二、商务要求 
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: _GoBack]交货期：合同签订后30日历天
交货地点：郑州市第一人民医院
2. 付款条件（进度和方式）
付款方式：第五章合同
付款比例：第五章合同
3. 售后服务（质保期）
质保期：四年（原厂质保）
4. 其他
提供供货方案、安装、调试方案、培训方案、应急方案、售后服务方案等内容










三、技术参数
设备参数：

	申请科室
	消化内科
	设备名称
	超声内镜系统

	具体技术参数：

	一、总体要求

	★1.所投产品：医用内窥镜图像处理器、医用内窥镜冷光源、电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、超声电子上消化道内窥镜须为同一品牌;

	★2.所投产品，可适配医用内窥镜图像处理器同品牌的电子胃镜、电子肠镜;（提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面佐证）

	3.支持镜体一键式热插拔;

	4.具有特殊光染色功能;可显示≥2种特殊光染色模式图像;

	（一）医用内窥镜图像处理器：

	1.高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080;

	2.具有DVI、SDI、VGA、S-VIDEO等信号输出方式;

	3.具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能;

	4.具有自动增益功能:开/关;

	5.具有≥3种测光模式。

	6.具有色彩增强功能;

	7.具有轮廓强调功能;

	8.具有构造调节功能;

	9.对比度调节功能≥3种；

	10.具有白平衡自动修正功能;

	11.具有电子放大功能;

	12.具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索;

	13.可通过USB接口一键导出视频、图像、报告等信息;
14.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能;

	（二）、医用内窥镜冷光源：

	★1.采用≥4路LED冷光源;

	2.支持≥4种照明模式;

	3.具有特殊光染色技术;

	★4.光源灯泡平均连续使用寿命≥15000小时;

	5.具有手动和自动两种调光模式;

	6.灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握剩余寿命情况;

	7.具有透光功能;

	(三)、彩色多普勒超声诊断系统：

	1.具有≥21英寸高分辨率医用液晶显示器;

	2.具有≥10英寸彩色液晶触摸屏;

	3.主机前置≥3探头接口，全部激活;

	4.触摸屏可独立调整角度;

	5.控制面板可上下升降，左右旋转;

	6.多语言操作界面，支持中文键盘输入;

	7.焦点个数：≥11个，焦距位置可调;

	8.斑点噪音抑制至少0-7档可调;

	★9.成像模式至少包含：B模式，彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒成像、方向能量多普勒、组织谐波、弹性成像、组织造影;

	10.支持B/C双实时，一键隐藏血流;

	11.具备穿刺引导线;

	12.内置存储空间≥1T;

	13.视频接口至少包含：HDMI、DVI、VIDEO配置；

	（四）超声电子上消化道内窥镜（扇扫型）：

	1.景深：覆盖3-100mm；
2.视野角：≥138°；

	3.视野方向：前斜视45°；

	4.弯曲角度：覆盖上≥129°、下≥129°，覆盖左右≥118°；

	5.先端部外径：≤15mm；

	6.插入部外径：≤12.8mm；

	7.器械孔道/钳道内径：≥3.7mm；

	8.工作长度≥1200mm；

	9.镜体全长≥1450mm；

	10.扫描方法至少包含：电子扇形扫描；

	11.超声扫描范围：≥120°；

	12.扫描模式至少包含：B模式、PW模式、C模式、THI模式；

	13.标称频率范围：覆盖4-12MHz或5-13MHz；

	14.接触方法：至少包含无菌脱气水浸泡法、直接接触法；

	（五）超声电子上消化道内窥镜（环扫型）：

	1.景深：覆盖3-100mm；

	2.视野角：≥138°；

	3.视野方向：直视或斜视；

	4.弯曲角度：覆盖上≥130°、下≥90°，覆盖左右≥70°；

	5.先端部外径：≤14mm；

	6.插入部外径：≤12.5mm；

	7.器械孔道/钳道内径：≥2.2mm；

	8.工作长度≥1200mm；

	9.镜体全长≥1450mm；

	10.扫描方法至少包含：电子环形扫描；

	11.扫描模式至少包含：B模式、PW模式、CFM模式、M模式；

	12.标称频率范围：覆盖5-12MHz；
13.接触方法：至少包含无菌脱气水浸泡法、水囊法；

	（六）电子上消化道内窥镜（治疗胃镜）：

	1.景深：覆盖2-100mm；

	2.视野角：≥145°；

	3.弯曲角度：覆盖上≥210°、下≥120°，覆盖左右≥100°；

	4.先端部外径：≤9.8mm；

	5.插入部外径：≤9.9mm；

	6.器械孔道/钳道内径：≥3.2mm；

	7.工作长度≥1050mm；

	8.镜体全长≥1400mm；

	9.具有辅助送水功能

	10.使用年限：≥7年

	（七）电子下消化道内窥镜（肠镜）：

	1.景深：覆盖2-100mm；

	2.视野角：≥170°；

	3.弯曲角度：覆盖上≥180°、下≥180°，覆盖左右≥160°；

	4.先端部外径：≤11.7mm；

	5.插入部外径：≤11.8mm；

	6.器械孔道/钳道内径：≥3.2mm；

	7.工作长度≥1300mm；

	8.镜体全长≥1650mm；

	9.具有辅助送水功能；

	10.具有刚度可调功能；

	11.使用年限：≥7年

	(八)、4K超高清手术医用显示器：

	1.≥32英寸4K全高清医用液晶显示器1台；
2.分辨率≥3840×2160；

	3.信号输入包含：DVI/DP/HDMI/SDI。

	(九)、内窥镜专用台车：

	1.具有键盘托盘

	2.配备隔离电源



	名称
	数量

	医用内窥镜图像处理器
	1

	医用内窥镜冷光源
	1

	彩色多普勒超声诊断系统
	1

	超声电子上消化道内窥镜(扇扫)
	1

	超声电子上消化道内窥镜(环扫)
	1

	电子上消化道内窥镜（治疗胃镜）
	1

	电子下消化道内窥镜（肠镜）
	1

	内窥镜专用台车
	1

	医用显示器
	1



