（2）清单2：非免税货物                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/制造商 | 型号规格 | 原产地 | 单 位 | 数 量 | 单价 （RMB） | 小计 （RMB） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | NUAIRE/上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | NU-543-400S | 中国 | 台 | 2 | 54000 | 108000 | 签订合同后10天内 |
| 2 | 液氮罐 | Froilabo/上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | LS 4800 | 中国 | 台 | 1 | 42000 | 42000 | 签订合同后10天内 |
| 3 | 倒置相差显微镜 | 徕卡/徕卡显微系统（上海）有 限公司 | DMi1 | 中国 | 套 | 2 | 71000 | 142000 | 签订合同后10天内 |
| 4 | 实验室台式电 热恒温鼓风干 燥仪 | BINDER/BINDER GmbH | FD115 | 中国 | 台 | 1 | 25200 | 25200 | 签订合同后10天内 |
| 5 | 医用冰箱(冷 藏)（医用冷藏 箱） | 美菱/中科美菱低温科技股份有 限公司 | YC-395L | 中国 | 台 | 1 | 11600 | 11600 | 签订合同后10天内 |
| 6 | 医用冰箱（冷 冻）（医用低 温箱） | 美菱/中科美菱低温科技股份有 限公司 | DW-YL270 | 中国 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 签订合同后10天内 |
| 7 | 超低温冰箱 （低温保存 箱） | 海尔/青岛海尔生物医疗股份有 限公司 | DW-86L726G | 中国 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 签订合同后10天内 |
| 备件、专用工具、耗材等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 签订合同后10天内 |
| 合计 |  | 人民币大写：叁拾玖万叁仟捌佰元（￥：393800.00元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 本合同（清单1+清单2）总金额人民币大写：陆拾捌万壹仟捌佰元（RMB：681800.00）。

3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税

费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：

开户名称：河南中医药大学

账  号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）

二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货

1. 包装

⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

⑴ 乙方交货时间：合同生效后国产货物10日、进口货物70日内全部交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在2025年3月5日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金  ，不足一周按一周计算。

⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。

⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1.  在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训、粘贴条码，且正常运行30天后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。

8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。

10. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、 付款方式

中标的货物安装调试，正常运行30天后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。

申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本合同货物国产仪器设备整机免费质保期五年，进口仪器设备整机免费质保期三年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。

十、售后服务

1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：张永欢，电话：18790297178）。

2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8小时内做出回应，48小时内到达现场排除故障。

4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。

2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。

3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。

5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。

6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成

本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书（附件1）；

2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；

3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；

4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）；

5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；

6. 中标货物安装培训计划表（附件6）

7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）

8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

附件1：

中标通知书（扫描）

附件2

投标货物分项报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 产 地 | 单 位 | 数量 | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 运输及 保险费 | 技术 服务费 | 税费 | 交货日期 | 交货地（港） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | NU-543-400S | 上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | 中国 | 台 | 2 | 54000 | 108000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 2 | 二氧化碳培养 箱 | NU-5810E | UAIRE INC. | 美国 | 台 | 2 | 74500 | 149000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 70日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 3 | 三气培养箱 | NU-5831E | UAIRE INC. | 美国 | 台 | 1 | 83000 | 83000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 70日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 4 | 高压灭菌器 | SX-500 | TOMY KOGYO CO.,LTD | 日本 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 70日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 5 | 液氮罐 | LS 4800 | 上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 42000 | 42000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 6 | 倒置相差显微镜 | DMi1 | 徕卡显微系统（上海）有 限公司 | 中国 | 套 | 2 | 71000 | 142000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 7 | 实验室台式电 热恒温鼓风干 燥仪 | FD115 | BINDER GmbH | 中国 | 台 | 1 | 25200 | 25200 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 8 | 医用冰箱(冷 藏)（医用冷藏 箱） | YC-395L | 中科美菱低温科技股份有 限公司 | 中国 | 台 | 1 | 11600 | 11600 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 9 | 医用冰箱（冷 冻）（医用低 温箱） | DW-YL270 | 中科美菱低温科技股份有 限公司 | 中国 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| 10 | 超低温冰箱 （低温保存 箱） | DW-86L726G | 青岛海尔生物医疗股份有 限公司 | 中国 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 已含 | 已含 | 已含 | 合同签订后 10日内 | 郑东新区河南中医药大学 | / |
| … | 备品备件 及其他 | 配件 消耗品 维护工具盒： |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13 |  | 681800 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币总价 |  | 陆拾捌万壹仟捌佰元（￥：681800.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 另附制造商：配置清单（详见附件3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方货物负责人签字：

附件3：制造商：

货物配置清单一览表

产品名称：生物安全柜

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜主机 | NUAIRE | 中国 | NU-543-400S | 2台 |
| 2 | 可调高度支架 | NUAIRE | 中国 | / | 2套 |
| 3 | 紫外消毒灯 | NUAIRE | 中国 | / | 2个 |

产品名称：二氧化碳培养箱

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱主机 | NUAIRE | 美国 | NU-5810E | 2台 |
| 2 | HEPA过滤器 | / | / | / | 2个 |
| 3 | 干热和湿热灭菌系统 | / | / | / | 2套 |
| 4 | 二氧化碳钢瓶及减压阀 | / | / | / | 2套 |

产品名称：三气培养箱

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三气培养箱主机 | NUAIRE | 美国 | NU-5831E | 1台 |
| 2 | HEPA过滤器 | / | / | / | 1个 |
| 3 | 干热和湿热灭菌系统 | / | / | / | 1套 |
| 4 | 二氧化碳钢瓶及减压阀 | / | / | / | 1套 |

产品名称：高压灭菌器

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 高压灭菌器主机 | TOMY | 日本 | SX-500 | 1台 |
| 2 | 2.2 不锈钢篮子 | / | / | / | 2个 |
| 3 | 2.3 脚轮制动垫 | / | / | / | 4个 |

产品名称：液氮罐

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐主机 | Froilabo | 中国 | LS 4800 | 1台 |
| 2 | 方形冻存架 | / | / | / | 6个 |

产品名称：倒置相差显微镜

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜主机 | 徕卡 | 中国 | DMi1 | 2台 |
| 2 | 观察镜筒 | / | / | / | 2个 |
| 3 | 目镜 | / | / | / | 4个 |
| 4 | 物镜转盘 | / | / | / | 2个 |
| 5 | 高性能物镜（4x，10x，20x，40x） | / | / | / | 2套 |
| 6 | 载物台 | / | / | / | 2个 |
| 7 | 聚光镜 | / | / | / | 2个 |
| 8 | 同品牌成像相机 | / | / | / | 2套 |
| 9 | 图像处理工作站 | / | / | / | 2套 |

产品名称：实验室台式电热恒温鼓风干燥仪

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配主机 | BINDER | 中国 | FD115 | 1台 |

产品名称：医用冰箱（冷藏）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配主机 | 美菱 | 中国 | DW-YL270 | 1台 |

产品名称：医用冰箱（冷冻）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配主机 | 美菱 | 中国 | DW-YL270 | 1台 |

产品名称：超低温冰箱

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配主机 | 海尔 | 中国 | DW-86L726G | 1台 |

甲方货物负责人签字：

附件4：                                         货物技术参数及配置表

| 序号 | 货物或配置名称 | 图片 | 型号规格 | 规格参数 | 数量 | 制造厂(商) | 原产地 (国) | 甲方货物负责人签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 |  | NU-543-400S | 1.1用于生物实验室中保护实验人员，实验样品和实验环境免受危险性生物微粒和气溶胶威胁的一种空气层流设备。 2.1生物安全柜主机 2.2可调高度支架 2.3紫外消毒灯 3.1 ClassⅡA2 型生物安全柜，30%外排，70%循环。 3.2 2 HEPA 高效过滤器过滤 MPPS(0.12-0.3 微米粒子)的效率≥99.995%。 3.3 通过NSF Std.No.49 和 EN12469认证，已提供官方证明材料，见技术证明文件后附件。 3.4 安全柜腔体外壁为 304 不锈钢材料制作，内壁为 304 不锈钢三面一体成型（后面和两侧），操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。 3.5 控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。 3.6 安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间、显示定时器、过滤器寿命等信息。 3.7 斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。采用安全夹层钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎 及防紫外的功能。 3.8 零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用抗菌PVC材质软性连接进行密封，防止污染物泄漏，在工作区为均匀向下的层流气流。（已提供内部构造实物图片） 3.9 采用高精度热式风速传感器直接测量气流流速。 3.10 报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流异常报警。 3.11 紫外灯可定时自动关闭，有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启 3.12 节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下开启节能模式，使风机以较低速率持续运 转，风机控制的气流降低 80%，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流。 3.13 超高效进口直流ECM电机，具有压力感应补偿功能,过滤器阻塞压力达到300%仍能提供安全风速。3.14 具有自动消毒程序，可配合任何自动 H2O2发生器消毒设备，使安全柜进行自动消毒，消毒过程中无需人为干预，一键即可操作。 3.15 风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。 3.16 送排风采用大功率单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例，风机功率566W 3.17 工作开度时进气风速：0.53m/s；下降气流风速：0.30m/s。3.18 嵌入式进气格栅，避免手臂阻塞进气流影响操作安全。 3.19 内置电源插座2个，可设置内置电源自动计时； 3.20 侧壁具有备用阀门预留孔，左侧壁2个，右侧壁1个； 3.21 工作台面承重 50kg； 3.22 噪声：≤56dB3.23 操作区宽度：1178mm。 | 2 台 | 上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | 中国 |  |
| 2 | 二氧化碳培养箱 |  | NU-5810E | 1.1用于细胞学实验中为细胞生长提供稳定的二氧化碳浓度，稳定的温度、湿度的一种箱体设备。 2.1二氧化碳培养箱主机2.2HEPA过滤器 2.3干热和湿热灭菌系统 2.4二氧化碳钢瓶及减压阀 3.1 容积：200L3.2 彩色触摸屏控制, 具有历史记录存储功能，可存储 7天的CO2数据 3.3 HEPA过滤系统，过滤器不在培养室内，位于箱体下方，培养室内达到ISO 5级洁净标准 3.4 温度控制范围：室温+5℃-55℃ 3.5 温度稳定性：±0.3℃@37℃ 3.6 温度精确度：±0.1℃ 3.7 温度恢复：0.12℃/min（平均） 3.8 温度显示分辨：0.1℃ 3.9 CO2传感器类型：单光双波红外二氧化碳传感器 3.10 CO2浓度范围：0.1-20% 3.11 CO2浓度精度：±0.1% 3.12 CO2恢复: 平均5分钟内自动恢复至5.0%-0.5%/+0.2% 3.13 CO2显示分辨： 0.1% 3.14 同时具有95℃湿热灭菌功能和145℃干热灭菌功能 3.15 具有玻璃内门起到更好的保温作用，内壁为不锈钢材质夹角处为圆角。 3.16 搁板标配4块，最多可放20块 3.17 滑轨和搁板都能方便取放，隔板可拉出，可高压灭菌处理 3.18 HEPA进气过滤器位于培养箱正面、培养室下方，不用拆机即可观察和更换 | 2 台 | NUAIRE INC. | 美国 |  |
| 3 | 三气培养箱 |  | NU-5831E | 1.1用于细胞学实验中为微需氧细胞生长提供稳定的二氧化碳浓度，氧气浓度、稳定的温度、湿度的一种箱体设备。 2.1三气培养箱主机 2.2 HEPA过滤器 2.3干热和湿热灭菌系统 2.4二氧化碳钢瓶及减压阀 3.1 有效容积：200L 3.2 彩色触摸屏控制, 具有历史记录存储功能，可存储 7 天的 CO2 数据 3.3 HEPA 过滤系统，且过滤器不在培养室内，位于箱体下方，培养室内达到 ISO 5 洁净标准 3.4 温度控制范围：室温+5℃-55℃ 3.5 温度均一性：±0.3℃@37℃ 3.6 温度精确度：±0.1℃ 3.7 温度恢复：0.12℃/min（平均） 3.8 温度显示分辨：0.1℃ 3.9 CO2传感器类型：单光双波红外二氧化碳传感器 3.10 CO2浓度范围：0.1-20%3.11 CO2浓度精度：±0.1% 3.12 CO2恢复: 5分钟内自动恢复至5.0%-0.5%/+0.2% 3.13 CO2显示分辨：0.1% 3.14 O2传感器类型：氧化锆传感器 3.15 O2浓度控制范围：0.5%-21% 3.16 O2浓度控制精度：±0.25% 3.17 同时具有95℃湿热灭菌功能和145℃干热灭菌功能 3.18 具有玻璃内门起到更好的保温作用，内壁为不锈钢材质夹角处为圆角 3.19 搁板标配4块，最多可放20块 3.20 滑轨和搁板都能方便取放，隔板可拉出，可高压灭菌处理 3.21 HEPA进气过滤器位于培养箱正面、培养室下方，不用拆机即可观察和更换 | 1 台 | NUAIRE INC. | 美国 |  |
| 4 | 高压灭菌器 |  | SX-500 | 1.1用于生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。 2.1高压灭菌器主机 2.2不锈钢篮子 2个 2.3脚轮制动垫 4个 3.1 腔体容量：有效腔体容积: 50L 内部容积: 58L 3.2 电导法全自动低水位传感器，真实测定水位。水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察； 3.3 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度 3.4 开盖方式：脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作 3.5 开盖防护挡板，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人3.6 标配带有 2 级可调风扇制冷，加快降温速度3.7 标配5级可调排气调节，有效缩短排气时间 3.8 全自动温压感应排气系统：实时监控腔体温度、压力，可通过细微排气自动排出残留空气 3.9 灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa) 3.10 加热：45-104℃(0-0.015MPa) 3.11 保温：45-95℃ 3.12 最大操作压力：0.263MPa 3.13 温度显示方法：数字式 3.14 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 3.15 加热功率：2.0 kW 3.16 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测,安全阀3.17 时间显示范围：灭菌、加热1-99小时, 1-999分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时 3.18温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 3.19 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）指示灯光颜色变化3.20 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等 3.21 产品具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 3.22 办理特种设备使用登记证 | 1 台 | TOMY KOGYO CO.,LT | 日本 |  |
| 5 | 液氮罐 |  | LS 4800 | 1.1主要用于长期冻存细胞、组织等生物样品 2.1 液氮罐主机 2.2 方形冻存架 6个3.1 采用方形冻存架，可放置10×10或9×9方形冻存盒 3.2 冻存架数量6个 3.3 可存放2.0mL冻存管数量4800个 3.4 液氮总容量：130L 3.5 液氮静态挥发量：0.85L/d 3.6 静态液氮存储时间：153天 3.7 罐径直径：216mm 3.8 轻型铝质罐体，空罐重量40.82Kg 3.9 加满液氮重量141.7Kg 3.10 盖子可使用锁具进行锁定 | 1 台 | 上海天美生化仪器设备 （工程）有限公司 | 中国 |  |
| 6 | 倒置相差显微镜 |  | DMi1 | 1.1主要用于观察和拍摄培养瓶或培养皿中不经染色的细胞，组织，微生物实验样品。 2.1倒置显微镜主机 1台 2.2观察镜筒 1个 2.3目镜 2个 2.4物镜转盘 1个 2.5高性能物镜（4x，10x，20x，40x）1套 2.6载物台 1个 2.7聚光镜 1个 2.8同品牌成像相机 1套 2.9图像处理工作站 1套 3.1．采用无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离45mm，螺纹孔径25mm； 3.2．50%/50%分光，V型光路,后置出口，内置0.5倍C型接口； 3.3．照明：LED 功率5W照明，正常情况下，使用寿命20年（40个工作小时/周）； 3.4．具有2小时自动关机功能，高效节能；此功能可选择关闭； 3.5．冷LED光能够为精细的活标本提供完美的环境，不会因过热引起器件失真，能够提供稳定的焦点；3.6．人工学双目镜筒，10x目镜，20mm视野；双目屈光度可调； 3.7．采用4位物镜转换，配套平场消色差长工作距离相衬物镜： 3.7.1高反差平场消色差物镜4x（NA 0.1、W.D.18mm）3.7.2平场消色差长工作距离相衬物镜10x（NA 0.22、W.D. 7.8mm） 3.7.3平场消色差长工作距离相衬物镜20x（NA 0.30、W.D. 3mm）； 3.7.4平场消色差长工作距离相衬物镜40x（NA 0.50、 WD 2mm） 3.8．新型相衬环技术，由10x到20x到40x相衬调节,三个物镜具有相同的相衬环，只需通过转换物镜转换器，无需改变滑块中的光圈——PH1光圈匹配全部三种物镜； 3.9．自动光强调节，在明场和相衬之间转换，光强会自动调节，无需手动，能有效保护使用者眼睛，且节约时间，使用户操作更便捷； 3.10．聚光镜，内部可调聚光镜结构，自由工作距离：40mm-50mm，通过简单地移动即可提供额外的10mm自由空间，数值孔径:0.45,对比方法：明场，相衬；4孔插板； 3.11．配置固定物台，载物台插件，20mm 开孔；3.12．调焦：粗调每转：6.0mm；微调每转：0.1mm；调焦步进最小1um； 3.13．显微镜同品牌摄像系统徕卡 C1 相机 3.13.1 像素：1200万像素 3.13.2 像素尺寸：1.55 μm×1.55 μm 3.13.3 最高速度：30fps 3.13.4 电子连接：计算机连接USB3.1，显示器连接HD高清接口，通过遥控器可控制摄像头工作状态：白平衡、分辨率、曝光及色彩调节等，亦可控制摄像头进行录像和拍照功能； 3.14．图像分析系统：图象测量、增强、处理；可手动进行长度手工测量；增强注解：可在图像上任意进行文字、图标、标记等处理；单独对任意通道信号调节亮度、对比度、伽马、增益等； 3.15．戴尔Vostro 3910 i5-12400处理器，8G内存，2G独立显卡，1T硬盘，64位win10操作系统，27英寸2K显示器，三年质保。 | 2 台 | 徕卡显微系统（上海）有 限公司 | 中国 |  |
| 7 | 实验室台式电热恒温鼓风干燥仪 |  | FD115 | - 用于样品的快速干燥和消毒。 - 2.1 标配主机一台 - 3.1 设备类型：强制对流烘箱 - 3.2 容积：116L - 3.3 功能要求：干燥箱需要有很好的降噪隔音效果，避免噪音对操作者健康的影响操作简便，设备稳定性要高； - 3.4 内部空间尺寸： 550mm*385mm*550mm (WxDxH)， 116L。 - 3.5 试验空间最大载荷：150kg，配备分层不锈钢实验架，每层最大载荷30kg - 3.6 温度范围：室温+10℃~300℃ - 3.7 升温至150℃所需时间（min）：18 - 3.8 温度偏差：±1.7K@150℃ - 3.9 温度波动：±0.3K - 3.10 温度恢复时间： 4min@150℃开门30S - 3.11 循环方式：热风强制循环方式,排气阀机电控制3.12 不锈钢内胆、冷轧钢板喷塑外壳 - 3.13带 LCD 显示器的控制器 - 3.14 采用 APT.LineTM技术，整体均匀快速加热，可调节风扇转速 - 3.15 采用集成式独立可调的温度安全装置2级（DIN12880），采用光学报警 - 3.16 符合人体工程学的手柄设计3.17带有用于数据记录的 USB 接口 | 1 台 | BINDER GmbH | 中国 |  |
| 8 | 医用冰箱(冷藏)（医用冷藏箱） |  | YC-395L | - 用于样品的低温保存。 - 2.1 标配主机一台 - 3.1 规格：有效容积395L，立式单门。 - 3.2 门体：PVC材质门框，隐藏式门把手； - 3.3 玻璃门：双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露。 - 3.4 控制系统：微电脑板控制，数字显示箱内温度，可通过调整设定使箱内温度恒定控制在2～8℃。调节增量0.1℃，显示精度0.1℃。三位密码设计，防止随意调整参数。 - 3.5 制冷系统：丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，知名品牌压缩机，采用碳氢环保制冷剂，节能环保。 - 3.6 感温系统：配置上部温度、下部温度、传感器故障安全运行、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器；配置湿度传感器，可查阅箱内湿度；如控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律运行，确保物品存储安全。 - 3.7 温度均匀性、波动性：风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性； - 3.8 报警模式：超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，声光报警模式。配置远程报警接入端口。 - 3.9 电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警＞24小时。 - 3.10 内部照明：LED冷光源设计，亮度高，低能耗。3.11 安全锁：门体暗锁设计，保证存储物品的安全。可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。 - 3.12 物品置放：配置6个带标签条的储物搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。配置1个储物篮筐。 - 3.13 冷凝水：冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。3.14 内胆材质：内胆采用防腐材质，且易于清洁；3.15 数据接口：配置USB数据导出接口，485数据接口。 - 3.16 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。3.17 质量保证：验收合格后整机一年，主要零部件五年，终生维修。 | 1 台 | 中科美菱低温科技股份有 限公司 | 中国 |  |
| 9 | 医用冰箱（冷冻）（医用低温箱） |  | DW-YL270 | - 用于样品的低温保存。 - 2.1 标配主机一台 - 3.1 规格：有效容积270L。 - 3.2 样式：单门，立式 - 3.3 箱体材质：箱体采用优质钢板。 - 3.4 内胆材质：喷涂铝板内胆。 - 3.5 精确控温：数码温度显示，微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 - 3.6 制冷系统：采用名牌高效压缩机、环保制冷剂。3.7 报警模式：具有高低温、传感器故障、开门报警等多重声光报警功能，保障样本安全。 - 3.8 发泡层：无CFC聚氨酯发泡保温层，发泡层厚度100mm，高效锁冷。 - 3.9 运行保护：具备开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 - 3.10 物品置放：7个ABS抽屉，便于分类存储。 - 3.11 门把手：明把手。 - 3.12 箱内温度均匀性：每层具有蒸发器，保证箱内温度均匀性≤2℃。 - 3.13 整机运行功率：120W。 - 3.14 测试孔：标配1个测试孔，方便测试箱内温度。3.15 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区48小时抵达到单位排除故障。 - 3.16 制造商资质：制造商已通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证。 | 1 台 | 中科美菱低温科技股份有 限公司 | 中国 |  |
| 10 | 超低温冰箱（低温保存箱） |  | DW-86L726G | - 用于样品的低温保存 - 2.1 标配主机一台 - 3.1 温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。 - 3.2 微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； - 3.3 温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒；3.4 具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； - 3.5 具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警； - 3.6 具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警（选配）； - 3.7 多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； - 3.8 采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；3.9 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； - 3.10 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系 - 统可燃制冷剂灌注量不能高于150g； - 3.11 符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 已提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，已提供CQC网站截图及网址备查）； - 3.12 2个压缩机，整机稳定运行功率1000W; - 3.13 25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h； - 3.14 箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度； - 3.15 25℃环温，设定-80℃，降温速度6.5小时； - 3.16 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； - 3.17 4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； - 3.18 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度25mm； - 3.19 内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； - 3.20 节能风机，智能控制风机开停，高效节能。 - 3.21 低噪音，整机运行噪音低于60分贝； - 3.22 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 - 3.23 具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。3.24 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 - 3.25 标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； - 3.26 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； - 3.27 25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min； - 3.28 冰箱内有效容积726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000份样本； - 3.29 标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； - 3.30 物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理； | 1 台 | 青岛海尔生物医疗股份有 限公司 | 中国 |  |

甲方货物负责人签字：

附件5：

供货商：四面体（河南）贸易有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学：

根据贵方招标编号为豫财招标采购-2024-1047的货物（具体货物见附件3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机保修 | 进口三年、国产五年 |  |
| 2 | 随机标准配件 | 进口三年、国产五年 |  |
| 3 | 加购选配件 | 进口三年、国产五年 |  |
| 4 | 随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。 | 随机配置见随机装箱清单 |  |
| 5 | 运输方式 | 免费送货上门 |  |
| 6 | 交货时间 | 2025年3月5日前交货完毕 |  |
| 7 | 安装、调试服务 | 免费安装调试 |  |
| 8 | 整机免费换货期限 | 12个月 |  |
| 9 | 免费上门服务期 | 终身。提供随叫随到上门服务，全天候24小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）， |  |
| 10 | 质保期内产品故障服务响应时限 | 2个小时内响应 |  |
| 11 | 服务时间 | 24小时（包括节假日如春节、国庆节、五一节等） |  |
| 12 | 上门时间 | 2小时内响应及时上门 |  |
| 13 | 故障修复时限 | 8个小时内修复 |  |
| 14 | 备品配件供应响应时限 | 1个工作日内 |  |
| 15 | 保质期满后的保修服务费用 | 详见开标一览表 |  |
| 16 | 免费技术支持 | 终身 |  |
| 17 | 客户操作人员技术培训 | 免费技术培训至少3名操作人员，操作和简单故障处理。 |  |
| 18 | 郑州维修部地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区化工路南云杉路东02号 |  |
| 19 | 联系人 | 张永欢 |  |
| 20 | 联系电话 | 13598869602 |  |
| 21 | 维修服务热线 | 0371-66311777 |  |
| 22 | 其他承诺 | 无 |  |

承诺公司签字（盖章）：四面体（河南）贸易有限公司

附件6：

豫财招标采购-2024-1047号合同安装培训计划表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 培训所要达到的目标 | 用户相关人员能够独立操作、熟练使用、维护及管理设备 |
| 二 | 培训内容 | 仪器操作、维护和简单故障处理 |
| 三 | 培训标准 | 仪器设备的基本原理、操作应用、注意事项及日常维护等内容，使其能够掌握仪器的正确操作和日常保养、维护及简单故障的处理等。 |
| 四 | 培训时间 | 用户指定时间 |
| 五 | 培训人数 | 3人以上 |
| 六 | 培训费用 | 免费 |
| 七 | 培训地点 | 采购人指定地点 |
| 八 | 其他优惠政策 | 无 |

承诺公司签字（盖章）：四面体（河南）贸易有限公司

联系人：张永欢

联系电话：13598869602

维修服务热线：0371-66311777

附件7：              制造商售后其它服务承诺