河南理工大学退役锂离子电池安全性评价及梯次回收与资源化利用项目

采购合同书

备案编号：HPU政采-2025-37

采购编号：豫财招标采购-2025-1288

供方：中联科仪（河南）进出口有限公司    签约时间：2025年11月21日

需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省机电设备招标股份有限公司签发的          招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-1288号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为退役锂离子电池安全性评价及梯次回收与资源化利用项目（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 2934000.00元（大写： 贰佰玖拾叁万肆仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按采购文件及响应文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起90日历天内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学化学化工学院指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

四、技术资料

合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

九、付款方式及期限

1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额 20%的预付款（¥ 586800.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 50%的货款（¥ 1467000.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 880200.00元）。

2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具增值税专用发票。

十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记

| 附件 一、货物规格价格一览表 二、货物主要技术参数 三、售后服务计划书 四、到货开箱验收报告 |  |
| --- | --- |

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控型电池外短路试验机 | 深圳科晶 MSK-TE901-P 深圳市科晶智达科技有限公司 | 1台 | 88500 | 88500 |
| 2 | 电池重物冲击试验机 | 深圳科晶 MSK-TE902 深圳市科晶智达科技有限公司 | 1台 | 92000 | 92000 |
| 3 | 针刺挤压一体机 | 深圳科晶 MSK-TE905-UL 深圳市科晶智达科技有限公司 | 1台 | 91000 | 91000 |
| 4 | 电池测试系统 | 新威 BTS-5V10mA 东莞新威检测技术有限公司 | 10台 | 3500 | 35000 |
| 5 | 高压超声波微波协同组合工作站 | 祥鹄科技 XH-300PE 北京祥鹄科技发展有限公司 | 1台 | 245000 | 245000 |
| 6 | 气流粉碎机 | 日加粉体 NSTJ-100 石家庄日加粉体设备科技有限公司 | 1台 | 168000 | 168000 |
| 7 | 气流分级系统 | 日加粉体 N-01 石家庄日加粉体设备科技有限公司 | 1台 | 320000 | 320000 |
| 8 | 电池材料粒度及电位 分析仪 | 丹东百特 BeNano9O Zeta 丹东百特仪器有限公司 | 1台 | 345000 | 345000 |
| 9 | 电池材料光学性能检测仪 | 岛津 RF-6000 株式会社岛津制作所 | 1台 | 270000 | 270000 |
| 10 | 精细化分选系统 | 盐城拓豪 THFX-50A 盐城拓豪科技有限公司 | 1台 | 368000 | 368000 |
| 11 | 焦耳加热装置 | 原位高科 CIS-JH4.0 合肥原位科技有限公司 | 1台 | 285000 | 285000 |
| 12 | 双通道电化学工作站 | 上海辰华 CHI760F 上海辰华仪器有限公司 | 4台 | 77000 | 308000 |
| 13 | 冷冻干燥机 | 松源华兴 LGJ-12 北京松源华兴科技发展有限公司 | 2台 | 28000 | 56000 |
| 14 | 等离子球磨机 | 华欣材创 PBM-S3 广东华欣材创科技有限公司 | 1台 | 236500 | 236500 |
| 15 | 管式炉 | 合肥科晶 GSL-1700X 合肥科晶材料技术有限公司 | 1台 | 26000 | 26000 |
| 合计:人民币贰佰玖拾叁万肆仟元整 小写：￥2934000.00元 |  |  |  |  |  |

附件二

货物主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温控型电池外短路试验机 | 1.设备由短路控制单元和温控防爆箱两部分组成 |
|  |  | 2.适用GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等测试 |
|  |  | 3.短路电压达到100V，精度0.2% |
|  |  | 4.短路电流达到200A，精度0.2% |
|  |  | 5.温度控温范围为室温+10℃至200℃，精度±1℃ |
|  |  | 6.升温速率7℃（非线性） |
|  |  | 7.温度分布均匀性±2℃ |
|  |  | 8.短路电阻达到80±20mΩ |
| 2 | 电池重物冲击 试验机 | ▲1.设备能模拟电池受到重物冲撞时电池的安全性能测试 |
|  |  | 2.测试适用标准GB31241-2014、UN38.3、GB/T18287-2000等标准 |
|  |  | 3.测试箱体采用双层防爆型加强钣金，并设计防爆泄压口，及防爆夹胶玻璃观察窗 |
|  |  | 4.重物质量9.1Kg，可增减配重块调节 |
|  |  | 5.冲击高度1m，并可自由设定 |
|  |  | 6.满足纽扣电芯、圆柱及软包电池、方形锂电池等各种电池组测试 |
|  |  | 7.工作空间L300*W250*H1000mm |
| 3 | 针刺挤压一体机 | 1.设备适用于GB31241-2014、UN38.3电池测试标准，可进行电池挤压或针刺测试 |
|  |  | 2.挤压功能可实现压力、变形量、电压等三个条件的任意设定，自动给定和存储测试结果 |
|  |  | 3.挤压压力15KN，精度好于±1% |
|  |  | 4.针刺到位保持时间0~9999s可设定 |
|  |  | 5.挤压及针刺有效行程330mm，采用液压油缸驱动 |
|  |  | 6.针刺钢针尺寸Φ2~Φ8可定制 |
|  |  | 7.针刺速度1-90mm/s可调 |
|  |  | 8.配置腔室照明、强制排风口、测试及补风口，及开门保护、测试异常等报警功能 |
|  |  | 9.配置防爆夹胶玻璃观察窗，尺寸L380*W330mm |
|  |  | 10.配置圆柱夹具1套，满足Φ14~Φ32电池测试 |
|  |  | 11.配置尺寸L300*W300mm的方形夹具 |
|  |  | 12.工作空间L600*W600*H400mm |
| 4 | 电池测试系统 | 1.设备：5V10mA |
|  |  | 2.输入电源：220V士10%/50Hz |
|  |  | 3.输入有功功率：>25W |
|  |  | 4.分辨率AD>24bit;DA>l6bit |
|  |  | 5.输入阻抗：1MΩ |
|  |  | 6.电压：恒压电压范围控制25mv~5V 最低放电电压-5V 精度士0.05% of FS 稳定 度士0.05% of FS |
|  |  | 7.电流：每通道输出范围量程一：5uA~1mA；量程二：1mA~5mA；量程二：5mA~10mA 精度±0.05% of FS 恒压截止电流量程一：2μA；量程二：0.01mA；量程三：0.02mA 稳定度±0.05% of FS |
|  |  | 8.功率：单通道最大输出功率0.05 W稳定度士0.1% of FS |
|  |  | 9.时间：电流响应时间(10%FS~90%FS)500us 工步时间范围(365*24)小时 /工步时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) |
|  |  | 10.数据记录：数据记录条件：最小时间间隔100ms， 最小电压间隔10mV，最小电流间隔：量程一：0-2uA；量程二：0-0.01mA;量程三：0-0.02mA，记录频率10Hz |
|  |  | 11.充电：充电模式不限于恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 |
|  |  | 12.放电：放电模式不限于恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电 |
|  |  | 13.脉冲模式：充电恒流模式、恒功率模式 放电恒流模式、恒功率模式 最小脉冲宽度500ms 脉冲个数单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 充/放电连续切换一个脉冲工步可以实现充电连续切换，或者放电连续切换 |
|  |  | 14.DCIR测试：支持自定义取点进行DCIR的计算 |
|  |  | 15.循环：循环测试范围1~65535次 单循环工步数254 循环嵌套具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套 |
|  |  | 16.保护 ：掉电数据保护、具有脱机测试功能、可设定安全保护条件，设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、 电流下限、容量上限、延时时间 |
|  |  | 17.通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构 |
|  |  | 18.通道控制模式：独立控制 电压电流检测采样四线制连接 |
|  |  | 19.噪声：<45dB |
|  |  | 20.数据库:采用MySQL数据库集中管理测试数据 |
|  |  | 21.上位机通讯方式:基于TCP/IP协议 |
|  |  | 22.整机通道数:8 |
| 5 | 高压超声波微波协同组合工作站 | *1.仪器具备高温高压条件下，微波与超声波的协同组合使用功能，可在非金属的微波高压反应釜中插入超声波探头，实现高压密闭体系下波超声波常压等多种工作模式，具有一机多功能，不蕾外设超声波增反展为的微波超声波协同组合功能;并且同时满足微波常压、微波高压、微源，为协同组合一体机； |
|  |  | 2.微波频率:2450MHz;微波功率:0-1000W连续输出，功率连续自动可调，采用PID精确控制算法; |
|  |  | *3.超声波频率:25±1KHz;超声波功率1500W连续可调，超声波冲工作时间占比任意可设;超声波频率自动跟踪，具备扫频锁频功能;高压体系下超声波最高工作温度240℃;超声波换能器为封闭式安装，不裸露在外也不可从上部拔出，避免漏电、微波泄漏等安全隐患； |
|  |  | *4.微波超声波协同组合控制功能，即温度恒定模式下，微波功率以及超声波占空比会随温度的变化而相应自动调节，以保证温度的稳定。温度达到设定值，微波超声波协同使用时，控温波动≤±2℃。 |
|  |  | *5.速率升温，程序控温，常压体系温度控制范围:0~300℃，微波高压体系温度控制范围:0~260℃，微波超声波高压体系温度控制范围:0~240℃;采用Pt1000高精度接触式温度传感器，非红外侧面测温，须采用插入式高精度温度传感器实时监测水热合成釜内样品温度，并具有程序温度控制功能，测温精度≤±0.1℃，控温精度≤±1℃； |
|  |  | 6.压力控制范围：0-10MPa，最高耐压15MPa，微波高压体系工作压力6MPa（870psi），微波超声波高压体系工作压力4MPa（580psi），测压精度±0.01MPa，检测频率150-200个数据/秒； |
|  |  | 7.双通道温度/压力双重测控系统，实时检测反应体系中的温度/压力变化，达到设定的温度/压力值时仪器自动控温控压，同一条程序既能够设定温度梯度程序，也能够设定压力梯度程序，温度和压力同时控制，两者缺一不可。当温度或压力任意测量值超标则仪器自动报警并切断功率发射;为了使用的安全性，不接受温度单一主控或者压力单一主控的仪器 |
|  |  | *8.配置专用于高压密闭体系下微波超声波组合功能的反应釜，容积250ml，工作压力4MPa(580psi);工作温度240℃； |
|  |  | *9.耐压外罐采用高强度材料PEEK整体压铸制成，高温高压下无损坏:工作温度 260℃;工作压力6MPa(870psi);泄压方式:采用安全防爆膜，便于更换且后续维护费用低;避免泄压片等自动泄压方式泄压时高温气体从罐盖与罐体连接处泄出，防止罐体、盖的软化、变形等损害水热釜的情况发生。 |
|  |  | 10.超强单点位磁力搅拌，搅拌速度无极可调，微波常压与微波高压条件下均适用，实时显示搅拌转速； |
|  |  | 11.腔体容积 45L，大容积谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质，多层特氟龙喷涂完全区别于镀锌钢板材质，具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能； |
|  |  | *12.仪器采用 ARM 架构，可搭载包括但不限于Android系统，10英寸彩色液晶电容触摸屏，不低于四核，1.2GHz处理器，3GB 运行内存，。32G存储器，USB接口，实时显示反应体系内温度、时间、微波功率、超声波功率、压力的实时数值和曲线图，仪器可分步设定20个反应阶段，并无限制存储反应数据组； |
|  |  | 13.配备USB接口，导出实验数据，并在PC端通过配套软件回放实验全过程，一键导出图表 |
|  |  | 14.遥控器控制装置，在紧急状态下远距离关停仪器； |
|  |  | 15.开放式反应体系，可安装回流冷凝管、滴液漏斗、索氏提取器等玻璃器皿； |
|  |  | 16.友好的人机交互界面，中英文菜单一键切换，实时视频图像与及应参数、曲线图同屏显示； |
|  |  | 17.IPS彩色液晶显示器10寸，1200万像素摄像头实时监视反应过程图像，图像比TFT模式更加清晰;可拍摄或录制反应的图像及视频并可通过 USB 接口导出。 |
|  |  | 18.炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行;炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量5M³/min;冷却功能:反应完毕后，微波停止发射，转盘和风扇继续工作，待罐内温度冷却到40℃后，仪器自动蜂鸣提醒； |
|  |  | 19.微波泄露5mW/cm2符合国家标准； |
| 6 | 气流 粉碎机 | 1.主要参数： |
|  |  | *1.1粉碎粒度指标:D10>1.5um，D50:3.5~5.5um，D90:8.5~10um; |
|  |  | *1.2粉碎产能:1~10kg/h; |
|  |  | 2.技术指标： |
|  |  | ①控制系统:喷塑控制箱，仅控制高精度圆盘给料机启停，变频调速。 |
|  |  | ②圆盘给料机，变频电机，功率0.4kW+0.03kw，内外抛光处理。 |
|  |  | ③气流粉碎机:内衬材质氧化铝陶瓷，耗气量1.2m³/min，使用压力0.6~1.0Mpa。设备处理量约1~10kg/h,加工粒径可调: |
|  |  | ④物料回收滤袋:涤纶布袋，直径230mm，长度1.8米。 |
|  |  | ⑤架台:外表面喷砂处理设备，底部安装可固定式脚轮，便于移动。压缩空气管路:含主气路和控制气流粉碎机所需要的压缩空气管路配手动球阀、压力表。 |
|  |  | ⑥占地尺寸:1200(长)*500(宽)*1400(高)mm。（不含滤袋） |
| 7 | 气流 分级系统 | 1.主要参数： |
|  |  | *1.1分级粒度指标: |
|  |  | *①D10:1.8um±0.2，D50:5.2um±0.2，D90:9.5±0.5um; |
|  |  | *②D10=2.6μm+0.2，D50=5.2μm+0.2，D90=9.5 μm±0.5. |
|  |  | *1.2分级产能：1~10kg/h； |
|  |  | 2.技术指标： |
|  |  | ①圆盘给料机：变频电机，功率.4kW+0.03kW，内外抛光处理。 |
|  |  | ②气流分级机:变频电机，功率1.5kW;分级轮不锈钢材质抛光处理，分级转速 0~11000rpm 可调 |
|  |  | ③旋风分离器:内、外表面抛光 |
|  |  | ④捕集器:滤芯式捕集器，高效覆膜过滤滤芯，过滤面积2.2㎡，主体采用不锈钢材质，外表面抛光处理;附属配件:空气锤、手动蝶阀、收料桶等 |
|  |  | ⑤罗茨风机:功率5.5kW，含出口消音器; |
|  |  | ⑥系统配套管路:适配管路，外表面抛光处理: |
|  |  | ⑦系统杂项:包含系统二次侧电缆、桥架、压缩空气管路，调压阀等 |
|  |  | ⑧占地尺寸: 1590(长)*1670(宽)*1975(高)mm |
| 8 | 电池材料粒度及电位分析仪 | 1 粒径检测 |
|  |  | 1.1原理:动态光散射技术 |
|  |  | *1.2粒径范围:0.3nm-15 um |
|  |  | *1.3样品量:3uL-1 mL。 |
|  |  | 1.4检测角度:90°± 12° |
|  |  | 1.5测试时间:手动或自动 |
|  |  | 1.6分析算法:Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS。 |
|  |  | 2 Zeta 电位测试 |
|  |  | 2.1原理:相位分析光散射技术 |
|  |  | 2.2检测角度:12° |
|  |  | 2.3 Zeta范围:无实际限制 |
|  |  | 2.4电泳迁移率范围:>±20um.cm/v.s |
|  |  | *2.5电导率范围:0-260 mS/cm。 |
|  |  | 2.6测试时间:手动或自动 |
|  |  | *2.7 Zeta测试粒径范围:2nm-120um |
|  |  | 2.8样品量:0.75 mL -1.0 mL |
|  |  | 3 分子量测试 |
|  |  | 3.1分子量范围:342Da-2x107 Da |
|  |  | 4微流变测试 |
|  |  | 4.1测试能力:均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量孝 |
|  |  | 5 粘度测试 |
|  |  | *5.1粘度范围:0.01cp - 100 cp。 |
|  |  | 6 折光率测试 |
|  |  | *6.1折光率范围：1.3n-1.6n。 |
|  |  | 7趋势测试 |
|  |  | *7.1时间和温度（可自动计算温度转变点Tagg）。 |
|  |  | 8流动模式测试 |
|  |  | *8.1可以连接FFF/GPC/SEC系统，得到优于1.3倍分辨率的粒径分布结果。 |
|  |  | 9系统参数 |
|  |  | 9.1温控范围：-15°C - 120°C，±0.1°C |
|  |  | 9.2冷凝控制：干燥空气或者氮气 |
|  |  | *9.3标准激光光源：50 mW 高性能固体激光器， 671 nm，相关器：快、中、慢多模式，最快25 ns采样，最多 4000通道，1011动态线性范围。 |
|  |  | 9.4检测器：APD （高性能雪崩光电二极管） |
|  |  | *9.5光强控制：0.0001% - 100%，手动或者自动。 |
|  |  | 10软件。 |
|  |  | 10.1报告编辑器，得到符合用户需求的定制化报告 |
|  |  | 10.2软件版本向下兼容，永久免费升级 |
|  |  | 10.3具有批量结果导出能力 |
|  |  | 10.4具有多结果合并能力 |
|  |  | *10.5浓度计算器提供粒径测试适合的浓度范围信息。 |
|  |  | 10.6中文和英文 |
|  |  | 10.7具有SOP功能，测试结果不受人为操作因素影响 |
|  |  | 10.8具有统计报告，多结果叠加比较 |
|  |  | 10.9符合21CFR Part 11 |
| 9 | 电池材料光学性能检测仪 | 一、主要参数 |
|  |  | 1. 光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 |
|  |  | 2. 光源寿命：2000小时 |
|  |  | 3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 |
|  |  | 4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） |
|  |  | *5. 光谱范围：200~900nm。 |
|  |  | 6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调 |
|  |  | 7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱） |
|  |  | *8. 波长准确度：±1nm |
|  |  | 9. 波长重复性：±0.2nm |
|  |  | *10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调。 |
|  |  | 11. 波长切换速度：60000nm/min |
|  |  | 12. 积分时间（s）：至少包含0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10；10档可调。 |
|  |  | 13. 最小样品量：100 µl |
|  |  | *14. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒。 |
|  |  | 15. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 |
|  |  | 16. 灵敏度选择：包含高、低和自动 |
|  |  | 17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 |
|  |  | 18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱等 |
|  |  | *19.光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）。 |
| 10 | 精细化分选系统 | 1)50型实验型自吸式浮选柱柱体1套(含配套固定柱体管夹)柱材质:高硼硅玻璃，采用卡套式法兰连接; 处理量:3~5kg/h; 有效容积:3.8L。 |
|  |  | 2）自吸式气泡发生装置 1套 内含气泡发生器（配套2只）进气体流量控制器各1套； 材质：高硼硅玻璃。 |
|  |  | 3）智能控制试验平台1套 总集成控制柜材质为全碳钢材质表面喷塑； 配套总控供电电源电路（供电：220V）、循环泵变频运行控制部分1套、在线循环流量及压力测量部分（非接触外卡式实时在线流量显示超声流量计1套及全量程电子压力测量表1套）及配套控制阀门连接管路部分1套。 |
|  |  | 4）高速动态影像分析平台 1套 彩色全画幅分辨率1024×1024； 全画幅速度3000fps； 分幅速度：分辨率512×512时，速度，10,000fps； 最快拍摄速度250,000fps； 机器内存16GB； 最快快门速度1μs。 |
|  |  | 5）循环泵 1套 实验型挠流式渣浆泵（变频控制） 流量30升/分； 扬程：20米； 电机功率：0.37KW； 转速：1400转/分。 |
|  |  | 6）入料泵、排尾泵各1套 流量范围：0.006-2900毫升/分钟； 工作转速：1-600转/分钟； |
|  |  | 7）智能型物料调浆筒 1套 容积：30升； 配套变频电机功率：220V、0.75KW（变频智能控制转速）。 |
|  |  | 8）系统装置外形尺寸：1500*80*2000 |
|  |  | 9）系统装置重量：150kg |
| 11 | 焦耳加热装置 | 1、供电：三相380V/40A； |
|  |  | 2、输出电压：0-40V； |
|  |  | *3、输出电流：0-500A； |
|  |  | 4、电流爬坡时间：2ms； |
|  |  | 5、电源冷却方式：水冷； |
|  |  | 6、测温方式：红外测温； |
|  |  | 7、数据采集周期：5ms； |
|  |  | *8、可设置脉冲最小宽度：1ms； |
|  |  | 9、数据通讯方式：RS485+以太网+USB； |
|  |  | 10、数据采集方式：触摸屏+PC； |
|  |  | 11、数据控制方式：触摸屏+软件 |
|  |  | *12、控制模式：设备具有保温、程控、斜率、脉冲等多样化控制模式，兼S曲线、正弦波曲线等自定义曲线跟随； |
|  |  | 13、数据采集内容：实时温度、实时电压、实时电流； |
|  |  | 14、装夹电极：固定式； |
|  |  | 15、温度：3000℃（样品台种类、规格及特殊性存在差异化）； |
|  |  | *16、单次工作时长：2000℃以内长期（以80*15*1mm规格石墨舟为例）； |
|  |  | 17、测温范围：700-3000℃（默认标配）/250-2000℃（选配）/550-3000℃； |
|  |  | 18、真空腔：304不锈钢材质、方形，Φ16mm观察窗，蓝宝石窗片，容积1000ml，腔体带水冷； |
|  |  | 19、气路设置：1路进气，1路真空，1路排气； |
|  |  | *20、标配样品台材质：柔性石墨纸、石墨板、石墨管、石墨舟等共不少于50片（同时可适配其他类型样品台）； |
|  |  | 21、样品测试量：500mg（比重1）； |
|  |  | 22、设备主机尺寸：710*650*610mm（具体以实际为准）； |
|  |  | 23、水冷机：工作电压220V-240V，工作频率50Hz,工作电流2.3-13.9A，额定功率2.25KW，制冷量5.1KW，机器尺寸670*470*890mm； |
|  |  | *24、定制化：可增加等离子电源，实现等离子体焦耳加热耦合。 |
| 12 | 双通道 电化学 工作站 | 1.CV和LSV扫描速度： 0-10,000 V/s，双通道同步扫描及采样0-10,000 V/s |
|  |  | 2.扫描时的电位增量：0.1 mV |
|  |  | 3.CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec |
|  |  | 4.CA的最小采样间隔：0.4μs，双通道同步 |
|  |  | 5.CC的最小采样间隔：0.4μs |
|  |  | 6.CC模拟积分器 |
|  |  | 7.DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec |
|  |  | 8.SWV频率： 1 Hz至 100 kHz |
|  |  | 9.i-t 的最小采样间隔：0.4μs，双通道同步 |
|  |  | 10.ACV频率范围：0.1 Hz至 10 kHz |
|  |  | 11.SHACV频率范围：0.1 Hz至 5 kHz |
|  |  | 12.FTACV频率范围：0.1Hz 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波等的ACV数据 |
|  |  | 13.交流阻抗：0.00001Hz 至3MHz |
|  |  | 14.交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 |
|  |  | 15.自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法） |
|  |  | 16.电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度 |
|  |  | 17.电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 |
|  |  | 18.可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz |
|  |  | 19.可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz |
|  |  | 20.旋转电极控制电压输出（CHI730F以上）：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度 |
|  |  | 21.电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统等） |
|  |  | 22.CV数字模拟器和拟合器用户定义反应机理（CHI730F以上）或预定义反应机理（其他型号）交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） |
|  |  | 23.数据长度：256K-16384K |
| 13 | 冷冻 干燥机 | 1.物料盘：φ200mm，4个 |
|  |  | 2.最大凝冰量：3-4kg |
|  |  | 3.凝冰效率：3-4kg/24h（纯水） |
|  |  | 4.冷凝盘管温度：≤-60℃（空载） |
|  |  | 5.空载真空值：≤1Pa |
|  |  | 6.真空度测量范围：1-1000Pa |
|  |  | 7.冷却方式：风冷，室温≤30℃ |
|  |  | 8.整机功率： 970W（AC220V, 50Hz） |
|  |  | 9.主机尺寸（L×W×H）：580×500×720mm |
|  |  | 10.冷阱尺寸：φ260x465mm |
|  |  | 11.运行状态预警功能强大，包括环境温度过高提示、真空泵换油提示、仪器运行时间、传感器故障、压缩机及真空泵运行时间等提示信息。 |
|  |  | 12.真空泵安全保护。可设置真空安全保护温度，确保真空泵可靠运行，延长真空泵的使用寿命。 |
|  |  | 13.完善的保护功能。如压缩机启动延时保护，压缩机、真空泵短路过载保护等多重保护。 |
|  |  | 14.系统校准功能。可进行时间、温度及真空压力等参数的校准，确保长期使用测量值的精确性。 |
| 14 | 等离子球磨机 | 一．主要技术参数 |
|  |  | 1.尺寸：760mm×宽600mm×高565mm |
|  |  | 2.重量：170±5kg，除去包装，155Kg |
|  |  | 3.罐体数量：1个，标配200ml |
|  |  | ▲4.工作方式：等离子振动球磨。 |
|  |  | 5.放电方式：介质阻挡放电 |
|  |  | 6.输入电压：AC-220V |
|  |  | 7.整机额定功率：1Kw |
|  |  | ▲8.等离子放电频率：10-16KHz。 |
|  |  | 9.放电气氛：Ar、N2、NH3、O2、H2等气体等离子体 |
|  |  | 10.电机额定功率：1000w |
|  |  | *11.电机转速： 900-1500 rpm。 |
|  |  | 12.调速方式：变频调速 |
|  |  | *13.重力加速度：8-10g。 |
|  |  | 14.进料粒度：5mm |
|  |  | 15.最小出料粒度 (依材料而定)：100nm |
|  |  | 16.球磨样品量：0-50g |
| 15 | 管式炉 | 1.炉腔尺寸：290mm * 220mm * 160mm； |
|  |  | 2.温度可达1700℃（≤0.5h）； |
|  |  | 3.可实现多段温控程序精准控温； |
|  |  | 4.额定功率：5.5KW |
|  |  | 5.额定电压：AC220V 50/60HZ |
|  |  | 6.额定使用温度：1650℃ |
|  |  | 7.使用温度：1700℃（≤0.5h） |
|  |  | 8.升温速率：1400℃以下：≤10℃/min ；1400℃到1600℃：≤5℃/min；1600℃以后：≤2℃/min。 |
|  |  | 9.加热元件：硅钼棒 |
|  |  | 10.热电偶：B型 |
|  |  | 11.加热区长度：290mm |
|  |  | 12.炉膛材质：采用高纯多晶氧化铝纤维，最大程度的减少能量损失 |
|  |  | 13.控温精度：±1℃； |

附件三

售后服务计划书

1.质保期（ 3年）

设备质保 3 年，自验收合格之日起算，质保期间我司及生产商售后保修除易损件、消耗品以外的所有设备。

2.售后服务响应及到达现场的时间

①供方承担现场勘察、测量、安装、调试、技术协助、检定、校准、培训以及所要求的售后服务和其它类似的义务，凡是在产品使用说明书规定的正确操作下使用出现的问题，本公司将免费维修；因质量问题造成的零部件损坏，本公司负责免费更换，质保期内免收所有费用，所有设备终身提供维修服务，质保期外只收取材料成本费，其余费用均不收取，消耗品以最优惠价格供应；

②故障维修：接到用户报修通知后，1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时，每年进行巡检4次；

③供方在河南办事处备有常用工具和配件，能在第一时间到用户现场解决问题。

④供方提供7×24小时的全天候技术支持电话热线13939093787 ；技术支持及售后服务人员的手机24小时开机，随时响应甲方的要求。如遇系统故障，免费提供2-4小时现场响应，解决问题不超过12小时。

3.质保期内服务措施

①设备采用的是优质材料和先进工艺，符合国家规定的质量、规格和性能。设备制造商对产品生产的全过程严格按质量保证体系执行。供方保证设备及其组建经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理期限内免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。

②验收由供方负责组织相关部门检验、验收及办理备案等相关手续，经安装调试双方签字后，即进入保修期；

③提供设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；免费提供技术服务，技术服务包括设备的维护、维修（包括更换零配件等）和技术支持；

④在设备安装、调试及质保期期间，供方提供无偿的现场维保服务，直至设备正常投运为止。在质保期内出现软硬件质量问题需要更换设备时，投标人应负责免费尽快更换，同时更换的设备重新开始计算质保期。给采购方造成损失的，应赔偿相应损失；

⑤质保期内，维修或更换所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由供方承担。

⑥对于维修后的核心部件应重新开始计算质保期；

⑦免费安排有经验的应用工程师提供方法开发指导；

⑧根据客户需求，不定期免费提供应用文献和参考文献；

⑨每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查。

4.质保期外服务措施

①服务承诺：质保期外提供终身维修服务，无正当理由不拒绝校方需求；服务费用由双方协商确定，供方保证按市场最低价格收取。

②提供设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；

③质保期结束后，需要购买配套耗材及配件时，供方有义务终身为采购方提供不高于当时市场价格的配套耗材及配件，保证零配件等耗材供应及时，只收取材料成本费，其余费用均不收取（除特殊说明外）。

④根据客户需求，不定期免费提供应用文献和参考文献；

⑤每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查；

⑥质保期外，为确保仪器的正常运转，无正当理由，供方不得拒绝，提供终身维修服务，如产生备品备件及服务费用，为用户提供原厂正品备品备件，由买卖双方协商质保期外维护费用，厂家保证最低价格提供服务。

⑦对于产品故障维修，供方派工作人员到学校指定的产品使用现场，由此产生的一切费用均由供方自行承担，但不可预见的灾难性破坏、损坏或者被盗，以及病毒或者由于学校自身原因造成的产品故障，不在免费保修范围内，可与学校协商解决。

5.维修单位名称、地点、维修人员组成

维修单位名称： 中联科仪（河南）进出口有限公司

售后服务地点：河南省郑州市中原区西环路227号栖湖怡家小区4号楼1701号

联系人：王磊；联系电话：13939093787

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收 情况 说明 | 外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。