## 一、技术及商务要求

A包

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排 螺旋CT | 可用于全身 CT 扫描，常规增强扫描，心脑血管成像、灌注成像的临床应用及研究 1.机架系统： - 机架孔径≥70cm； - 机架物理倾角≥±30°，可在操纵台遥控； - 焦点到扫描野中心距离≤57cm； - 机架内冷却方式：风冷 。 2.探测器： 2.1 探测器物理排数≥64 排，图像重建层数≥128 层； 2.2 探测器 Z 轴覆盖宽度≥40 mm； 2.3 每排探测器单元数（X-Y 轴）≥840 个。 3 X 线系统 ： 3.1 高压发生器功率≥75KW ； 3.2 球管阳极热容量≥7MHU（非等效）或≥30MHU（等效）（提供证明文件） ； 3.3 球管阳极最大散热率≥1070kHU/min ； 3.4 球管小焦点≤0.64mm² ； 3.5 球管大焦点≤1.20mm² 3.6 最大球管电流≥625mA ； 3.7 最小球管电流≤15mA ； 3.8 最大球管电压≥140kv ； 3.9 最小球管电压≤70KV。 4.扫描床 ： 4.1 扫描床水平移动范围≥1600mm ； 4.2 扫描床水平移动最大速度≥200mm/s ； 4.3 最大可扫描范围≥1600mm ； 4.4 扫描床离地最低高度≤500mm ； 4.5 扫描床承重≥210kg ； 4.6 扫描床移动精度≤±0.25mm。 5.扫描参数 ： 5.1 最快扫描速度≤0.35 秒/360° ； 5.2 扫描最薄层厚≤0.625mm ； 5.3 图像重建速度≥60 幅/秒(512×512) ； 5.4 单次连续螺旋扫描时间≥120 秒 ； 5.5 最大重建视野≥500mm ； 5.6 最小重建视野≤50mm 5.7 最大扫描视野≥500mm ； 5.8 最大螺距≥1.5 ； 5.9 最小螺距≤0.15。 6.图像质量 ： 6.1 X-Y 轴空间分辨率 0%MTF≥20 LP/CM ； 6.2 密度分辨率≤2mm@0.3% ； 6.3 图像噪声≤0.35% 7.主控台 ： 7.1 内存≥32GB ； 7.2 主频≥3.0GHz ； 7.3 CPU≥4 核 ； 7.4 硬盘容量≥2TB ； 7.5 图像存档系统：DVD-RW ； 7.6 液晶显示器≥24 英寸,分辨率≥1920×1080 ； 7.7 图像格式和传输存储：DICOM 3.0，具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS 联接功能 ； 7.8 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务； 7.9 具备自动语音系统及双向语音传输； 7.10 提供主计算机用不间断电源，断电后保证主计算机持续时间≥30 分钟。 8.图像处理工作站 ： 8.1 提供与 CT 主机原厂同品牌工作站； 8.2 内存≥32GB ； 8.3 主频≥3.0GHz ； 8.4 CPU≥4 核 ； 8.5硬盘容量≥2TB； 8.6 图像存档系统：DVD-RW； 8.7 液晶显示器≥24 英寸,分辨率≥1920×1080图像格式和传输存储：DICOM 3.0，具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印； 8.8 等 PACS 联接功能。 9.临床应用软件及技术 9.1 低剂量扫描技术 9.2 儿童扫描软件 9.3 迭代重建技术 9.4 去金属、运动、颅骨等伪影软件 9.5 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 9.6 多平面重建(MPR) 9.7 最大密度投影(MIP) 9.8 最小密度投影(MinIP) 9.9 曲面重建(CPR) 9.10 容积三维重建 (VR) 9.11 表面重建（SSD） 9.12 图像减影功能 9.13 图像增强技术 9.14 CT 电影功能 9.15 CT 血管成像（CTA） 9.16 心电监测功能 9.17 一键式去骨功能 9.18 CT 仿真内窥镜 9.19 尿路造影技术（CTU） 9.20心脏成像功能 9.21 容积漫游（VRT） 9.22 组织裁剪 9.23心电门控系统及门控装置 9.24 床旁及主控台心电图显示 9.25 EGC心电编辑软件。 10.高级临床应用软件包 10.1 心脏冠脉分析软件包 10.2 灌注软件包 10.3 肺结节分析评估软件包 10.4 肺气肿分析软件包 10.5 骨科三维重建软件包 10.6 头颈部血管软件包 10.7 体部血管软件包。 11.其他 11.1 设备保修期：原厂整机（含球管、探测器等所有部件）保修3年 11.2放射防护用品 3 套，铅当量≥0.5mmPb(含铅衣、铅帽、铅毯、大小方巾、大 小围脖、铅眼镜) 11.3 图文分析诊断工作站 3 套（含 4M 医用显示屏 3 个) 11.4 双筒高压注射器（通用耗材）1 台 11.5 在线补偿式稳压电源 1 套 11.6 包含与本院网络信息系统对接的软件及硬件费用 11.7 协助医院完成设备及机房环境评价及职业病防护评价服务。 | 套 | 1 |  |

B包

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复机器人(下肢) | 技术参数(下肢) 1、步态矫正器：采用双侧髋关节和膝关节驱动的下肢外骨骼，结合医用运动缓冲跑台和减重系统，实现患者直立姿势下的步行训练。 - 双屏显示互动方案：采用双屏显示器与设备主体一体化设计，实时传输虚拟场景和训练数据，让患者获得实时的训练反馈。 - 步态设计：根据亚洲人步行曲线函数设计，具备完整的步态周期和准确的关节活动角度，为患者提供重复的正确步行训练。 - 个性化调整：训练步态可根据患者的状态特征进行个性化调整，包括关节活动度、步速、步宽、足间距以及支撑相和摆动相的分布。 - 步态驱动器：采用4个伺服电机，驱动电机功率≥200W。 - 训练模式：支持主动和被动训练模式。 - 主被动训练模式：在1~100%的范围内实时调整外骨骼机械腿的引导力，治疗师可以观察患者的训练状态以实现步态矫正。 - 减重方案：提供至少2种不同的减重方案，包括常规卡排式减重带和穿戴式减重衣，以满足患者对舒适度的不同要求。 9、虚拟场景训练模式：内置至少9种训练场景，如森林漫游、城市漫游、极地逃亡、王牌空战、跨栏和跳远等。患者可以参与不同的训练场景，增加生活化的训练体验，减少枯燥感，提高患者的主动参与度。 10、大尺寸静音医用跑台：设备配备大尺寸静音医用跑台，跑带采用高性能PVC聚合材料，具有抗压5000kg以上的拉力，确保训练的安全性和使用寿命。 11、同步速度调节：训练跑台的速度与外骨骼机械腿的速度同步，训练速度范围为0.1～3.5KM/h。 12、独立启动跑台：医用跑台可以独立启动，即使不使用外骨骼机械腿，患者也能进行减重步行训练。独立启动跑台的速度范围为0.1～3.5KM/h。 13、静态减重功能：提供恒定的减重力量，保持患者步行姿势的稳定性，减轻下肢负荷。静态减重的最大值≥135Kg。减重牵引绳的最大承重≥1000kg,确保临床安全性。 14、动态减重功能：在患者训练过程中提供重心的浮动变化，模拟正常人行走时重心的变化，给予患者真实的步行感觉反馈，激活步行运动模式的重建。动态减重的最大值为60Kg。 15、跟踪评估功能：设备能够动态绘制患者大、小腿肌张力变化和髋、膝关节活动数据的曲线图，并在 -第7页-显示器上进行展示。治疗师可以通过观察任意时刻的数据来调整治疗方案，以防范训练风险。 16、步态分析功能：实时反馈患者在正常步态中的肌肉用力情况，并鼓励患者通过主动发力训练。系统 能够实时评估患者的用力方向，并及时纠正错误的用力，以达到训练效果。 17、急停开关：设置双侧扶手拍按式急停开关，配置≥2个拍按式急停开关。患者在训练过程中可以安 全停止步态训练和跑台运动。 18、机械腿锁定功能：在电源重启后，机械腿将处于锁定状态，需点击解锁按钮后方可进行训练，以确 保患者的训练安全性。 19、开放式尾门设计：具备可开关尾门及坡道，方便轮椅推送上机，实现患者无障碍上机。 20、活动度评估功能：系统能够对左右髋膝关节的活动度进行评估，实时显示角度和活动度范围，并记 录和存储评估结果，支持Excel报表导出。 21、侦测灵敏度：系统具有1～20档可调的侦测灵敏度，以满足患者下肢肌力及肌张力的侦测需求。 22、患者系数功能：-10~10档系数调节，用于针对不同患者的步态情况，协调人机步行姿势。 23、痉挛侦察功能：能够同时侦测患者双下肢髋、膝关节的肌张力状态，当患者某一关节肌张 力过强，设备自动将医用跑台与机械腿停止运动，确保患者安全。 24、个人信息数据库功能：可以记录患者治疗信息及治疗方案，训练后自动保存训练报告，支持任意时 期的训练报告对比。 25、患者要求：患者身高：≤200cm;患者体量：≤135 Kg。 26、腿长调节范围：大腿骨转子至膝关节34～48cm;膝关节至踝关节可调0～9cm。 27、髋关节角度范围：30°~50°；膝关节角度范围：50°~80°。 28、引导力调节范围：1%～100%。 29、治疗时间：0～99分钟。 30、痉挛灵敏度：低、中、强三档可调。 31、步态偏移量调节：20档可调；膝关节步态偏移微调范围：0～10髋关节步态偏移微调范围：-10～1 0。 32、配自适应电刺激系统；在治疗过程中，可结合功能性电刺激给予肌肉刺激，电刺激可与机械腿同步 、异步模式刺激，促进更好的肌肉收缩，加速康复进程。 33、配血氧饱和度和心率侦测功能；可实时监测患者的心率和血氧值变化情况，以观察患者治疗时的身 体情况和训练时的强度。 （二）配置清单 序号 名称 数量 单位 备注 1 产品主体 1 台、 2 自适应电刺激 1 套、 3 自适应血氧监测心率监测 1 套、 4 电源线 1 条、 5 皮尺 1 卷、 6 说明书 1 本、 7 保修卡 1 份、 8 保险管(T10AL250V) 4 、 9 合格证 1 份、 10 A3腹部绑带(S 、M、L、X、L) 1 套 S 、M、L、XL各1副、 11 腹股沟固定带(S 、M、L) 6 根 长、中、短各2条、 12 胯下绑带(男款) 1 件、 13 胯下绑带(女款) 1 件、 14 胯部绑带套 4 条、 15 腿部绑带(3L-9L、3R-9R) 14 件、 16 腿部绑带加长带 2 条 左右各1条、 17 胸腹固定带 1 条、 18 脚部绑带 2 条 在右各1条、 19 脚部绑带支架 2 根、 20 调整软垫(20×30cm) 8 块、 21 腿部绑带支架 6 根 (左、右各三条）、 22 黑色缓压垫 6 条 软、中、硬各2条、 23 简易使用卡 1 张、 24 登山扣 4 个、 25 磁铁钩 1 个 26 密码锁 1 把、 27 装箱清单 l 份、 28 产品验收单 1 份、 29 笔记本电脑 1 台、 30 产品安装说明书 l 份、 31 圆形背胶魔术贴黑色 30 个、 32 绑带柜 l 套 | 套 | 1 |  |
|  | 康复机器人(上肢) | 技术参数（上肢） 1.通过力反馈技术进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式。力反馈传感器精度5‰，量程0-200N，反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节。 2.提供上肢运动协调能力、静态力量和认知训练，可以模拟多样丰富的力学效果，如按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等。 3.提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等。视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感, 虚拟现实技术使用户身临其境。 4.训练轨迹包含≥7种预设轨迹和自定义轨迹，可以自由带动机械臂进行轨迹记录和回放，定制针对性训练方案。 5.配有红外感应装置，五重及以上安全保护：力量保护、过载保护、紧急停止、限位保护、异物检测等。 6.被动运动速度：2.5~12.5cm/s，误差±5%，1-5级连续可调；助力训练中助力≤40N，1-5级连续可调；主动训练中摩擦力≤20N，1-5级连续可调；抗阻训练中阻力≤50N，1-5级连续可调。 7.运动范围≥40cm*56cm，误差±1.0cm，连续可调。 8.设备升降高度连续可调，上下运动范围为0-400mm，误差±10mm。 9.丰富的上肢康复分析功能，包含上肢主动关节活动范围、被动关节活动范围、上肢肌力等多种分析功能。 10.控制方式：结合全伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择，训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级皆可配置。 11.训练中可实时调节活动范围、力量、速度等参数。训练中可实时显示实际力量值、主动参与程度、速度等数据。 12.强大的数据库管理，可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表，包括时间-力量曲线图、主运动占比、运动偏差率、速度-时间曲线图等，并提供查询、新增、删除、修改、导出pdf及打印等功能。 13.机械结构：采用同步带联动导轨设计，超薄训练台面。 14.设备支持亮色系及暗色系两种软件界面切换，支持训练台面多彩氛围灯切换。 15.设备管理平台软件，具有互联互通能力的设备端上位机软件。联通互联网后，可以实现账号信息在设备间同步，多设备群组训练，多设备远程监控等功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | 心脏康复设备 | 运动心肺测试仪（核心产品） - 全信息运动心电监测： - 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断； - 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和ST段改变及斜率测量显示）； - 实时心电图防失真处理，高频率无切记光滑的心电图真实显示；4) 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式； - 实时心电、血压、血氧、代谢当量、最大耗氧量、各级时间同步显示； - 实时十二导心电图即时打印或存图； - 心电图滤波及电极脱落报警； - 内置接口调试软件：运动踏车或运动平板调试软件（不少于10个品牌），可选运动平板系统(运动平板为专业医用运动平板，需经过注册检验，产品注册证登记表产品组成中应载明具备运动平板)； - 预置多种运动方案： - 分析报告： - 报告及描述自动生成； 2）12导联ST段自动识别和计算因J点变化引起的ST-T段的改变，J点及ST段可再分析测量； 3）12导联Delta ST段、STslope、ST/HR index、Delta ST/HR index参数表及趋势图； - 静态心电图可再分析测量，自动诊断及QT间期、QT离散度测量分析； - 心率失常分析； - 电影回放再现测试过程； 6、 运动肺功能测量参数：吸气肺活量（VCIN）、用力肺活量（FVC）、一秒量（FEV1）、用力呼气峰流速（PEF）、75%用力呼气流速（MEF75）、50%用力呼气流速（MEF50）、25%用力呼气流速（MEF25）、每分钟最大通气量（MVV）、潮气量（VT）、实时氧气成分值（FO2）、实时二氧化碳成分值（FCO2）、呼气的氧气成分平均值（FEO2）、呼气的二氧化碳成分平均值（FECO2）、吸气的氧气成分平均值（FIO2）、吸气的二氧化碳成分平均值（FICO2）、呼气末时刻氧气成分值（FETO2）、呼气末时刻二氧化碳成分值（FETCO2）、呼吸频率（BF） 7、计算参数：一秒率（FEV1%M）、分钟通气量（VE）、呼气时氧气分压（PEO2）、呼气时二氧化碳分压（PECO2）、吸气时氧气分压（PIO2）、吸气时二氧化碳分压（PICO2）、呼气末时刻氧气分压（PETO2）、呼气末时刻二氧化碳分压（PETCO2）、摄氧量（VO2）、二氧化碳排出量（VCO2）、氧通气当量（EqO2）、二氧化碳通气当量（EqCO2）、呼吸交换律（RER）、呼吸储备（BR）、死腔潮气比（VD/VT）、公斤摄氧量（VO2/kg）、心排量（Qtc）、梅脱值（METs）； 8、具有终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析、斜率分析、动态流速环分析、 RPE 量表分析、基础代谢分析、营养代谢分析、自动诊断分析等辅助分析功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 气囊式体外反搏装置 1.心电参数： - 心电信号增益：多级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于 0.25mV； - 心率显示：35 次/min～165 次/min 时，心率显示误差不大于 2 次/min，心率与脉率同频双显示； - 滤波技术：50/60 Hz 高低通滤波。 2.脉搏参数： 2.1具有氧饱和度检测功能，血氧饱和度监测模块通过 ISO80601-2-61 检测。血氧饱和度波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。 血氧饱和度显示范围：70-100%，精度 + 2%； 2.2 脉率显示范围：35 次/min～165 次/min 时，脉率显示误差不大于 2 次/min； 2.3 D/S 比值：实时显示峰值的比值（P）和面积的比值（A）； 2.4 血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性； 2.5脉搏血氧部分应符合YY0784 要求。 3.触发模式： 3.1心电 R 波正负触发，充气、排气和心动周期同步； 3.2房颤病人触发模式； 3.3 反搏比率 1:1 或 1:2 可调，触发行程 40-120 +1bmp。 4.压力参数： 4.1 空气压力泵：采用原装进口空气压力泵，节能高效，提供原产地证明； 4.2治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围 75-300mmHg，可以调节高低，每次加或减 5mmHg； 4.3设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适一、二、三级调节； 4.4 气囊压力监测：实时监测气囊压力，自动消除机械-电子延迟，确保反搏精准有效。 5.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于43kPa。 6.反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏 |  |  |  |
|  |  | 康复路径管理系统 1.采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互，无需手动输入； - 系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块。 - 系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估-处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径,导航式流程操作为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式。 - 支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享。 - 患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理，便于医护人员查找回顾患者康复过程数据。 - 运动评估功能 提供多模式运动评估数据对接，可对接模块有六分钟步行试验、心肺运动评估试验、肌力评估试验等。对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方。可扩展对接心肺运动试验数据。 - 心理评估功能 可支持对接双心分析评测系统或心身分析评测系统实现心理评估功能，评估结果直接由评测端上传至康复管理系统进行统一管理。 - 心理评估提供焦虑、抑郁、躯体化、个性情感等类型量表，支持综合医院焦虑抑郁量表（HAD）、抑郁筛查（PHQ-9）、焦虑筛查（GAD-7）、焦虑自评（SAS）、抑郁自评（SDS）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、汉密尔顿焦虑（HAMA）、躯体化症状自评（SSS）、个性感情与情绪（PAD）、症状自评（SCL-90）、艾森克人格问卷（EPQ）、蒙哥马利量表抑郁评定（MADRS）、贝克抑郁自评（BDI）等。 - 支持呼吸评估，内设圣乔治呼吸问卷、CAT、烟草依赖评估量表、mMRC--改良呼吸困难问卷； - 支持营养评估，内设 NRS2002--营养评估表； - 支持睡眠评估，内设匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）； - 支持认知功能评估，内设简易智能精神状态检查量表（MMSE）；13.支持生活能力评估，内设西雅图心绞痛量表（SAQ）、日常生活活动能力评估量表（ADL）、世界卫生组织生存质量测定量表（WHOQOL-100）。 14.可扩展符合国家标准的老年综合评估。 15.支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图,方便医护人员判断周期时间内患者治疗效果、康复情况及康复趋势分析,以便医护人员对患者进行康复方式或处方的制定及调整。 16.支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图。 17.康复处方指导及管理。康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、27心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义。 18.支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询。 19.支持康复中心远程管理 系统自动下载运动处方至运动器械上的康复训练监测端，患者登录训练终端查看待执行处方、执行处方训练，医护工作站可实现康复站内一对多的患者运动康复管理。 20.支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中 7导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定；21.支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等。 22.可对接管理的设备包括：评估类、干预类、监测类。 23. 可扩展实现医联体模式，实现远程管理、远程会诊、远程监测。 |  |  |  |
|  |  | 六分钟步行试验系统 1.同时检测 7 导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能； - 具有自动统计 6 分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能； - 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。 - 具有身份识别读取功能，信息自动录入功能，可手动输入：姓名、性别、年龄、身高、体重并自动分析 BMI 值，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况； - 具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能； - 具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行 FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575 等参数的检测与测量，测量容量范围为 0-10L、容量精度为±0.05L,流速范围为 0L/s-16L/s、流速精度为±0.2L/s； - 心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获。可手动记录异常事件。 - 系统支持升级接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD 评级、borg 呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。 9.电脑参数配置要求：数据本机储存≥32G，可储存报告≥15000 份，报告可生成 pdf 格式。电脑显示器分辨率为≥1920*1080。尺寸≥21.5 英寸。可支持触屏、键盘输入。可支持多种输入法。 |  |  |  |
|  |  | 上下肢联动仪 1.通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； - 屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥15 寸，分辨率≥1920*1080； - 功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； - 符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅位置； - 上肢运动杆长度可调节，可伸缩；上肢运动杆手柄角度可调； - 恒功率控制功能：恒功率控制，0~200W；设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过目标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的； - 生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； - 支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能,可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； - 阻力调节：20 级阻力调节； - 训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 11.监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 立式功率车 1.通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； 2.屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥15 寸，分辨率≥1920*1080; 3.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 4.训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 5.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 6.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能,可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 7.运动处方执行进度实时显示； 8.功率：恒功率控制，0~200W，设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过目标设定功率，监测屏幕具备提醒功能，且阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的； 9.监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 10.心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7 导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5% 。 |  |  |  |
|  |  | 卧式功率车 1.符合人体工程学设计座椅，可手动调节座椅位置； - 功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； - 训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； - 生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； - 支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； - 运动处方执行进度实时显示； - 最大载重量：150kg； - 功率：恒功率控制，0~200W；设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过目标设定功率，监测屏幕具备提醒功能，且阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的； - 训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； - 阻力调节：20 级阻力调节； - 监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； - 心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7 导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5%。 跑步机 1.阻力系统：采用涡流制动系统； 2.自动适应减震系统，吸收跑步时对人体 40%的冲击； 3.①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 4.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 5.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能,可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 6.训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 7.驱动电机 AC3.5HP；电机功率：2.2KW； 8.监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 9.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%~100%；分辨率：1%，精度：2~3%； 10.血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg；准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤ 5mmHg ；分辨率：1mmHg；脉率测量范围：0~255bpm； 11. 心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7 导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5%。 |  |  |  |
|  |  | 椭圆仪 1.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 2.运动训练恒功率控制；设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过目标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的； - 训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； - 生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； - 支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 6.训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 7. 阻力调节：20 级阻力调整； 8. 生理监测参数：监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 9. 血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：测量范围：30%~100%；分辨率：1%，精度：2~3%； 10. 血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg；准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤ 5mmHg ；分辨率：1mmHg；脉率测量范围：0~255bpm； 11.心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7 导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5%。 |  |  |  |
| 核心产品：运动心肺测试仪 |  |  |  |  |  |

C包

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿超声诊断仪（核心产品） | 1主机成像系统: 1.1HD MAX WLED医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 1.3全新集束精准发射技术 1.4脉冲优化处理技术 1.5海量并行处理技术 1.6 自适应增益补偿技术 1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元: 1.8解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.9脉冲反向谐波成像单元； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 彩色多普勒能量图技术； 1.12方向性能量图技术 1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)； 1.14 动态范围≥320dB 1.15 数字化通道≥7,000,000 1.16 智能全程聚焦技术； 1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达≥9线偏转（作曲别针实验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.20内置DICOM3.0标准输出接口； 1.21内有一体化超声工作站。 2 先进成像技术: 2.1具有全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16:9，分辨率≥1080p（1920×1080） 2.2超宽视野成像扫描技术1）测量功能,电影回放功能2）线阵、凸阵及容积探头具备3）结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 2.3超声声速自动校正技术1)针对晚孕期肥胖及困难病人2)可用于乳腺检查，并可调整级别3)专门的预置条件 2.4扩展成像技术:凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点声抑制技术支持其扩展区域。 2.5组织多普勒技术（TDI或DTI），具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 2.6多影像实时对比联合诊断技术:主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的 DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 2.7术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 2.8具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 3测量和分析:(B型、M型、D型、彩色模式) 3.1一般测量:距离、面积、周长等;； 3.2产科测量:包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3外周血管测量和计算功能: 3.4多普勒血流测量与分析(含自动多普勒频谱包络计算)； 3.5 心脏功能测量； 4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 4.l数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节 4.2硬盘≥1T( 1024G )，DVD/USB图像存储，电影回放重现单元2200帧 4.3具备主机硬盘图像数据存储 4.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 4.5可根据检查要求对工作站参数(存储、压缩、回放)进行编程调节； 5输入/输出信号: 5.1输入:DICOM DATA 5.2 输出:S-视频、DP高清数字化输出 5.3连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 6系统技术参数及要求: 6.1系统通用功能: 6.1.1探头接口选择:≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 6.1.2预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 6.2探头规格 6.2.1频率:超宽频带探头，最高频率≥22MHz,从1MHz到22MHz 6.2.2二维、彩色多普勒均可独立变频； 6.2.3类型:电子扇扫、线阵、凸阵、电子矩阵 6.2.4 纯净波单晶体探头≥2把，具有腹部等纯净波单晶体探头支持 6.2.5探头频率小儿颅脑探头4.0-12.0MHZ小儿相控阵探头4.0-12.0 MHZ腹部凸阵探头3.0-12.0MHZ浅表线阵探头2.0-22.0MHZ高频线阵探头8.0-26.0MHZ 6.2.6扫描深度≥40cm 6.2.7 B/D 兼用:电子线阵:B/PWD、电子凸阵:B/PWD；电子微凸阵:B/PWD；电子矩阵:B/PWD;电子相控阵:B/PWD、B/CWD 6.2.8 穿刺导向:探头可配穿刺导向装置； 6.2.9穿刺架可选用verza和ultra pro 两种 6.3二维显像主要参数: 6.3.1成像速度:相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒凸阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 6.3.2增益调节:TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补节≥4段，B/M可独立调节； 6.2.2二维、彩色多普勒均可独立变频； 6.2.3类型:电子扇扫、线阵、凸阵、电子矩阵 6.2.4 纯净波单晶体探头≥2把，具有腹部等纯净波单晶体探头支持 6.2.5探头频率小儿颅脑探头4.0-12.0MHZ小儿相控阵探头4.0-12.0 MHZ腹部凸阵探头3.0-12.0MHZ浅表线阵探头2.0-22.0MHZ高频线阵探头8.0-26.0MHZ 6.2.6扫描深度≥40cm 6.2.7 B/D 兼用:电子线阵:B/PWD、电子凸阵:B/PWD；电子微凸阵:B/PWD；电子矩阵:B/PWD;电子相控阵:B/PWD、B/CWD 6.2.8 穿刺导向:探头可配穿刺导向装置； 6.2.9穿刺架可选用verza和ultra pro 两种 6.3二维显像主要参数: 6.3.1成像速度:相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒凸阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 6.3.2增益调节:TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补节≥4段，B/M可独立调节； 6.3.3高分辨率放大:放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 6.3.4声束聚焦:发射及接收全程连续聚焦； 6.3.5 接收方式:独立接收和发射通道数,多倍信号并行处理； 6.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB 6.4频谱多普勒: 6.4.1显示模式:脉冲多普勒(PWD)、高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒(CW)； 6.4.2 发射频率:电子相控阵:PWD、CWD1.6-1.8MHz电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 6.4.3显示方式:B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW;B/CPA/PW;B/CDV/CW； 6.4.4最大测量速度:PWD正或反向血流速度:≥10.0m/s(0度夹角);CWD：血流速度≥28.0m/s 6.4.5最低测量速度:≤0.25mm/s(非噪音信号)； 6.4.6 Doppler及M型电影回放:≥48 秒； 6.4.7滤波器:高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 6.4.8取样宽度及位置范围:宽度0.5mm至20mm多级可调； 6.4.9零位移动:≥9级； 6.4.10显示控制:反转显示(上/下)、雾移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位； 6.4.11实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 6.5彩色多普勒: 6.5.1显示方式:速度图(CDV)、能量图(CPA)、方向性能量图(DCPA) 6.5.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI) 6.5.3具有双同步/三同步显示(B/D/CDV) 6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪音信号） 6.5.5显示控制:零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 6.5.6显示位置调整:线阵扫描感兴趣的图像范围:-20°~+20°； 6.6 超声功率输出调节: 6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 6.6.2 输出功率选择分级可调 6.7记录装置: 6.7.1内置一体化超声工作站:数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 6.7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB） 6.7.3 DVD-RW或USB图像存储 6.7.4USB接口≥5个，用于图像传输 6.8技术手册：中文操作手册 7 配置 7.1工作站1套（高清采集卡1套），A4打印机1台，电脑1套（配正版操作系统，内存不低于8G，固态硬盘、不低于500G，CPU级别不低于intel i5，显存不低于2G。） 7.2耦合剂加热器1个 7.3检查床1张，桌子1张，电脑转椅1把，超声检查椅1把，UPS电源1个，可升降婴儿车1台，脚踏开关1套。 7.4探头5把：小儿颅脑探头、小儿相控阵探头、腹部凸阵探头、浅表线阵探头、高频线阵探头 | 套 | 1 |  |
| 2 | 血管内超声诊断仪 | - 支持≥55MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉介入治疗，IVUS 成像半径≥5.0mm； 2.IVUS 轴向分辨力≤24μm，侧向分辨力≤220μm； 3.最大通过外径≤3.15F，可兼容5F（1.67mm）指引导管，导管外径≤1mm； 4.用于冠脉血管的常规超声导管：工作频率≥40MHz，用于心腔内的导管：工作频率≤9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分的形态、比重和质地； 5.最大单次回撤长度：≥150mm；回撤方式：手动、自动，单次最快回撤速度：≥40mm/s，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数≥6000帧图像。手动回撤，最大采集数≥6800帧图像； 6.最快成像帧速率：≥200 帧/秒，对于图像的任意帧在主机上可以进行多次面积和距离测量：可进行≥3次面积测量和≥9次距离测量； 7.可DICOM 3.0 标准存储影像，存储方式：光盘、USB 或移动硬盘。导出方式：支持 TIFF 格式、JPEG格式、DICOM 格式、AVI 格式、RAW 格式导出数据，交互方式灵活，并可以上传至网络； 8.CPU 八核；硬盘≥1T；主机运行内存≥32G； 9.医学影像专用彩色液晶平板显视器≥21 英寸，分辨率≥1920*1080； 10.具有专业热敏黑白打印机，分辨率≥325dpi，灰度等级≥8位，图像元素最大支持4096*1280点，能打印超声影像图片； | 套 | 1 |  |
| 3 | 血凝分析仪 | 1、检测原理至少包括凝固法、免疫比浊法、发色底物法。 2、至少能对PT、APTT、TT、FIB、AT-III、DD、FDP、LA项目进行检测。 3、加样系统：试剂针、样本针具有液面感应、空吸报警、堵针检测、防撞功能。 4、进样方式：采用全自动连续进样方式，具有LIS双向功能、能实现结果的自动传输。 5、样本监测功能：可实现自动检查和标记异常样本HIL（溶血(H)、黄疸(1)、脂血(L)）。 6、试剂可在机自动连续装载，试剂及消耗品实时监控。 7、反应杯：应为单个独立，不是多联杯或转盘式，一次放置数量≥1000个，不中止实验可随时添加反应杯。 8、样本针具有闭盖穿刺功能，避免样本开盖操作。 9、急诊位：专用急诊位≥5个，急诊可随到随测。 10、至少具有自动预稀释、自动重运行、自动重监测三项功能。 11、有APTT纠正实验可辅助孵育样本功能并按要求完成检测。 12、可与医院LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供。 13、单机测试速度：PT每小时≥420测试；DD每小时≥420测试；整套凝血检测系统测试速度：PT每小时≥840测试；DD每小时≥840测试。 14、纤维蛋白原测定方法：可同时进行PT演算FIB，和Clauss法定量测定FIB。 15、试剂仓：单机试剂位（含冷藏试剂位）≥45个，冷藏试剂位可独立运行，保存温度≤10℃。 16、电脑打印机各1套。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 血沉仪 | 1.操作模式：全自动检测模式。 2.检测时间：≤20min/个,分析速度：≥90T/h。 3.检测位：＞32个及以上。 4.检测范围：1-140mm/h。 5.检测样本量：≥1.0ML。 6.样本稀释：无需稀释样本,无需检测试剂，直接上机检测。 7.检测模式：自动混匀即插即用模式。 8.一次性检测上样≥32个。 9.样本类型：全血。 10.采血管：EDTA采血管。 11.可与医院LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供。 12.电脑1套。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 脱帽离心机 | 1、触摸屏操作，参数设定直接数字输入，精确到个位； 2、变频电机，压缩机组，三层防护钢套； 3、智能状态提示，实时显示仪器状态； 4、三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态； 5、超大存储空间：可储存≥1000个程序组，≥1000条使用记录； 6、可编辑保存≥5组多段速梯度离心程序； 7、时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录； 8、小时、分和分、秒两种计时方式可供选择，正计时、倒计时两种模式可选； 9、40级升降速可调，转速降到500rpm~0的过程中采用曲线缓降，防止样品回荡； 10、密码锁定功能，用户可设置密码对主机或程序组参数进行锁定； 11、转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换； 12、具有门盖、超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案； 13、自带电子说明书； 14、离心脱盖一次完成，避免样品分离后重新混合； 15、最高转速：5000 r/min； 16、最大离心力：5200×g； 17、最大容量：4×800ml ； 18、转速精度：±10r/min； 19、温控精度：±1℃； 20、温度设置范围：-20℃~40℃； 21、定时范围：1min~99h59min； 22、噪声 ：≤60dB(A)； 23、配置：120×7ml脱盖专用转子。 120*5ml | 台 | 1 |  |
| 6 | 显微镜 | 1、用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。 2、 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 3、钢丝传动，无齿条结构，载物台距离桌面≤140mm。 4、机械固定载物台, (W × D): ≥211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): ≥76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定。 5、调焦机构：载物台高度调节( 粗调:≤ 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度: ≤2.5 μm。 6、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜NA≥ 1.25（ 油浸时）；具有两种观察模式，可在明场暗场中任意切换。 7、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥ 60000小时。 8、三目观察筒：瞳距调整范围≥ 48-75mm，倾斜角度≥30°；分光比：100/0或0/100。 9、目镜：10X，视场数≥20。 10、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥ 4孔物镜转盘。 11、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）。 12、防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜都有抗菌、防霉处理。 13、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高速离心机 | 1 外形尺寸：（长*宽*高）≥580*460*400 mm 2 电源：AC220V/50 Hz 3 功率：≥1000 W 4 角转子12*5 mL：最高转速≥21000 rpm，最大相对离心力≥31060 g 5 角转子6*50 mL：最高转速≥14000 rpm，最大相对离心力≥23160 g 6 转速精度：±10r/min 7 附件：含5 mL和50 mL双转头 | 台 | 1 |  |
| 8 | 药品专用冷藏箱 | 1.产品结构：有效容积≥700L，立式，双门结构，电加热玻璃门，具有≥2种门体加热模式；具备自动关门功能；铝合金门把手； 2.外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1100mm，深度≤780mm；箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板材质；保温材料：无CFC聚氨酯发泡；照明装置：配置LED冷光源；制冷系统：具有压缩机，风扇电机；风冷式冷凝器，翅片式蒸发器；具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内； 3.温度控制：电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器≥7路传感器，温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化；蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。 4.控温性能：风道式强制冷气循环系统。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。温度显示：显示精度≤0.1℃。 5.报警功能：具有声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，具备远程报警接口。 6.数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。 7.运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停。冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发。测试孔：带有测试孔。 8.单品配置清单：主机1台；产品配置：≥12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡；门体带锁设计；≥4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能）。 | 台 | 1 |  |
| 注：核心产品：小儿超声诊断仪 |  |  |  |  |  |

D包

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单侧双通道脊柱内镜系统 | 脊柱内镜手术系统要求 一、内窥镜1支，参数要求： 1.1、内窥镜注册证载明的适用范围为“适用于脊柱外科手术” 1.2、视向角25°～ 30° 1.3、视场角≥100° 1.4、直径≤4.0mm 1.5、有效工作长度（插入人体部分）140mm～160mm 二、手术器械参数、配置要求： 2.1、与内窥镜匹配的镜鞘1支，单进水阀，前端出水孔不少于6个，并有内窥镜镜头保护窗；内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，工作长度110mm～130mm 2.2、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥200mm 2.3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＜190mm 2.4、扩张管1支，内径＞6.0mm，外径＜9.0mm，长度＜180mm 2.5、肌肉剥离器1支，宽度≥4.0mm，长度＞120mm 2.6、具有撑开及回缩调节功能的软组织撑开器1支：未撑开前的内径＞9.0mm，外径＜11.0mm；撑开后最大内径≥14mm；工作长度≤60mm； 2.7、撑开器2支：工作长度＞100mm，前端弯折长度＞5mm，宽度4.0mm和8mm各1支 2.8、双头剥离子1支，直径≤4mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≤3mm 2.9、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≥5.5mm 2.10、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm；前端拉钩形态，长度分别为4mm及8mm 2.11、刮勺3把：直径≤6mm，工作长度≤150mm，上翘高度分别为3mm、4.6mm和5mm各1把 2.12、骨铲4把：工作长度≤120mm，直径≤5mm的直型骨铲1把；直径≥6mm，工作端弧形以及左弯和右弯骨铲各1把 2.13、纤维环切开刀1把，直径≤6mm，工作长度≤150mm，前端柳叶刀型并带有刻度 2.14、咬骨鞘管4把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸，装配后的咬骨钳具有过载保护功能： 2.14.1 咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm 2.14.2 咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥3mm 2.14.3 咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥4mm 2.14.4 弧形咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm，工作段弧形上翘角度≥20° 2.14.5 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。按键方式控制鞘管拆卸功能 2.15、抓钳3把，咬切钳1把： 2.15.1 抓钳1把，直径≥4mm，工作长度＞150mm，勺型工作端长度≥9mm 2.15.2 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径＜3.0mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度＞150mm 2.15.3 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥4mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度＞150mm 2.15.4 咬切钳1把，头端弧形上翘，弧形角度＞10°；直径＜3.0mm，工作长度＞150mm 2.16、骨锤1把，可拆卸工作端材质为耐高温塑料 2.17、穿刺针1支，外径≤18G，工作长度＜120mm 2.18、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个 三、 4K内窥镜摄像系统 3.1、 摄像主机与LED冷光源一体机设计 3.2、 具有4K图像处理功能，3840×2160 逐行扫描，视频输出格式：3840×2160像素，分辨力≥1500线；刷新频率60帧 3.3、 最小照度≤0.1Lux 3.4、 含动态时域去噪及RAW域去噪算法，信噪比≥35db 3.5、 具备USB3.0接口，可使用U盘或移动硬盘全程录制超高清4K（3840x2160）视频以及4K静态抓拍图像，术中可实现一键切换拍照 / 录像功能 3.6、 图像亮度智能调节：具备自动暗斑补偿和过饱和抑制算法功能 3.7、 图像亮度控制≥5级，图像锐化控制≥6级，图像具有冷暖模式， 3.8、 视频输出接口：2路HDMI2.0（4K超高清输出） 3.9、 触控方式进行系统设置，屏幕尺寸≥7英寸 3.10、 摄像头采用人体工学防误触设计，总重量≤350g 3.11、 防电击程度分类等级为BF型 3.12、 LED冷光源，功率≥80W，使用寿命≥30000小时 3.13、 冷光源色温≥5700K，显色指数≥0.9，红外截止性能≤3.5W/lm 3.14、 光源亮度调节范围≥20级 3.15、 主机支持一键休眠模式，可有效降低光源损耗 3.16、 导光束：Ø4.8×3000，耐高温高压 3.17、 ≥27英寸真4K医用显示器1台，防眩光屏幕，分辨率3840×2160，支持DVI / VGA / HDMI / DP等多种输入接口。配套台车1个，隔板数量不少于3层。 四、射频 / 等离子手术设备参数要求： 4.1、 设备具有100kHz、330kHz及1.71MHz三种频率模式 4.2、 输出功率强度可设置，低温等离子消融模式为0～9档可调；高频消融模式为0～9档可调；射频消融模式为0～99档可调（步进为1）。各种模式的最大输出功率： 4.2.1. 低温等离子模式最大输出功率：切割 / 消融≥360W；凝血≥100W 4.2.2. 高频模式最大输出功率：切割 / 消融≥200W；凝血≥120W 4.2.3. 射频模式最大输出功率：切割 / 消融≥110W，凝血≥70W 4.3、 设备所配置的脚踏开关以及应用部件（如射频电极、等离子刀头等）未连接或松脱时，设备应具有声光警报、主机面板具有相应警告显示等功能 4.4、 设备应具有记忆功能，下次开机自动调用前一次关机前的各类参数 4.5、 设备在不同的输出模式下工作时，具有不同的声音提示；应具有音量调节功能 4.6、 设备主机应具备自动保护装置，能够连续监控能量输出。当应用部件（如射频电极、等离子刀头等）损坏或者工作端距离组织太近导致瞬间峰值电流出现，则主机自动暂停能量输出，直到更换应用部件或者工作端回复到安全距离后，又会自动持续工作，以提高手术的安全性 4.7、 设备主机应具有温控反馈功能，能自动实时优化输出功率。随着手术进行，当应用部件（如射频电极、等离子刀头等）所处理的组织发生变化（如组织失水变性或被消融），相应地手术区域组织温度升高，主机能自动调节输出功率，确保刀头在尽可能低温度下稳定而高效的工作，以避免创面组织碳化，降低周围组织热传导的程度，并最大限度避免工作端粘附组织 4.8、 设备主机允许输入电压范围：100Vac～260Vac，频率50Hz / 60Hz 五、 手术动力系统1套，参数要求： 5.1、动力系统主机 5.1.1 主机配置高清全彩色液晶触摸屏，直观显示当前所连接的手机类型、转速设置、手柄运行方向（顺时针/逆时针/ 往复旋转）等信息 5.1.2 产品注册清单应含有适用于脊柱内镜手术和关节镜手术的刨削手机、适用于脊柱内镜手术的高速手机、适用于显微外科手术的高速手机等多款规格（或手机）及其附件. 5.1.3 主机具有自检和错误提示功能，发生故障自动停机确保手术安全并显示故障代码，方便查找故障原因 5.1.4 主机无论配接何种规格手机，均应能持续监测手机温度，当温升超过42°阈值时停止工作并报警；系统具有过载保护功能，比如与应用部件（刨削刀头等）连用时，无论应用部件的负载超限或手机 / 附件堵转、应用部件本身堵转等情况，系统立即停止工作并报警 5.1.5 配置多功能脚踏开关，防水等级IPX8。脚控开关应能以无极变速方式控制手柄电机工作 5.2、高速手机及其配套附件（适用于脊柱内窥镜手术）各1支 5.2.1 最高转速≥60000转/分钟，转速可调，支持正转或反转工作模式 5.2.2 最大扭矩≥13 m N·m，噪音水平≤60db 5.2.3 可高温高压灭菌，线缆长度≥3米 5.2.4 符合人体工程学，执笔式握持便于操作，马达封闭性好， 5.2.5 具有过载保护功能，超过额定负载扭矩的1.5倍时停止工作 5.2.6 采用通用接口，手机与附件可快速简便连接，附件与应用部件（刨削刀头等）可快速拆装脊柱内镜手术系统 序号 说明 数量 1 脊柱内窥镜 1支、 2 内窥镜灭菌盒 1个 、 3 单旋塞阀 30°镜鞘 1支、 4 穿刺针 1支、 5 定位丝 1支 、 6 扩张管 1支、 7 扩张管 1支、 8 扩张管 1支、 9 肌肉剥离器 1把、 10 可调撑开器 1支、 11 撑开器 1把、 12 撑开器 1把、 13 双头直弯窄形剥离子 1把、 14 双头直弯剥离子 1把、 15 双头钝锐剥离子 1套、 16 弯头刮勺 1把、 17 弯头刮勺 1把、 18 直头刮勺 1把、 19 骨铲 1支、 20 弧形骨铲 1支、 21 左弯骨铲 1支、 22 右弯骨铲 1支、 23 纤维环切开刀 1支、 24 弧形咬骨钳 1把、 25 可旋转椎板咬骨钳 1把、 26 可旋转椎板咬骨钳 1把、 27 可旋转椎板咬骨钳 1把、 28 咬骨钳手柄 1把、 29 勺型髓核钳 1把、 30 弧形小号抓钳 1把、 31 上弯髓核抓钳 1把、 32 弧形咬切钳1把 33 骨锤 1把、 34 器械盒 1个、 4K内窥镜摄像系统、 1 内窥镜摄像及光源系统（4K超高清3840×2160P）、包含：4K摄像光源一体机（含LED光源）、4K摄像头 、 可高温灭菌导光束、 27英寸4K医用显示器（含台车） 1套、 多功能射频/等离子手术设备、 1 等离子手术设备（含脚控开关及电源线) 1套、 2 一次性等离子刀头 1套、 手术动力系统、 1 手术动力系统、包含：动力系统主机、手持电机、脚控开关 1套、2 一次性无菌刨削头/磨钻头 1套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 胃肠镜（核心产品） | （一）全高清电子胃肠镜系统技术参数 基本要求： 1.全高清或超高清电子内镜设备；必须为此品牌最高端系列； 2.一体式或分体式设计； 3.支持镜体热插拔； 4.设备面板按钮为触控按键； 5.兼容性：可兼容同品牌电子胃镜、结肠镜，支气管镜，光学放大内镜，超细胃镜，十二指肠镜等。 具体参数： 一、高清影像处理器1台： 1.1具有电子放大功能，最大放大倍数≥4倍； 1.2至少支持≥2种以上特殊光观察功能。 1.3数字图像输出方式：具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式，并输出视频分辨率≥3840*2160； 1.4具有画面大小切换功能,具有电子染色功能，及光学染色功能； 1.5主机光源：主机光源一体式或分体设计。 1.6具有白平衡自动修正功能； 1.7具有多种轮廓强调和构造强调功能≥15级调节； 1.8红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级调节； 1.9增益：具有自动增益控制功能； 1.10预冻结：具有预冻结功能； 1.11具有USB接口，可直接插U盘存储高清视频（可储存视频、图片）,可将当前检查数据一键导出至外接U盘。 1.12具有视频录制功能； 1.13图像输出为高清或超高清数字图像； 1.14可兼容同品牌支气管镜、十二指肠镜、放大内镜等，方便使用；1.15支持内镜热拔插。 二、冷光源1台： 2.1主灯：采用≥4路以上的多路LED灯；实现多种光谱照明模式。 2.2特殊光：≥2种特殊光观察模式； 2.3透光定位：具有透光定位功能； 2.4光量调节：具有手动和自动光量调节功能调光级别≥19级 2.5光源平均连续寿命不小于20000小时。 2.6色温为：3000K-7000K 三、内镜专用高清液晶监视器 3.1 专业级液晶监视器，具有16：9比例高亮度、高清洗显示。屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥3840×2160 3.2 视角：水平178°，垂直178°。 3.3 信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB 3.4最大亮度：≥300cd/m2 四、内窥镜专用台车 4.1可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像； 4.2可升降支架，可同时悬挂两根镜子； 4.3可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作； 4.4带锁定装置，保障设备稳定；一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； 五、内镜用高清工作站 5.1高清图文工作站系统：内镜专用工作站； 5.2支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等多种方式，清晰直观。 5.3高配置品牌电脑、彩色打印机、高清采集卡 六、高清检查电子胃镜 6.1 视场角：≥ 145° 6.2 工作长度：≥1100mm 6.3 头端部外径：≤ 9.2mm 6.4 插入部主软管外径：≤ 9.2mm ， 6.5 钳道孔内径≥2.8mm； 6.6 景深：2mm~100mm 6.7 弯曲角度：上：≥ 210°；下：≥120°；左、右：≥ 100° 6.8 手柄具有≥4个遥控按钮，且可定义按钮功能 6.9 具有副送水功能 6.10 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒； 6.11 特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能。 七、高清治疗电子胃镜 7.1 视场角：≥ 145° 7.2 工作长度：≥1100mm 7.3 头端部外径：≤ 9.6mm 7.4 插入部主软管外径：≤ 9.6mm 7.5 钳道孔内径≥3.2mm； 7.6 景深：2mm~100mm 7.7 弯曲角度：上：≥ 210°；下：≥120°；左、右：≥ 100° 7.8 手柄具有≥4个遥控按钮，且可定义按钮功能 7.9 具有副送水功能 7.10 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒； 7.11 特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能。 八、 高清放大电子胃镜 8.1 具备可变焦技术； 8.2 视场角：广角模式≥140°，长焦模式≥90°； 8.3 景深：广角模式≥2-100mm，长焦模式≥1.0-3.0mm； 8.4 头端部外径≤9.6mm； 8.5 插入部主软管外径≤9.6mm； 8.6 钳道孔内径≥2.8mm； 8.7 弯曲角度：上≥ 210°下 ≥90°，左右各 ≥100°； 8.8 有效工作长度≥1100mm； 8.9 镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可自由编程设置按钮功能； 8.10 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒 8.11 具有副送水功能。 九、 高清电子肠镜 9.1 视野角≥170°； 9.2 景深：2-100mm； 9.3 头端部外径≤12.2mm； 9.4 插入部主软管外径≤12mm； 9.5 钳道孔内径≥3.2mm； 9.6 弯曲角度：上下各≥180°，左右 9.7 有效工作长度≥1350mm 9.8 镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可自由编程设置按钮功能； 9.9 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒； 9.10特殊光功能配合内镜系统具有窄带成像功能 9.11具备有副送水功能 十、高清电子治疗结肠镜 10.1 视野角≥170°； 10.2 景深：2-100mm； 10.3 头端部外径≤12.2mm； 10.4 插入部主软管外径≤12mm； 10.5 钳道孔内径≥4.2mm； 10.6 弯曲角度：上下各≥180°，左右各 ≥160°； 10.7 硬度可调：插入管具有软硬度≥4档可调功能 10.8 有效工作长度≥1350mm ， 10.9 镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可自由编程设置按钮功能； 10.10 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒； 10.11特殊光功能配合内镜系统具有窄带成像功能 10.12具备有副送水功能 ， 十一、内窥镜送水泵1台 。 11.1设备兼容各品牌带副送水的内镜 11.2流量调节范围≥0-600ML/min ， 11.3液晶屏设计可以实现10档流量的可视化调节 11.4具有进液防护IPX8等级的脚踏开关 11.5具有加热功能 十二、内窥镜二氧化碳送气泵 1台 12.1输出二氧化碳气体流量调节范围≥0-8.5L/min 12.2对输出的气体有恒温加热功能 12.3选择连接钢瓶或集中供气气源 12.4具备≥5档定时控制保护，避免忘记关闭仪器导致浪费 12.5输出压力超过50kpa时，自动停止供气 十三、侧漏装置1台 13.1与内镜同品牌，电动侧漏器 十四、智能储镜柜1个 14.1用于存放胃肠镜，可存放≥6条内镜 胃肠镜配置清单 序号 品名 数量 1 高清电子内镜图像处理器（含光源） 1台 ， 2 内镜专用高清液晶监视器 1台 3 内窥镜专用台车 1台 4 内镜用高清工作站 1套 5 高清电子胃镜 1条 ， 6 高清治疗电子胃镜 1条 7 高清电子放大胃镜 1条 ， 8 高清电子结肠肠镜 1条 9 高清治疗电子结肠镜 1条 10 测漏器 1个 11 内镜附送水装置 1台 12 内镜用二氧化碳送气装置 1台 13 智能储镜柜 1个 | 套 | 1 |  |
| 3 | 输尿管硬镜 | 输尿管肾镜，7.5F-9.8F。 直径：前段（7.5F）；末端（9.8F）工作长度；425±5mm。 工作通道：可下一个5F的器械。 视角8度（目镜与镜身的夹角）半软镜身：可向各个方向弯曲15度，且弯曲无图像损失，无需重新对焦。 双冲洗通道 不锈钢外壳 采用激光焊接技术 含光学放大器和滤光器 三级渐进式镜杆，前段防损伤式 内置热敏弹力避震系统 目镜与镜端均可拆卸 | 条 | 1 |  |
| 4 | 胆道镜 | 1.全高清内窥镜图像处理器： （1）前面板触摸屏：≥6 英寸，支持中英文界面； （2）电子放大倍数≥4 倍 （3）支持手术模式选择：≥7 种，腹腔镜模式、宫腔镜模式、膀胱镜模式、关节镜模式、鼻窦镜模式、输尿管镜模式、 （4）支持图像冻结，并支持方式实现：≥3 种 （5）支持透光功能，持续时间： ≥5 秒 （6）光源总通光亮： ≥800lm （7）光源工作寿命： ≥40000 小时 （8）采用集成光源的一体式设计 （9）视频输出信号：支持 1080P 60Hz 信号输出； 全数字化图像处理，支持图像降噪； （10）支持色彩增强，多级可调； （11）支持对比度增强与自动增益、色调调节支持红色、蓝色与饱和度多级可调； （12）支持镜体热插拔； （13）具备特殊光功能，提高中远景下病灶识别和早癌 筛查的效率；(14)支持手动与自动亮度调节； (15)支持增强白光，提高浅层血管辨识度； (16)支持自动白平衡与白平衡记忆 2.专业医用监视器： (1)监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有 16:9 比例高亮度、高清液晶显示； (2)监视器： ≥27 英寸； (3)分辨率： ≥1920×1080 ； (4)视角：水平： ≥178 ° ,垂直： ≥178 ° (5)信号输入口：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB3. 3.台车（配备同一厂家）： (1)专业设计的内镜专用台车； (2)一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有 更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； (3)带键盘托盘； (4)层板 高度可调；两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。 4. 电子胆道镜参数： (1)光学分辨率： ≥12.5 lp/mm， 视场角≥120 ° (2)景深：3-100mm (3)上、下弯曲角度： 160 °/130 ° (4)插入部头端直径： ≤4.8mm (5)器械通道直径： ≥2.2mm (6)工作长度： ≥450mm (7)功能自定义按键≥3 个 全高清电子胆道镜配置单 名称 单位 数量 全高清内窥镜图像 处理器 1台 、 专业医用监视器 1台 、 电子胆道镜 1条、 车1台 、 | 套 | 1 |  |
| 5 | 阴道镜 | 一、基础成像系统 参数类别 技术要求 临床意义 ， 光学分辨率 ≥ 1280×1024像素（SXGA级 确保组织微结构（如点状血管）清晰可辨 光学放大倍数 7×~30×连续变焦（步进精度≤0.5×） 支持从宏观观察到细胞级聚焦 光源系统 LED同轴冷光源（色温5500K±200K） 避免组织灼伤，还原真实色泽 光照均匀度 中心与边缘照度差≤15% 消除阴影造成的误诊风险 ， 最低照度 ≤0.1 Lux（支持暗室操作） 适应基层机构简陋环境 二、核心功能模块 - 图像处理系统 动态降噪：信噪比≥55dB（在0.1Lux照度下） 实时滤镜：标配绿光滤镜（波长540nm）、偏振光模式 增强显影：支持醋酸白/碘着色区域AI边界勾勒（精度误差≤3%） - 诊断辅助工具 功能 技术指标 量化评分系统 集成RCI/TBS/SWEDE评分（需持证授权） 病灶测量工具 支持长度/面积自动测算（误差≤5%） 历史对比功能 ≥5次检查图像同屏对比 报告模板 符合《宫颈癌筛查质量保障指南》格式 - 影像管理 存储格式：DICOM 3.0（兼容PACS系统） + JPEG双备份 患者数据库：容支量≥50,000例（支持关键词检索） 远程会诊：持1080P实时视频传输（延迟≤200ms） 三、人机工程与安全 项目 参数要求 操作距离 镜头距患者体表≥250mm 手柄重量 ≤800g（带防跌落传感器） 灭菌适配 镜头可拆卸，耐受环氧乙烷灭菌电磁兼容 通过YY 0505-2012医用电气EMC认证 四、配置清单（最低要求） - 主机（含IPS液晶屏≥15英寸） - 高精度光学镜头（FOV≥120°） - 医用级移动台车（静音滚轮+紧急制动） - 专用图像工作站（i5处理器/8GB RAM/1TB - 配套软件：患者管理模块（含隐私加密） AI辅助诊断插件 五、技术验证要求 - 分辨率测试：使用USAF-1951分辨率靶标，在20×放大下需清晰分辨第7组第6元素（228 lp/mm） - 色彩还原度：E≤1.5（测试24色标准色卡） - 光源寿命：≥30,000小时 六、自动对焦系统。 | 台 | 1 |  |
| 注：核心产品：胃肠镜 |  |  |  |  |  |

E包

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医熏蒸治疗仪 | 1、额定输入功率：≤2900W。 2、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，步进1℃，允差为±5℃，45～99℃±5℃为煎药温度。 3、舱体角度30°电动可调，允差±2°。 4、舱内座椅高度电动调节范围：0～100mm，允差±10mm。 5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s。 6、加液量：≥5L，液位实时显示。 7、具有制氧功能。 8、具有雾化功能。 9、具有一键定时臭氧消毒功能。 10、独立的控制操作台，≥8英寸液晶触摸屏，支持音乐播放。 11、具有双重超温保护、漏电保护、过载保护、防干烧功能。 12、具有自动上水、控温、结束提示功能、单独停止加热按钮。 13、配备多功能花洒淋浴头。 14、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示功能。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 冲击波治疗仪 | 1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。 2、最大能量密度：5mJ/mm²。 3、最大输出能量：210mJ±5。 4、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。 5、冲击次数：100～9900次±10，调节步进值100次。 6、冲击模式：单次冲击和连续冲击。 7、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 8、输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 9、治疗枪具有减振功能。 10、按摩枪振幅6mm±5%，振动频率四档可调。 11、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；有1个子弹和1个弹道。 12、按摩头：7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 13、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。 14、治疗探头通过生物相容性检测。 15、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 16、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 17、输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。18、具有双重过压安全装置。 19、有人体治疗部位选择图，内置处方数量≥200个。 20、具有对压缩空气除水并自动排放功能。 21、外形尺寸（长宽高）：466×400×220mm，允差±15%。 22、额定输入功率：550VA。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 深层肌肉刺激仪 | 1、液晶触控显示屏。 2、高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电。 2.1、续航时间≥3小时。 3、振动幅度：6～12mm允差±2。 4、转速：400～4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，≥400个档位可调。 5、最高振动频率：≥75Hz。 6、智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5% 。 7、主机尺寸:（长宽高）150mm×60mm×320mm，允差：±20mm。8、噪声：≤60dB（A）。 9、≥22种按摩头。 10、配置两个配重条。 11、具有拉杆行李箱。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 罐疗设备 | 1套：（大号火龙罐1个，材质：紫砂，釉； 中号火龙罐1个，材质：紫砂，釉； 小号火龙罐（佛手）1个，材质：紫砂，金罐口，银内壁 小号火龙罐（铃铛花）1个，材质：紫砂，金罐口，银内壁）*5 | 套 | 5 |  |
| 5 | 灸疗设备 | 1套（艾罐100个，材质：不锈钢，直径：5cm×高5.8cm，毛巾200条，灭火罐25个，单罐、三罐绑带各20条，双罐、四罐绑带各10条，管沟带20条，身体长短绑带20条，不锈钢托盘5个，刮尺3把；安全无烟操作柜1个带抽烟机，材质：不锈钢材质，长120cm×宽90cm×高190cm）*2 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能脉冲整脊枪 | 1、用于改善骨骼结构，通过外力促使骨骼结构位移，回到中立位，间接改善肌张力，从而改善感觉神经和运动神经。 2、调整脊椎、骨关节排列；改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等。 3、推力调节：脉冲仪三种（高档、中档、低档）推力设置的脉冲持续时间相同，时间≤2 毫秒，比肢体产生紧张和抗调节的趋势快。 4、力量可控：根据肢体的部位和患者的年龄层次不同，设置≥3种不同力量。 5、电子触发器：电子触发器可提供单向及多向推力。拉出触发器后立即松开，可产生单向推力。向下按住触发器将启动快速脉冲模式，该模式下，仪器将根据患者加速度响应识别的近似自然频率，以4至12赫兹的多冲量变化率进行推动，直到加速度响应达到最大。若启动了多冲量脉冲模式，松开触发器即可轻松中止推力，临床可根据指征进行判断手动控制要施加的连续推力次数。 6、预紧力控制：组织压缩，即整脊技术中的组织拉力，是在施加推力前，对患者进行节段性接触时所应用的预紧力。当预紧力弹簧达到最大压缩程度时，推力调整开关旁的 LED 灯将从琥珀色变为绿色，提供可视反馈，表示已达到组织压缩效果。 7、调整频率波形：脉冲仪用自然的频率调整肢体，以影响关节、肌肉和神经，达到最佳治疗效果。 8、探针：智能型调节仪，标配有可互换的单探针和颈椎、腰椎双探针。探针由探针柄上的一个黑色小 “o” 型环固定。 9、声音提示：单响、双响、无声。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 智能疼痛治疗仪 | 1、额定输入功率：≤85VA。 2、输出：一路点状辐射器，一路三联面阵辐射器。 3、输出波长：a）、点状辐射器输出波长：810nm，允差±5%。b）、三联面阵辐射器输出光波长：810nm/980nm,允差±5%。 4、输出光功率：允差±20%。 a）、点状辐射器的输出功率设定范围为0～500mW连续可调允差±10。 b）、三联面阵辐射器上波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW允差±10可调。波长为980nm的输出功率设定范围为0～200mW允差±10可调。 5、点状辐射器最大输出功率≥500mW,步进：1mW或10mW。 6、三联面阵辐射器参数：输出功率≥4200mW，步进：1mW或10mW。照射最大面积：≥80000mm²。 7、双通道输出，独立控制。 8、定时范围：0～99min可调，误差±10%。 9、具有累计工作时长统计功能。 10、输出工作模式：连续模式、脉冲模式。 11、输出光功率不稳定度±5%。12、具有急停功能。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能红外光灸疗仪 | 1、台推式设计； 2、具有高清触摸屏操作+一键飞梭的操作模式； 3、输出配置：≥1路偏振光； 4、红外偏振光有效波长范围：0.6um～1.6um内； 5、红外偏振光治疗头发出的红外光为红外直线式偏振光； 6、至少具备连续、间隔、功率、时间四种手动治疗模式和安全模式； 7、≥四种治疗头； 8、输出强度：治疗仪输出强度的调节与指示均为相对单位，范围10%～100%，步长1%； 9、治疗时间：红外偏振光0～10min，步长1min； 10、小探头连续、间隔输出，大探头连续输出不稳定度≤±10%；11、治疗过程中以及治疗结束有声音提示； 12、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、保护罩温度≤60℃；13、具有患者紧急停止保护功能； 14、具有锁定功能； 15、偏振光灯头内置的散热风扇，风扇可根据当前灯头温度调节转速； 16、日志记录：可保存治疗数据； 17、可查看光源累计使用时间。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 多功能高级整脊按摩床 | 技术参数： 1、电源：AC220V 50Hz。 2、规格（mm）：大约 1990mm×680mm×570mm,允差≤±5%。 3、起升重量：≥200kg。 4、升降功能：治疗床的床面升降行程为：0～300mm 范围连续可调，允差≤±10%。 5、头部段面相对水平面调节角度：-20°～+30°，连续可调,允差≤±3°。 6、腰胸段面相对水平面调节角度：0°～+20°，连续可调,允差≤±3°。 7、大腿段面相对水平面调节角度：-20°～0°，连续可调,允差≤±3°。 8、左右双小腿段面相对水平面调节角度：-70°～+40°，连续可调,允差≤±3°。 9、腰胸段面两侧手臂托架向下 90°，允差≤±3°。 10、头部段面两侧手臂托架调节范围：0～200mm，允差≤±20mm。11、配置充电电池，可断电使用。 12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 四维颈腰椎治疗多功能牵引床（核心产品） | 1、电源电压:220V50Hz 2、输入功率:800VA； 3、腰椎平衡牵引力范围:0-600±50N 4、腰椎悬吊牵引力范围:0-1000±50N 5、外展牵引力范围:0-300±30N 6、颈椎牵引力范围:0-300±30N 7、床体升降行程≥350mm 8、上下调整距离1800mm±50mm 9、下肢悬吊*距离≤1500mm≠50mm 10、顶起角度:60*±5° 11、板*外展角度:30°±5° 12、热垫加热20mn±5min,温度达到40℃±5℃后自行断电,温度低于38自行恢复加热,如果保护装置失效,热垫温度继续升高到55℃，保护装置动作切断电源。 13、长*宽*高=2500*700*2200±50(mm) 14、具有床面加热，挂钩自动,床面升降，电动扶手。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 湿热敷装置 | 1、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。 2、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热。 3、工作模式：自动模式、手动模式，一键切换工作模式。 4、可设定每天设备工作时间段，预开机及自动关机，可长期保存。5、具备自动进水功能。 6、热敷袋种类及数量：两种。配备毛巾布套≥4个，热敷袋≥20个，加大热敷袋≥4个。 7、恒温加热箱的容积：≥120L。 8、多重故障自检，错误代码显示。 9、槽内使用圆弧无死角。 10、具有上盖侧方拉手。 11、温控灵敏度：±1℃。 | 套 | 5 |  |
| 核心产品：四维颈腰椎治疗多功能牵引床 |  |  |  |  |  |

注：1.所投产品技术参数可提供相关证明资料（白皮书、检测报告、产品说明书、产品介绍的文字表述、业主反馈表等材料或官方彩页等）以证明所投产品技术性能真实性（投标人对所提供的产品的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任）。

- 建议投标人在技术规格偏差表（详见投标文件格式）备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

（二）技术服务和保修期服务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：自合同签订之日起45日历天

交货地点：采购人指定地点

2.质量标准：合格，满足采购人要求。

3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保期：3年

5.履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

6.质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等。

7.安装调试：有完善的安装调试方案，配备人员及设备。

8.保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

9.热线支持：提供24小时电话服务。

10.售后服务网络：售后服务网络便利。

11.维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：配备专业的人员及设备，在质保期内免费维修，质保期外维修费用不高于市场平均水平。

12.技术服务及培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

13.技术服务

（1）设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场免费培训。

（2）乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

（3）软件终身免费升级。

（4）免费为本院提供网络信息系统对接软件硬件及接口服务。