# 采购需求

- 采购货物参数要求及技术服务要求

（一）采购货物参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波治疗仪 | 1、输出通道：双通道输出，可独立调节。 2、显示方式：≥5英寸液晶屏，可一键飞梭。 3、声工作频率：输出1通道1MHz，输出2通道3MHz，允差±10%。 4、输出模式：四种，分连续输出和三种断续输出模式。断续输出模式间隔时间≥0.3秒，≤1秒。 5、有效声强：输出1通道0～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；输出2通道0～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 6、定时范围：1～30min，步进1min。 7、治疗探头2个。 8、输出1通道有效辐射面积：4cm²，输出2通道有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 9、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 10、波束类型：准直型。 11、具有超温保护功能。 | 台 | 5 | 30000 | 150000 |
| 2 | 中药打粉机 | 容量≥500g，电压220V/50Hz,功率1.3KW,转速25000r/min，细度30-300目±10，粉碎量≥500g/m。 | 台 | 3 | 800 | 2400 |
| 3 | TDP红外烤灯 | 1、型式:立式单头，倾倒可自动断电 2、灯头直径(mm):210±10mm 3、照射板直径(mm):Ф166±5mm 4、定时器型式:金属机械定时器 5、定时器时间范围:1min~60min、长通 6、灯头连接:铝接头(转头带有自动锁扣) 7、底座:塑料重底座，有静音轮，有滑轮锁 8、波谱范围:2um~25um±3um 9、活动臂水平伸缩范围(mm):1~800±10mm 10、灯头回转角度:360° 11、活动臂上下活动范围(mm):1-1000±10mm 12、照射头俯仰角度:270° 13、电源:AC 220V 50Hz 14、工作方法:连续运行方式 15、使用方式:非接触式 16、治疗板使用寿命:≥1000小时 17、加热器使用寿命:≥2000小时 18、辐射板的表面温度平均值为340℃±10% | 台 | 30 | 690 | 20700 |
| 4 | 红外线烤灯 | 1.波谱范围:0.6μm~2.5μm. 2.红外线灯泡额定功率(W):150W 3.定时器时间范围:1min~60min 4.定时器型式:机械定时 5.活动臂水平伸缩范围(mm):0~900±10mm 6.活动臂上下活动范围(mm):300~1600±10mm 7.金属液压杆活动臂 8.活动臂水平回转角度:360 9.照射头俯仰角度:270° 10.防倾倒角度:10 11.工作方法;连续运行 12.使用方式:非接触式 13.设备类型:可移动式 14.脚架类型:四脚架带静音轮。 15.带电源总开关 | 台 | 4 | 185 | 740 |
| 5 | PT床 | 1、要求无棱角、毛刺、无针孔、起泡、起皮、脱落、划伤等。 2、要求滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。 3、外形尺寸：1910×1240×490mm±50mm 4、额定负载：≥135kg。 5、材质：PU+不锈钢。 | 张 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | 电针治疗仪 | 1、输出通道：六路输出，独立可调。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 4、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 5、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 6、输出模式：毫针、皮肤两种。 7、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 8、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。 9、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 10、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。 | 台 | 10 | 2000 | 20000 |
| 7 | 体外冲击波治疗仪（核心产品） | 1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。 2、最大能量密度：5mJ/mm²。 3、最大输出能量：210mJ±5。 4、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。 5、冲击次数：100～9900次±10，调节步进值100次。 6、冲击模式：单次冲击和连续冲击。 7、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 8、输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 9、治疗枪具有减振功能。 10、按摩枪振幅6mm±5%，振动频率四档可调。 11、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；有1个子弹和1个弹道。 12、按摩头：7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 13、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。 14、治疗探头通过生物相容性检测。 15、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 16、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 17、输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。 18、具有双重过压安全装置。 19、有人体治疗部位选择图，内置处方数量≥200个。 20、具有对压缩空气除水并自动排放功能。 21、外形尺寸（长宽高）：466×400×220mm，允差±15%。 22、额定输入功率：550VA。 | 台 | 2 | 200000 | 400000 |
| 8 | 蜡疗机 | 1、蜡饼数：≥18 层，可出大中小蜡饼≥26块。 2、温度设定范围：浸蜡温度 1～57℃可调，熔蜡温度 58～99℃可调，级差±1℃。 3、恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。 4、外形尺寸（长宽高）：1322×700×1157mm，允差±10%。 5、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。 6、熔蜡箱140L，恒温箱184L，允差±10%。 7、三组独立出蜡系统。 8、制饼时间：1～2 小时。 9、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 10、制蜡工作程序：自动、手动。自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 11、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。 12、设备带操作平台。 13、蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度≥50目。 14、饼厚度：大于等于三级可调。 15、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。 16、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。 17、操作显示：≥8 英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。 18、恒温箱内设有照明，有观察窗。 19、提示功能：故障自检报警功能，有错误代码提示。完成工作声光报警功能。 20、一键恢复出厂设置、控制蜡饼厚度、智能防堵。 21、蜡盘尺寸（长宽高）：470×390×21mm，允差±5%。 22、具有薄膜切割功能。 | 台 | 1 | 110000 | 110000 |
| 9 | 低频治疗仪 | 1、显示方式：数码显示； 2、整机尺寸：长360mm宽340mm高200mm；±10mm 3、输出通道：三路矩形波脉冲输出； 4、使用电源：a.c.220V,50Hz； 5、电极片尺寸： a)硅胶电极尺寸：圆形电极Φ40mm，方形电极：长80mm,宽40mm,允差±5%； b)自粘电极尺寸：长40mm，宽40mm,允差±5%。 6、脉冲频率：1Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20％； 7、脉冲宽度：20μs～520μs，步进为10μs，允差±20％； 8、输出幅度：在500Ω的负载电阻下，不大于65V； 9、治疗时间：0～99min可调，允差±10％，治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出； 10、治疗方式有三种： a）连续输出； b）慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）； c）快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）。 | 台 | 3 | 8000 | 24000 |
| 10 | （针灸、推拿）治疗床 | 1.规格：1900x600x650mm±10mm 2.床框用方管40x80x1.2mm, 床腿 50*50x1.5mm 钢管经焊接组装而成， 3.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不易生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷, 4.各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观平整、端正，表面无锋棱，毛刺等。 5.海绵用高密度回弹海绵，海绵厚度≥4公分。 6.整床框架碳钢材质，表面光滑。 | 张 | 6 | 800 | 4800 |
| 11 | 三合一中药煎药机 | 1、数字化总线控制，液品数字化显示，同时煎煮一至三个处方。 2、煎药包装一体化，特种玻璃缸锅体。 3、文火、武火自动转换。 4、有手工挤压杆，包装袋自50ml-300ml±10可任意设置，包装数量1-1000±10袋。 5、液体包装：“无液自动停机”。 6、煎药桶容积3×20000ml。 | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 12 | 医用冷藏箱 | 1、立式对开门设计，箱内有效容积650L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续24小时以上。 6、双感温包，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行。 8、碳氢制冷剂。 9、蒸发风机采用2个ADDA轴流风机、冷凝风机采用1个EBM罩极风机； 10、双层玻璃门体，电极式电加热，32℃，85%湿度无凝露。 11、门体可90°自动关门。 12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚； 13、冷凝水自动蒸发功能； 14、12V直流LED冷光源； 15、门体带锁； 16、有测试孔； 17、配置≥12个带价目条的搁架； 18、内胆用钢板喷涂。 | 台 | 2 | 20000 | 40000 |
| 13 | 艾烟净化器 | 1.功率200瓦； 2.风压:3000帕； 3.风量:350立方米每小时； 4.噪音≤53分贝； 5.主机尺寸:长宽高435*235*500mm±10mm； 6.金属臂，长1.3米±0.3米； 7.配大方罩； 8.四层滤芯过滤，高碘值； 9.国标电源线，带漏掉保护。 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |
| 14 | 颈椎牵引椅 | 1、颈椎牵引力：0～300N。 2、颈椎牵引行程：0～500mm±10。 3、牵引时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s。 4、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s。 5、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 6、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。 7、数码显示，牵引力自动补偿。 8、有牵引数据输入法。 9、牵引力过大自动保护。 10、最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键。 11、颈椎牵引角度可调节。 | 张 | 1 | 5500 | 5500 |
| 15 | 腰椎牵引床 | 1、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 2、牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。 卧位颈椎牵引力：0～200N可调；腰椎牵引力：0～990N可调； 3、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。 4、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 5、间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 6、成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2°。 7、腰部热疗温度：45℃，允差±3℃。 8、牵引力自动补偿功能。 9、腰椎牵引具有持续、间歇、反复等8种不同牵引方式。 10、上身床面配有气动升降，增加了成角牵引功能。 11、20种治疗方案存储并读取。 12、有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 13、牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换。 14、最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键。 15、具有开机自检功能。 | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 16 | 中医定向透药治疗仪 | 1、额定输入功率：100VA。 2、主机尺寸：长420mm，宽360mm，高230mm，允差±10% 3、 电极片 a) 加热电极片：分两种型号长107mm，宽72mm和长85mm，宽55mm，允差±5%； b) 电极线：长1800mm，允差±100mm； c）吸水加热电极片：长107mm，宽72mm，允差±5%。 4、治疗模式 a)具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。 b)“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差不大于2V。 c)“导入”状态输出为非对称脉冲波形。 5、输出通道：双通道输出。 6、中频载波波形:正弦波。 7、调制波波形：方波。 8、输出频率：中频载波频率：2000Hz±10% ； 调制波频率：75Hz±10%。 9、调幅度：35%～65%。 10、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。 11、定时范围：1～60min连续可调。 | 台 | 1 | 11000 | 11000 |
| 17 | 高压中药煎药机(4合一） | 包装机参数：包装容量可调范围：50-500ML±5；电压：220V，功率：1600W，包装袋容量：20L，外型尺寸：60*60*108cm±5。 煎药机参数： 1、容量：20L×4，功率：9kW，电压：220V，单个锅尺寸：54×54×115（cm）±5。 2、一键式滑盖锁紧。 3、锅体为不锈钢材质。 4、自动挤压装置。 5.武火、文火自动转换。 6、可设定高温时间，可采用倒计时自动显示。 7、可设置煎药时间或煎药完毕自动提示，高温杀菌时间完成后，警报灯闪烁，鸣音。 8、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
| 18 | 医用消毒柜 | 1.平板外观设计； 2.不锈钢材质。 3.消毒容量 ≥80 升。 4.紫外线泄漏量＜5μw/cm²。 5.消毒效果：对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.0。 6.外形尺寸（±5%mm）：570×500×800。 性能特点： 7.具有旋钮定时功能 0-60 分钟 8.具备臭氧消毒功能。 9.具有紫外线消毒功能。 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |

- （二）技术服务要求

- 1.免费送货上门，对设备（包含软硬件）进行安装及现场调试，并达到使用要求，货物到达并安装调试完毕日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。

- 2.供应商提供安全要求：本项目实施过程中，供应商（成交人）要严格按照国家有关操作规程进行安装调试，并做好预防各类事故的安全措施，若在安装调试过程中出现任何事故，责任均由供应商（成交人）承担。

- 商务要求

- （1）交货期：合同签订后45日历天内交货完毕。

- （2）交货地点：采购人指定地点。

- （3）质量标准：合格，符合国家及行业内有关标准及规定，满足采购人需求。

- （4）质保期：3年。

- （5）合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

- （6）付款方式：设备到货安装调试完毕且验收合格后，采购人凭供应商（成交人）提供的全额有效发票及甲方所需其它材料核对无误后支付货款。

- （7）履约验收要求：中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随设备交采购人。设备到达现场后，采购人与中标供应商双方共同开箱验货，交付的设备完全符合招投标文件及本合同所规定的品牌、数量、规格型号、技术参数等要求，设备安装完毕正常运行且试运营后不存在质量问题的，采购人组织相关部门进行验收并签署“验收合格单”。如中标供应商交付的设备存在短缺、缺陷、损坏或其它与合同不符的情况，中标供应商须在3日内进行更换，由此产生的费用全部由乙方承担。