郑州市第九人民医院医疗设备采购项目

招标文件

项目编号：郑财招标采购-2023-278

采	购	人：郑州市第九人民医院

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

日	期：二〇二三年九月

目 录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 供应商须知供应商须知前附表	- 6 -

第三章 评标方法和标准	- 24 -

第四章 合同条款	- 29 -

第五章 技术标准和要求	- 33 -

第六章 投标文件格式	- 45 -

一、法定代表人身份证明	- 46 -

二、授权委托书	- 47 -

三、投标函及投标函附录	- 48 -

四、投标报价明细表	- 51 -

五、商务条款偏差表	- 52 -

六、技术条款偏差表	- 53 -

七、资格证明文件	- 54 -

八、供应商综合能力证明文件	- 56 -

九、供应商反商业贿赂承诺书	- 57 -

十、中小企业声明函	- 58 -

十一、监狱企业证明材料（如有）	- 59 -

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）	- 60 -

十三、节能产品、环境标志产品明细表	- 61 -

十四、技术支持资料	- 62 -

十五、供应商认为需要加以说明的其他内容	- 63 -

# 第一章 招标公告

# 项目概况

郑州市第九人民医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在登录“郑州市公共资源交易中心网（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”，凭企业身份认证锁下载招标文件。获取招标文件，并于2023年11月29日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1、项目编号：郑财招标采购-2023-278

2、项目名称：郑州市第九人民医院医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、项目预算金额：4130000.00元

最高限价：4130000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A包 | 耳鼻喉图文工作站 | 300000 | 300000 |
| 2 | B包 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 980000 | 980000 |
| 3 | C包 | 眼表综合分析仪 | 450000 | 450000 |
| 4 | D包 | 心肺转流离心系统（ECMO） | 1500000 | 1500000 |
| 5 | E包 | 静息代谢测试仪 | 350000 | 350000 |
| 6 | F包 | 麻醉机 | 200000 | 200000 |
| 7 | G包 | 电动移位机 | 350000 | 350000 |

5、采购需求

5.1项目简要说明：郑州市第九人民医院医疗设备采购项目，其中，耳鼻喉图文工作站1套、便携式彩色多普勒超声系统1套、眼表综合分析仪1套、心肺转流离心系统（ECMO）1套、静息代谢测试仪1套、麻醉机1台、电动移位机1台，详见第五章技术标准及要求。

5.2包段划分：本项目共划分七个包段。

5.3交货期：90日历天。

5.4质保期：3年。

5.5质量要求：合格。

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：是。

9、是否专门面向中小企业：否。

# 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。

3.2投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证。

3.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下同一标段的政府采购活动【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料 (需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。

3.5、本项目不接受联合体投标。

# 三、获取采购文件

3.1、时间：2023年11月09日至2023年11月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

3.2、地点：登录“郑州市公共资源交易中心网站（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”。

3.3、方式：各潜在投标人可通过本项目公告自行获取查阅采购（招标）文件。如有意向，可凭CA密钥登录“郑州市公共资源交易中心网”进行报名、投标（响应）等相关线上操作。

3.4、售价：0元

# 四、投标截止时间及地点

4.1、时间：2023年11月29日10时00分（北京时间）

4.2、地点：郑州市公共资源交易中心电子交易平台（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）

# 五、开标时间及地点

5.1、时间：2023年11月29日10时00分（北京时间）

5.2、地点：本项目为远程开标，投标人无需到交易中心现场参加开标会议。不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站-办事指南-政府采购-郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）。

# 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜
7.1、根据“郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知（https://zzggzy.zheng

zhou.gov.cn/tzgg/20200219/7716d6a8-4a44-4583-9ff3-123667607ef5.html）”第（一）条投标人无需到交易中心现场参加开标会议，本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。
    7.2、所有投标人应提前30分钟，登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening）”进行远程开标准备工作。
    7.3、所有投标人登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。
    7.4、不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/bszn/009003/subpage.html）。

7.5、G包电动移位机支持进口；其他包不支持进口。

7.6、代理费用收取方式及标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号收费标准计算，由成交人领取成交通知书前支付。

# 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人：郑州市第九人民医院

地  址：郑州市沙口路25号

联系人：陆潇

电  话：0371-58678657

采购代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦14-15层

联系人：张照明、王恺

电话：0371-65949196

项目联系方式

项目联系人：张照明、王恺

电话：0371-65949196

# 第二章 供应商须知供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 采购人 | 采购人：郑州市第九人民医院 地 址：郑州市沙口路25号 联系人：陆潇 电 话：0371-58678657 |
| 1.2.3 | 采购代理机构 | 代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司 联 系 人：张照明、王恺 电 话：0371-65949196 地 址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦14-15层 邮 箱：zhaobiao04@163.com |
| 1.3.1 | 项目名称 | 郑州市第九人民医院医疗设备采购项目 |
| 1.3.2 | 采购编号 | 郑财招标采购-2023-278 |
| 1.3.3 | 招标内容 | 郑州市第九人民医院所需的设备采购、安装、调试、运行及相关伴随服务和质保服务。 |
| 1.3.4 | 交货期 | 90日历天 |
| 1.3.5 | 交货地点 | 郑州市第九人民医院指定地点 |
| 1.3.6 | 质保期 | 3年 |
| 1.3.7 | 质量 | 合格 |
| 1.3.8 | 标段 | 本项目分为七个标段 |
| 1.4.1 | 供货商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。 3.2投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证。 3.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。 3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下同一标段的政府采购活动【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料 (需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.6.1 | 法律适用 | 本次招标属政府采购项目，采购人、代理机构、供应商、评审专家的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部及河南省政府采购有关法律法规的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |
| 1.6.2 | 政府采购政策 | 1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； 3、执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号） 4、执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 5、执行《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 6、执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 7、执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 8、执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。 根据要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”。 9、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品若有经国家认证的信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 10、投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。 |
| 1.10.1 | 实质性要求 和提交 | 以下内容为采购文件的实质性要求和条件，供应商存在下列情况之一的，投标无效： （1） 投标文件未按采购文件要求签署或盖章的，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； （2） 不具备采购文件中规定的资格要求，采购人或采购代理机构资格审查不合格的； （3） 报价不唯一，出现有选择的报价或替代方案的； （4） 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （5） 投标有效期不足的； （6） 交货期不满足采购文件要求的； （7） 质保期不满足采购文件要求的； （8） 付款条件不满足采购文件要求的； （9） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （11） 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 （12）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （13）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （14）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （15）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （16）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （17）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （18）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （19）其它涉嫌串通的情形。 |
| 3.1 | 投标语言 | 供应商提交的投标文件以及供应商与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应中文译本，并以中文译本为准。 |
| 3.2 | 计量单位 | 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民 共和国法定计量单位。 |
| 3.4.1 | 投标报价 | 根据采购文件规定的供货、服务和责任范围，供应商应对投标内容进行总报价。供应商提供的投标报价包括但不限于此次设备采购、安装、调试与试运行、检测、验收和质量保修等及其他伴随服务。供 应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项 中，合同执行中不另行支付。对采购文件中未详细列明的，但为 保证项目正常运行所需要的所有附件、零部件等费用均 计入投标总价中。 |
| 3.4.2 | 投标货币 | 人民币 |
| 3.4.8 | 项目预算及招 标控制价 | 本项目预算价及招标控制价： 耳鼻喉图文工作站：300000.00元； 便携式彩色多普勒超声系统：980000.00元 眼表综合分析仪：450000.00元 心肺转流离心系统（ECMO）：1500000.00元 静息代谢测试仪：350000.00元 麻醉机：200000.00元 电动移位机：350000.00元 供应商投标报价超出预算价及招标控制价的按无效标处理。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.6.2 | 投标保证金 | 本项目不需要 |
| 3.7.2 | 资格证明材料 | 参加本项目政府采购活动的供应商应具备政府采购法二十二条和本项目采 购文件规定的条件，应当提供以下要求的证明材料，未按要求提供或提供 不全的按无效标处理。 一、资格申明（提供资格声明）； 二、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 以上（1）（2）（3）（4）（5）条款提供承诺书，格式自拟。 三、投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。 四、投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证。 五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下同一标段的政府采购活动【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料 (需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】 【以上各项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。 六、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。 |
| 3.9.3 | 投标文件其他要求 | - 投标文件份数： ①纸质版:不提供; ②加密的电子投标文件1份（*.ZZTF 格式）。加密的电子投标文件是指通过郑州市公共资源交易中心网站（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）提供的投标文件制作工具软件，制作生成的加密版投标文件（*.ZZTF格式）；未在投标截止时间前上传的，采购人不予受理。 （二）签字或盖章要求： 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人个人电子签字或签字的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA密匙盖电子签章或签字，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，供应商也可将法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。 关于投标文件中的“个人电子签章或签字”，供应商法定代表人或委托代理人无论何种形式的签章或签字均可（包含直接用CA密匙电子签章或人工签字扫描上传或其他形式的个人电子签章或签字） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年11月29日10:00（北京时间） |
| 4.2.2 | 投标文件 递交地点 | 郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening） |
| 5.1.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening） |
| 5.2 | 资格审查 | 采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。 资格审查内容及标准见采购文件。 |
| 5.3.1 | 评标委员会 | 采购人将根据招标采购设备的特点依法组建5人评标委员会，其中经济、技术评审专家4人，采购人代表1人，经济、技术评审专家由河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 5.3.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5.3.4 | 同品牌 产品评审 | 出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审： （1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应 商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格； 评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投 标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人 推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见招标文件。多家供应商提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 6.2 | 招标公告 发布媒介 | 《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》 |
| 6.6.1 | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合 同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 |
| 7.2.1 | 接收质疑函 的方式 | 供应商应在法定质疑期内以书面形式向采购人、采购代理机构递交质疑函原件（不接受邮寄、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。 |
| 7.2.2 | 质疑函接收 联系事宜 | 代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司 地址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦14-15层 联系人：张照明、王恺 电话：0371-65949196 电子邮箱：zhaobiao04@163.com |
| 其他 | 招标代理费 | 招标代理服务费由中标人承担。参考河南省招标投标协会（豫招协[2023] 002号）文规定的计费方式，收取招标代理服务费。 |
|  | 付款方式 | 付款方式为合同签订后，设备到货验收合格后付设备总货款的95%，设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方无息支付总货款5%。 |
|  | 履约验收 | 根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可 以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。 |
|  | 行业 | 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。 |

# 附件 1：

郑州市政府采购合同融资政策告知函各供应商：欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购 〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。

# 附件2

中小微企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 一、说明

1.1适用范围

本采购文件仅适用于郑州市第九人民医院医疗设备采购项目。

1.2 定义

1.2.1 政府采购监督管理部门：郑州市财政局政府采购监督管理办公室。

1.2.2 采购人：“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.3 采购代理机构：在中华人民共和国财政部和河南省财政厅备案的采购代理机构，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应义务和责任的社会中介组织。

1.2.4 供 应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.3 招标项目概况

1.3.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.3.2 采购编号：见供应商须知前附表。

1.3.3 招标内容：见供应商须知前附表。

1.3.4 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.5 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.6 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.7 质量：见供应商须知前附表。

1.3.8 标段：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目项目的资格条件、能力和信誉，合格供应商的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见供应商须知前附表。

1.5 合格的货物和服务

供应商所提供的投标货物包括所有产品及其配件，均应来自于合格的原产地。本款所述的“原产地”是指产品的来源地即产品制造或加工所在地，这些来源地为中华人民共和国境内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。本款所述的“产品”是指通过制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有实质性的区别。

1.6 适用法律及政府采购政策落实

1.6.1  适用法律：见供应商须知前附表。

1.6.2 政府采购政策：见供应商须知前附表。

1.7 投标费用

供应商应承担其参与本次投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人或代理机构无义务亦无责任承担这些费用。

1.8 保密

参与招投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.9 知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.10响应和偏差

1.10.1  投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被按无效标处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.10.2 供应商应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应。

1.10.3 投标文件中应针对采购文件列明的技术要求提供技术支持资料。技术资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或采购文件允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.10.4 投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务或技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应采购文件的全部要求。

## 二、采购文件

2.1 采购文件构成

2.1.1 采购文件用以阐明所需设备及服务、招标投标程序和合同条款等内容。采购文件由下述部分组成：

（1） 招标公告

（2） 供应商须知

（3） 评标方法及标准

（4） 合同条款

（5） 技术标准和要求

（6） 投标文件格式

（7）本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话） 根据本章第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.1.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标设备使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.1.3 供应商应清楚采购文件应该直接从招标公告公布的途径获得，根据复制的采购文件编制的投标文件将被拒收。

2.1.4 本采购文件以采购方（采购人或采购代理机构）通过采购人或代理机构发出的电子采购文件为准，不提供纸质版采购文件。

2.2 采购文件的澄清或者修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，须在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以纸质方式向代理机构提出，要求采购人对招 标文件予以澄清。采购人和采购代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将视情况予 以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受采购文件的全部内容。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修 改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，通 知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 采购文件的澄清或者修改将通过代理机构发布的“答疑文件”告知供应商，发布给所有领取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.3 投标截止时间的推迟

采购人可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有采购文件收受人，并在财政部门 指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

3.1 投标语言

供应商提交的投标文件以及供应商与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应中文译本，并以中文译本为准。

3.2 计量单位

除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 投标文件的组成

3.3.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制投标文件；供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对采购文件的实质 性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

3.3.2 投标文件中包含下列内容（以下格式供参考）：

第一部分 商务部分格式

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标函及投标函附录

四、投标报价明细表

五、商务条款偏差表

六、资格证明文件

七、供应商综合能力证明文件

八、供应商反商业贿赂承诺书

九、中小微企业声明函（

十、监狱企业证明材料（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、节能产品、环境标志产品明细表

第二部分 技术部分格式

十三、技术支持资料

十四、技术偏离表

十五、供应商认为需要加以说明的其他内容

3.4投标报价

3.4.1根据采购文件规定的供货和责任范围，供应商应对投标产品进行总报价。供应商提供的投标报价应为目的地交货价格，总报价应包括项目合同项下成交供应商提供技术、制 造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收检测费、技术服务、培训服务、售后服务、税金等的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。对采购文件中未详细列明的，但为保证项目正常运行所需要的所有附件、零部件等费用均计入投标总价中。

3.4.2除非供应商须知前附表另有规定，供应商提 供的所有货物和服务均采用人民币报价。

3.4.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.4.4 除非采购文件另有规定，每一标包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.4.5 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.4.6 供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函、投标函附录和投标报价明细表，如系统配置需增加设备应单独列出。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺 漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价明细表”中的相应报价。

3.4.7质保期内、外备品备件和易耗品由供应商免费供应给采购人，由供应商承担所有由此发生的所有费用。

3.4.8 本项目预算金额及最高限价：见供应商须知前附表。

3.5 投标有效期

3.5.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.5.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.6 投标保证金

本项目不需投标保证金。

3.7 供应商资格证明材料

3.7.1 供应商应按采购文件的规定提供相应的资格证明材料，附入投标文件中，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.7.2 供应商须提供的资格证明材料：见供应商须知前附表。

3.8 证明投标货物符合采购文件技术要求的文件 （如有）

3.8.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.8.2采购文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

3.8.3证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据 ，供应商应对采购文件技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

3.9 投标文件的编制

3.9.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。格式中如供应商投标不涉及的内容，可以不予提供；采购文件未 提供格式的投标内容，供应商可自行提供。

3.9.2 投标文件应当对采购文件交货期、质保期、投标有效期等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上， 可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.9.3 投标文件的其他内容详见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

4.1 投标文件的递交

供应商应在投标截止时间前通过交易平台上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置，并确认上传成功。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与郑州市公共资源交易中心联系。

4.2   投标文件的修改和撤回

4.2.1 供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点或未解密的投标文件，采购人不予受理。

## 五、开标与评标

5.1开标

5.1.1 采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点通过电子交易平台公开开标。开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密。

5.1.2 因供应商加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

5.1.3 电子投标文件进行解密后进行唱标，公布供应商名称、投标报价、交货期等内容，并记录在案

5.1.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问应当及时处理。

5.1.5 供应商不足3家的，不得开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2 资格审查

5.2.1由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

5.2.2 资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2） 供应商须在投标文件中按采购文件要求提供资格证明材料，供应商若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.3 评标

5.3.1 评标委员会

（1）采购人将根据招标采购设备的特点依法组建5人的评标委员会，其成员由政府组件的专家库中随机抽取的评审专家和采购人代表组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发 现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

（4）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（5）评标委员会负责具体评标事务，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求，并按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3.3 评标方法 本此招标采用综合评分法，具体内容详见采购文件第三章评标方法和标准。

5.3.4 同品牌产品评审出现多个供应商提供相同品牌产品的，评审原则见供应商须知前附表。

5.3.5 废标条件 出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5.3.6保密原则

（1）评标将在严格保密的情况下进行。

（2）除了依法向政府采购监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

（3）供应商试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、中标和合同

6.1确定中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 评标结果

采购人或者采购代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。供应商对中标结果有异议的，须在中标公告发布之日起7个工作日内对中标结果以书面形式提出质疑，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商需对质疑内容的真实性承担责任，逾期提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予以受理。

6.3 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

6.4 中标通知书

6.4.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

6.4.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.4.3 中标通知书是合同的组成部分。

6.5 授标时更改招标设备数量的权力

采购人在授予合同时有权对采购文件中规定的设备数量和服务予以增加或减少，或在总额不变的情况下对设备品种进行变更，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

6.6 签订合同

6.6.1 采购人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件 作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6.2  采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.6.3 中标通知书发出后，中标人放弃中标（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。

6.6.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.7  纪律和监督

6.7.1 对采购人的纪律要求采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.7.2 对供应商的纪律要求供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.7.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.7.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情 况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影 响评标程序正常进行。

## 七、质疑和投诉

7.1  政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

7.2  质疑函的接收

7.2.1  接收质疑函的方式：详见供应商须知前附表。

7.2.2  质疑函接收联系事宜：详见供应商须知前附表。

7.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代 理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑和投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.5 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

7.7 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.8 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

7.9 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定向财政部门提起投诉。

7.10 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

7.11  其它未尽事宜按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

8 各参与政府采购活动的供应商（格式见附件），在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。

# 第三章 评标方法和标准

# 一、评标依据

1.1 《中华人民共和国政府采购法》；

1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

1.4 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.5 财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）；

1.6 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

1.7 政府采购相关法律法规及本项目采购文件。

# 二、评标委员会

2.1 采购人将根据招标采购设备的特点依法组建5人评标委员会，除国务院财政部门规定的情形外，其成员由从政府采购专家库中随机抽取的评审专家和采购人代表组 成，其中评审专家4人，采购人代表1人。

2.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

2.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行 评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

2.4 评标委员会负责具体评标事务，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求，并按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

# 三、评标方法及标准

3.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求，并按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文 件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，采取随机抽取方式确定中标候选人顺序。

3.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行相关职责；评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

3.3  出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审：

3.3.1 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人 推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格； 投标报价也相同的，采 取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3.2 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见第五章技术规格和要求，多家供应商提供的核心产品品牌相 同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的， 按一家供应商计 算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标 人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.4 评标步骤

评标分为符合性评审和详细评审两个阶段。

3.5 符合性评审评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5.1 符合性审查的内容：

1） 签署、盖章：投标文件按采购文件要求签署或盖章的；

2） 报价唯一：只有一个有效报价，未出现有选择的报价或替代方案；

3） 投标报价：报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价；

4） 投标有效期：满足采购文件要求；

5） 交货期：满足采购文件要求；

6） 质保期：满足采购文件要求；

7） 付款条件：满足采购文件要求。

8)   不同供应商未使用同一台计算机编制投标文件。

3.5.2 符合性检查依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

（1） 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编制是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

（2） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供 应商不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当 将其作为无效投标处理。

（4）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

（5）在比较与评价之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏 离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（6）实质上没有响应采购文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

# 如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

（1） 投标文件未按采购文件要求签署或盖章的，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

（2） 不具备采购文件中规定的资格要求，采购人或采购代理机构资格审查不合格的；

（3） 报价不唯一，出现有选择的报价或替代方案的；

（4） 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标有效期不足的；

（6） 交货期不满足采购文件要求的；

（7） 质量保证期不满足采购文件要求的；

（8） 付款条件不满足采购文件要求的；

（9） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（11） 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（12）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（13）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（14）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（15）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（16）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（17）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（18）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（19）投标文件制作机器码一致。

（20）其它涉嫌串通的情形。

3.5.3 评标委员会只对在通过符合性评审，确定为实质性响应的投标文件进行下一步评审。

3.6 详细评审评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1） 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供 应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2） 比较与评价：按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3） 汇总：汇总全体评委对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分；

（4） 评标结果：按评审后得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，采取随机抽取方式确定中标候选人顺序。

（5） 评标结束后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

（6） 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则 视为同意评标报告。

（7） 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

# 四、评审因素及评分标准

# 评分办法

| 投标报价 （30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30，其他供应商价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30 分 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财库[2022]19 号)的规定，对符合规定的小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。(监狱、残疾人福利性企业 视同小微企业，价格扣除优惠只享受次，不得重复享受。) |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （52分） | 技术参数 （48分） | ①评审专家对投标文件技术参数进行评审打分，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得48分； ②每有一项★技术参数不满足招标文件要求在48分的基础上扣除2分，扣完为止；每有一项非★技术参数不满足招标文件要求在48分的基础上扣除0.5分，扣完为止。 |
|  | 技术性能综合评价 （4分） | 由评委根据投标产品的综合技术性能、先进性、实用性、技术参数符合性及性价比等进行打分：综合技术性能好、先进性好、实用性好、技术参数符合性及性价比高的得4分；综合技术性能较好、先进性较好、实用性较好、技术参数符合性及性价比较高的得3分；综合技术性能、先进性、实用性、技术参数符合性及性价比一般的得2分；未提供方案的不得分。 |
| 商务部分 （18分） | 类似业绩 （3分） | 供应商或制造商2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类设备销售业绩（以销售合同为准，且合同中必须显示合同价）每提供1份得1分，最多得3分，未提供合同不得分。 |
|  | 供货、安装、调试方案 （7分） | 供货、安装、运输方案包含供货计划、货物密封方式、运输方式、保险、验收程序和方法、人员安排计划、安装调试流程、时间安排方案等。 ①全面、合理、措施有保障，完全满足招标要求的，得7分。 ②供货、运输方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得4分。 ③供货、运输方案较差的，得1分。 没有供货、运输方案的不得分。 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 供应商提供合理、完整、可行的售后服务方案，明确售后响应流程、问题反馈、答疑时效、服务方式、服务地点、企业提供本地化服务的措施、售后人员数量、经验、紧急故障解决方式等。 ①售后服务方案完善、售后服务体系健全，售后人员的配备合理能满足项目实际需求、紧急故障处理预案针对性强得8分； ②售后服务方案较为具体、售后服务体系具备，售后人员的配备基本能满足项目需求、紧急故障处理预案、故障响应时间较为合理得5分； ③售后服务方案缺项较多、内容较少、服务内容模糊、售后服务承诺、方案措施等粗略得2分； 本项缺项得0分。 |

- 评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

- 评标委员会按各供应商最终评标得分从高到低的顺序向采购人推荐3名中标候选人。

# 第四章 合同条款

郑州市第九人民医院

购销合同

（以最终签订合同形式为准）

郑州市第九人民医院医疗设备购销合同

采购方：（甲方）郑州市第九人民医院   供货方：（乙方）

地址：郑州市沙口路25号                  地址：

联系电话：                      联系电话：

根据《民法典》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿签订如下合同。

第一条 设备的名称、规格、单价、数量及产地等详见明细表，明细表是本合同的一部分。乙方应随货免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、合格证、配置清单、服务指南等。

| 产品名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量（台） | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大小写） | 大写： 小写： |  |  |  |
| 优惠承诺 | 无 |  |  |  |

第二条 技术标准

在符合国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件和合同约定(见附件)进行技术验收；如根据样品进行验收，乙方所供医疗产品应与样品质量一致。甲方验收合格后，双方需在甲方《设备验收单》上签字确认。

第三条 供货时间及地点

交付时间：乙方向甲方交付设备于         年    月      日前。

交付地点：郑州市第九人民医院指定地点

乙方送货并承担运费、保险费、税费等，货物交付甲方并验收合格后转移所有权。

第四条 验收标准及方式

甲、乙双方共同对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，甲方出具《验收报告》，详细列明验收情况及问题清单，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，按甲方规定时间内完成设备的安装调试。

第五条 货款及支付方式

合同签订后，设备到货验收合格后付设备总货款的95%，设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方无息支付总货款5%。

第六条 售后服务及质量保证

1.甲方收到货物后应在三日内验收，该验收仅为对产品数量和表面是否存在瑕疵进行验收。产品在质保期内出现质量问题的，乙方需按本合同第七条第5款支付违约金。产品在质保期内出现质量问题的，乙方需按本合同第七条第5款支付违约金。乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.乙方免费提供设备安装所需的专用工具和辅助材料、易耗件。

3.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在 24 小时内进行维修；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

4.免费质保期为  年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取配件费。

5.设备运至甲方指定地点，乙方应指派技师三人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

第七条 违约责任

1．甲方逾期支付货款满三个月后，每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

2．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则，甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期供货超过10日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

5. 乙方交付产品存在质量问题的，甲方有权解除合同或要求乙方更换产品。甲方要求解除合同的，乙方应承担合同总金额的百分之二十的违约金；甲方要求更换产品的，乙方应在甲方通知的七日内提供符合质量标准的产品，每逾期一日承担合同总金额百分之一的违约金，逾期20日仍未更换的，甲方有权解除合同的，并要求乙方承担合同总金额百分之二十的违约金。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，在不可抗力解除后应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果，由甲方住所地人民法院管辖。

第十条 合同附件

合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：配置清单、技术标准、设备技术说明、招标文件。

第十一条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单附属内容均为本合同一部分。

第十二条 双方按（本合同首部）确定的地址、电话进行联络，一方的联系地址、电话如有变动，应提前5日内书面通知对方，否则由此造成不能送达的一切后果由责任方承担；

本协议通讯地址、联系方式亦为解决纠纷时，法院向双方送达法律文书的地址，双方对此已充分知悉并无异议。如一方按上述通讯地址、联系方式发送文件给另一方，或法院按上述通讯地址、联系方式向任何一方送达法律文书，但因另一方拒收、查无此人、地址不详、无法送达等原因未能收取的，均视为文件已经送达。

第十三条 其它

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方（盖章）                                 乙方（盖章）

签约代表                                     签约代表

______年___   月__  __日                           年      月      日

# 第五章 技术标准和要求

- A包：耳鼻喉图文工作站

- 数量：1套

（1）技术要求

一、医用内窥镜摄像系统（含摄像主机和摄像头）

1、主芯片：数字全高清成像器件，1/1.8 CMOS

2、分辨率：1920*1080 P，逐行扫描

3、扫描频率：≥60帧高速无拖影传输

4、支持输出格式：16:9、16:10

5、调制传递函数：MTF为50%≥55lp/mm

6、亮度响应特性：≥0.98

7、空间频率响应：SFR50%≥15C/°

8、静态图像宽容度：40

9、★智能医用LED双液晶感控触摸屏，可在触屏进行功能设置和参数调节，实时显示图像

10、视频输出端口：HDMI*4，BNC*1，VGA*1，SDI*1、RS232*1(网络远程数据控制接口）

11、支持2K、4K,31寸、32寸、43寸、55寸及以上监视器图像传输

12、专业集成抗干扰模组，解决手术环境中磁场及静电干扰

13、★数字全高清摄像头防水：IPX8防水级别，支持低温等离子消毒

14、手术视野，调焦范围：F14至F35定焦及变焦光学适配器，国际C型标准，可根据医院科室需求选择不同光学适配器，可连接国内外硬管及纤维内窥镜。

15、★数字全高清摄像头：摄像头具有5个按键，具有亮度调节，影像冻结，放大等15种调节模式满足临床手术要求

16、支持互联网远程服务、远程升级、手术直播、手术示教、实时调节等功能

二、LED医用内窥镜冷光源

1、采用LED发光组件，稳定性强，抗震性强

2、智能医用LED液晶感控触摸屏

3、液晶屏实时显示LED灯珠温度

4、★LED发光寿命6万小时

5、色温5500K±20％，通透性好

6、光输出孔直径为（10±0.30）mm

7、显色指数；≧90。输入功率：150VA

8、可连接国内外硬管及纤维内窥镜

9、支持互联网远程服务

三、显示器

1、≥24寸液晶屏

2、比例；16:10

3、分辨率；≥1920×1200

4、色彩；≥1670万

5、对比度；1000:1

6、视角；178/178

7、响应时间；8ms

8、支持互联网远程服务

四、配件

1、光学接口

2、玻璃光纤束：φ4mm*2500mm

3、仪器台车：托板间距可自行调整，方便移动，具有静音、带锁轮

五、配置清单：

| 名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- |
| 医用摄像系统主机 | 1台 |  |
| 医用冷光源 | 1台 |  |
| 摄像头 | 1个 |  |
| 台车 | 1个 |  |
| 高清工作站 | 1套 |  |
| 远程控制软件 | 1套 |  |
| 电脑+打印机 | 1套 |  |
| 耳镜 | 1支 |  |
| 鼻镜 | 1支 |  |
| 喉镜 | 1支 |  |

- B包：便携式彩色多普勒超声系统

- 数量：1套

（1）技术要求

1、应用于全身超声检查：腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊及其它

2、探头接口1个，为无针式接口。

3、探头配置：单晶体相控阵、凸阵、线阵探头。

4，★质量层次：国产，且在品牌所在国制造生产。

一、主机及技术参数要求：

1、通用功能

1.1、★彩色液晶显示器≥15英寸，传统轨迹球操作面板设计

1.2、 扩展成像技术 ，支持线阵探头、凸阵探头

1.3、 测量和分析:(B型,M型,频谱多普勒,彩色多普勒)

1.3.1一般测量

1.3.2 产科测量

1.3.3 心脏功能测量

1.3.4 妇科测量包

1.3.5 神经测量包

1.3.6 腹部测量包

1.3.7 急诊科测量包

1.3.8 外周血管血流测量分析报告功能

1.4、主机标配探头接口：1个，配备一拖三扩展器。

1.5、台车可升降

1.6、二维灰阶模式

1.7、谐波成像模式

1.8、M型模式、彩色M型模式

★1.9、解剖M型模式，要求具有≥2条取样线，要求能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

1.10、具有组织特征成像，能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

1.11、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.11.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

1.11.2、B/Color双幅实时显示

1.11.3、扫描帧率最大帧频≥260帧／秒

1.12、频谱多普勒成像

1.12.1 支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

1.12.2 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

1.12.3 线阵探头多普勒取样线偏转≥±20°可调

1.12.4 多普勒取样音可开关，音量大小可调

1.13、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式，提供图片证明）

1.14、宽景成像

1.15、空间复合成像

1.16、斑点噪声抑制技术

1.17★造影成像及造影定量分析功能 1.17.1支持浅表、腹部探头 1.17.2支持微血管造影成像 1.17.3支持造影图和组织图位置互换 1.17.4支持造影定量分析曲线显示和表格显示 1.17.5支持运动追踪功能

★1.18、心脏检查支持兼容高速血流和低速血流同时显示技术

★1.19、心腔心肌对比显示技术，降低心腔噪声，提升心肌心腔对比显示率，获得优异的心脏图像

1.20、★弹性成像及定量分析单元 1.20.1组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标 1.20.2支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（提供证明图片）

1.21、图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率≥8倍)，支持智能全屏放大实时显示功能

1.22、支持自动工作流协议，试用于体检中心、超声科等重复性检查，可以用户自定义操作流，节约检查时间，提升工作效率

★1.23、支持基于辛普森的自动左心室收缩功能测量

1.24、穿刺针增强技术，可以增强针尖针体的显示，提高穿刺的可视性

1.25、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

1.26、预设置全面检查条件，一键快速切换至所需模式界面

★1.27、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化

1.28、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

1.29、 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失

2.探头规格

2.1、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下独立变频均≥3种

2.2、凸振探头：频率范围1.5-5.0MHz，最大显示深度≥38cm（提供证明图片）

2.3、线阵探头：频率范围3.0-13.0MHz

2.4★单晶体相控阵探头：频率范围1.2-4.2MHz

2.5★可选配经食道探头，带宽：4.0-7.0MHZ

2.6★生产厂家可生产探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头、经食道探头，双平面探头，腹腔镜探头。

3、系统技术参数及要求

3.1、二维灰阶成像单元

3.1.1、数字波束增强器

3.1.2、接收方式：发射、接收通道≥60,000

3.1.3、最大显示深度:≥38cm

3.1.4、最大帧率: ≥800 帧/秒

★3.1.5、TGC: ≥8段,LGC:≥4段

3.2、彩色多普勒参数

3.2.1、包括彩色、能量、方向性能量多普勒

3.2.2、支持高分辨率血流模式

3.2.3、取样框偏转: ±30度 (线阵探头)

3.2.4、最大帧率: ≥260 帧/秒

3.3、频谱多普勒参数

3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.3.2、频谱多普勒最大速度≥7.0m/s

3.3.3、连续多普勒速度最大速度≥30.0m/s

3.3.4、取样容积: 0.5-20mm

4、测量功能

4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期、分娩日期等

4.2、妇产科测量：多胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

★4.3、血管内中膜自动测量，取样框选定后自动计算血管前/后壁内中膜的厚度，测量角度。

4.4、胎儿心脏评分用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏≥15个测量项目，并同时获得胎儿心脏发育评分。

4.5、 外周血管专用测量及分析

4.6、心脏功能专用测量及分析

4.6.1、左室心功能计算方法支持Teichholz，Cube,Gibson，Simpson Single-plane，Simpson-Bi-plane,Modified Simpson,Bullet,S-P Ellipse，B-P Ellipse

4.6.2、支持左室TEI指数，右室TEI指数

4.6.3、左室心肌重量计算方法支持长度面积法，截断椭圆法，Cube法

4.6.4、支持辛普森测左室收缩功能

4.7、多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

5、检查存储和管理 支持

5.1、≥200G固态硬盘

5.2、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出 支持

6、连通性要求

6.1、支持网络连接、DICOM 3.0 支持

6.2、USB 3.0接口2个

6.3、 外设数据模块：包含下列接口 1 ECG 接口 2 USB 1 串行接口 1左/右音频输出接口 1 麦克风接口 1 遥控控制接口 1 复合视频输出接口 1 DVI-I 输出接口

7、安全和认证

二、 外设和附件

1、具备专业探头放置架≥5个（不包括藕合剂放置架）

2、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 支持

3、整机重量：≤6.5Kg，（无外设）

三、 配置要求：

1、便携式彩色多普勒超声系统主机1台

2、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把

3、技术及维修服务、备件、培训要求及其它

3.1备件要求 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

3.2技术培训要求 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

★4、为适应医院信息化系统建设，保证医院远程会诊需要，制造商应具备生产远程超声会诊系统的能力（提供与超声主设备同品牌远程超声会诊系统医疗器械注册证为准）

★5、整机（含探头）质保三年

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式超声主机 | 1台 |
| 腹部探头 | 1把 |
| 浅表探头 | 1把 |
| 心脏探头 | 1把 |
| 超声工作站（电脑，打印机，超声专用检查床，超声专用检查椅子） | 一套 |

- C包：眼表综合分析仪

- 数量：1套

（1）技术要求

★1、Placido环数量：50环

2、检测点 ：18000个

3、投影环直径：

3.1、直径8.8mm(43D)

3.2、直径11mm(43D)

4、曲率半径：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm)

精度：土0.1D(±0.02mm)

5、散光轴位：0~180°，允差：土2°

6、白到白范围：6~17mm ，允差：土0.1mm

7、瞳孔直径 ：1~13mm，允差：土0.1mm

8、地形功能：

8.1、轴向曲率

8.2、切向曲率

8.3、高度图

8.4、屈光力

9、四联图：四地形图显示

★10、形态因子：E,ecc,P,Q值

★11、像差：不同瞳孔直径范围内的角膜波前像差，PSF图，MTF曲线，视网膜模拟成像图

12、检查结果对比：支持2次结果对比，地形图差值对比

13、干眼分析参数

13.1、问卷调查：提供中国干眼问卷量表、OSDI量表

13.2、NIBUT：泪膜破裂饼图和趋势图，首次破裂时间和平均破裂时间

★13.3、非侵入式泪河高度：0.01~2mm，AI自动识别并测量泪河高度

★13.4、睑板腺：自动计算睑板腺缺失率占比和分级

13.5、脂质层：模板匹配

13.6、眼红：眼红占比和分级

13.7、睑缘 ：支持图片电子放大

★13.8、眼表：内置黄色滤色片

★14、屏幕：≥10.1"全触摸高清液晶屏

15、光源：白光、红外光、钴蓝光

16、通信接口：WIFI

17、打印机接口：WIFI, USB

18、扩展显示接口：DisplayPort

19、左右眼识别：自动

20、语言：中文／英文

21、DICOM：支持

- D包：心肺转流离心系统（ECMO）

- 数量：1套

（1）技术要求

1、具有体外生命支持功能，满足临床和突发公共卫生事件的需要，方便转运

2、系统显示：中文操作界面

★3、工作原理：磁力耦合驱动，无金属轴承

4、泵头驱动和工作台体积小，重量轻，利于转运

★5、双泵头驱动器设置，既可以单独使用，也可以同时支持双人使用，并可以互为备份，快速互换，降低事故的发生几率

6、泵头驱动器内置UPS电源，每分钟4L流量时，续航能力≥120min，且可以更换电池或使用直流电源供电，利于院内检查和转运

7、泵头驱动器，具有可快速更换的内部电池，也可以由直流电源或者控制台供电，利于救护车长途转运需求

8、泵头驱动器独立工作，通过主流量/气泡传感器进行监测

9、泵头驱动最高转速≥5500 rpm

★10、具有双流量、气泡、压力、温度监测和告警功能

★11、双流量监测模式，除了利于实现VA-ECMO和VV-ECMO对任意位置流量监测外，还可以实现系统内对带分支回路ECMO模式的血流监测支持，便于医护人员选择最适合的体外生命支持方式

12、流量监测：-8 L/min～8 L/min，误差≤±5%

13、具有双路（3/8或1/4管路）流量传感器

14、具有双路（3/8或1/4管路）气泡传感器监测，告警阈值≥500 uL

15、具有≥4路压力监测：压力监测范围，-50 mmHg～500 mmHg，误差≤±3%

16、具有≥2路温度监测：监测范围10 ℃～42 ℃, 误差≤±0.5 ℃

17、具有零流量模式及气泡零流量干预功能

★18. 设备所使用的配套耗材均可在河南省公共资源交易中心网采平台采购。所使用耗材提供全网采购目录截图。

二、设备配置清单

| 编号 | ★产品配置清单 (必备) | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制台 | 1 | 套 |
| 2 | 电动泵头驱动器 | 2 | 套 |
| 3 | 流量传感器 | 2 | 个 |
| 4 | 台车 | 1 | 个 |
| 5 | 空氧混合器（原装进口） | 1 | 台 |
| 6 | 物理升降温仪器（原装进口） | 1 | 套 |

- E包：静息代谢测试仪

- 数量：1套

（1）技术要求

1、产品用途：用于6岁以上的健康人、自主呼吸患者进行静息代谢测试。（提供注册证）

2、测试原理：

2.1肺功能测量原理：通过流量传感器，测量患者呼出或吸入的气体流量及容量，根据时间-容积曲线和流量-容积曲线，分析得出人体呼吸生理的肺通气指标。

★2.2呼吸检测原理：根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量计算，分析得出VO2、VCO2等人体静息代谢指标。

3、测量参数：

★3.1静息能量消耗量REE

★3.2静息能量代谢预计值REE pred；

★3.3呼吸熵RQ；

★3.4碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%；

★3.5脂肪消耗占比FAT/REE*100%；

★3.6蛋白质消耗占比PRO/REE*100%；

★3.7每分钟摄氧量VO2

★3.8每分钟产生二氧化碳量VCO2

3.9非蛋白呼吸熵NPRQ

3.10呼吸频率RR

3.11变异系数REE-COVAR*100%

3.12用力肺活量FVC

3.13慢肺活量SVC

3.14最大通气量MVV

4、技术要求

4.1流量传感器

4.1.1传感器类型：涡轮流量传感器：

4.1.2分辨率：≥0.002L/s

4.1.3精确度：≤±3%

4.1.4流量范围：0~18L/s

4.1.5当流量为12L/s，阻力：＜0.7cmH2O s/L

4.2氧分析器

★4.2.1传感器类型：电化学传感器

4.2.2测量范围：0~100%

4.2.3测量误差：≤±0.03%

4.2.4分辨率：≥0.01%

4.2.5响应时间：＜120ms

4.3二氧化碳分析器

★4.3.1传感器类型：非分散红外传感器

4.3.2测量范围：0~20%

4.3.3测量误差：≤±0.03%

4.3.4分辨率：≥0.01%

4.3.5响应时间：＜120ms

5、自定义设置检测时间，自动定标检测，实时显示过程曲线和数据

★6、设备自带触摸屏吗，尺寸大于8寸，便携提手使用

7、采用图标式操作方式，使操作变得非常简单

8、可选择热敏打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式

9、可导出数据，可对接医院his系统，可对接第三方平台

10、具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析

- F包：麻醉机

- 数量：1台

（1）技术要求

1.采用电控、气动控制方式。

2.具有多种报警、提示及保护功能。

3.具有停电支持功能。当市电断电后，自动转为机内备用电源工作。

★4.采用≥12.1寸触摸显示器,显示通气参数、报警信息及波形图

★5.成人、儿童两用，开机自检后可进入成人和儿童模式选择界面。

6.	采用有温度、流量、压力补偿且零位自锁的麻醉药蒸发器

★7.采用≥7寸独立屏幕显示流量计

★8.标配呼吸末二氧化碳接口，选配呼吸末二氧化碳监测功能,且同屏可显示

9.可选配麻醉深度监测

10.标配三气源:氧气，笑气，空气

★通气模式

1.间歇正压通气（IPPV/vcv）

2.辅助/控制通气(A/C)

3.同步间歇指令通气（SIMV）

4.压力控制通气（PCV）

5.叹息通气(SIGH)

6.手控通气 （MANU）

调节参数

1.流量计：O2：0.1～10 L/min

AIR：0.1～10 L/min

N2O: 0.1～10L/min

2.快速供氧 ：25 L/min～ 75 L/min

★3.潮气量（VT）：0，20mL ～ 1500 mL

4.分钟最大通气量（MV）：成人  	≥18 L/min、儿童  	≥10 L/min

★5.频率（Freq）： 1 bpm ～ 100 bpm、(SIMV模式：1 bpm～ 40 bpm、除SIMV模式：成人 4 bpm～ 40 bpm、儿童 20bpm～ 100 bpm )

6.吸呼比：成人 4:1（1:0.25） ～ 1:8、儿童 2:1（1:0.5） ～ 1:8、（吸气时间0.2 s ～ 12.0 s）

7.呼气末正压（PEEP）：0 cmH2O ～ 30 cmH2O

8.压力触发灵敏度（PTr）：－20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

9.流量触发灵敏度（FTr）： 关闭， 0.5 L/min ～ 30 L/min

10.压力控制（Pc）：5 cmH2O ～ 60 cmH2O

★11.屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（TIP）0 ～ 6s(0 % ～ 50 % 吸气时间)

12.叹息通气（SIGH）： 0（OFF）,1 ～ 5 (/100)

13.窒息通气： OFF，5 s　～ 60 s

14.压力限制： 20 cmH2O ～ 100 cmH2O

监测参数

1.频率（Freq）： 0 /min ～ 100 /min

2.潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL

3.分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 100 L/min

4.气道压力： 0 cmH2O ～ 100 cmH2O

5.患者动态肺顺应性监测 ：1mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

★6.吸入氧浓度： 15 % ～ 100 %

★图形显示：

1.气道压力—时间波形图

2.流量—时间波形图

3.压力容量环

报警及保护

1.交流电源断电报警

2.内部备用电源电池电压欠压报警

3.无潮气量报警

4.高（低）通气量报警

5.气道高（低）压报警

6.压力限制

7.持续压力报警

8.高（低）氧浓度报警

9.窒息报警

10.最大极限压力  ＜12.5 kPa 报警

- G包：电动移位机

- 数量：1台

（1）技术要求

1.1安全工作承重：标准吊臂 227 kg

1.2整机通过高度：1402 – 2213 mm

1.3可通过门廊最小宽度：717 mm

1.4提升行程：1348 mm

1.5最小提升高度（中号DPS吊架）：227 mm

1.6最大提升高度（中号DPS吊架）：1575 mm

1.7底盘高度（标准底座）：115 mm

1.8底盘下方高度：25 mm

1.9底盘宽度（外边缘）：718 - 1196 mm

2.0底盘宽度（内边缘）：578 – 1074 mm

2.1转弯直径：1222 mm

2.2控制装置操作力：2.5 - 3N

2.3Maxi Move防护等级：IP24

2.4手持控制器防护等级：IPX7

2.5电击防护等级：BF 类，符合 IEC 60601-1 的防电击保护标准

2.6电池类型：可充电电池（密封铅酸电池），24 V DC，4.0 Ah - 5.5 Ah

★2.7手持控制器显示屏：称重重量显示，电池电量显示，执行器状态显示

2.8 稳定垂直系统SVS：确保移位机升降时患者的稳定（抵抗摇摆）。

2.9动态定位系统DPS：方便调节患者提升时的体位（坐立或后倾）。

★3.0电动动态定位系统PDPS：双控制器均可操控患者提升时的体位（坐立或后倾）。

★3.1吊架更换系统（Combi快速释放系统）：快速更换不同的吊架，满足不同的护理需求。

★3.2 障碍物识别自动暂停系统：下降过程中遇障碍物自动暂停。

★3.3称重系统：最大227 kg，精度显示0.1 kg，LCD液晶显示，称重结果存储，支持基于纬度和海拔的重力参数调节。

3.4双重电动控制系统：手持控制器；立柱控制面板。

★3.5可选配最多8种吊架，160个以上吊兜，以适应不同体形、体重患者的多种护理需求

# 第六章 投标文件格式

郑州市第九人民医院医疗设备采购项目

# 包投标文件

采购编号：

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日	期： 2023年      月     日

# 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名：	性别：　	年龄：

职务：

身份证号：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（企业公章）

日期：	年	月	日

（附法定代表人身份证复印件正反面）

# 二、授权委托书

本授权书声明：注册于（注 册地址名 称 ）的(投 标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职 务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于年月日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

供应商（企业公章）：

法定代表人（个人签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权委托人身份证（正面）

授权委托人身份证（反面）

# 三、投标函及投标函附录

# 3.1 投 标 函

致：（采购人）

1.按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的规定，经我方详细研究贵方的（项目名称）采购文件（采购编号：     ）       包，我方愿以人民币：（大写）（￥  	元）的投标总报价并按采购文件的要求承揽（项目名称）的供货合同。

2.我方已详细阅读全部采购文件，包括其澄清、补充、修改文件（如有）及有关附件， 完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方完全接受采购文件的所有规 定。

3.《投标函附录》是本《投标函》的附件。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在采购文件规定的期限内与贵方签订合同；

（2）本投标文件属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务。

（4）我方承诺按照相关规定向代理机构支付招标代理服务费。

（5）我方承诺本次投标不提供虚假资料。

（6）我方承诺，如违反上述（1）、（2）、（3）、（4）、（5）中任一情况时，我单位将向采购人或代理机构无条件支付预算金额2%的赔偿金。

5.我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤回投标文件。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的正式通讯地址：

地	址：	邮 编：

电	话：	传 真：

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日    期： 	年   月   日

# 3.2 投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| 投标内容 |  |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量 | 合格 |
| 投标有效期 |  |
| 付款方式 |  |
| 其它 | 完全响应采购文件要求 |
| 其他补充说明(如有)： |  |

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期： 年 月  日

# 3.3制造商授权书（进口产品适用）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应招标编号号招标文件要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于年月日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　 被授权方名称（盖章）

法人或授权代表人姓名（签字）　　　　　　　    法人或授权代表人姓名（签字）

注：本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。

# 四、投标报价明细表

采购编号：      包段：	金额单位：	元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（人民币） |  |  | 小写： |  |  | 大写： |  |  |

注：若总价与单价不符，以单价为准，并修正总价。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 五、商务条款偏差表

项目名称：                                                                                      包段：

| 序号 | 内容 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |

备注：

1、供应商将任何不同于采购文件的商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；

2、若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 六、技术条款偏差表

项目名称：                                                                                      包段：

| 序号 | 内容 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |

备注：

1、供应商将任何不同于采购文件的技术条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；

2、若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 七、资格证明文件

# 7.1申明资格信

致：（采购人名称）

关于（项目名称）（采购编号：   ）的采购公告，本公司愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件， 并已经清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目同一标段（设备）的其它供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其它供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计规范编制或者项目管理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其它采 购活动，否则由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一切由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则由此所造成的损失、不良后果 及法律责任，一切由我公司（企业）承担。

与采购人、采购人就本次采购项目委托的咨询机构、采购代理机构，以及上述机构的附属机构，没有行政或经济关联；我公司独立参加投标，未组成联合体投标。

我方保证上述信息的真实和准确，本次采购活动中如有违法、违规、弄虚作假行为， 所造成的损失、不良后果及法律责任，一切由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 7.2营业执照

# 八、供应商综合能力证明文件

# 格式自拟

# 九、供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业公章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业执照、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 十一、监狱企业证明材料（如有）

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属 于监狱企业的证明文件

# 十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制 造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业公章）：

日 期： 年   月   日

# 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章：

法定代表人或授权委托人（个人签字或盖章）：

日期：  年  月   日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

3. 没有相关产品，投标文件中此表可不填写，保留此格式。

# 十四、技术支持资料

# 格式自拟，要求按照招标参数要求，提供供应商产品资料。

# 十五、供应商认为需要加以说明的其他内容